## Agilent
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
DANH SÁCH THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, VTTH 2020
(Đính kèm công văn số 996 ngày 10 tháng 08 năm 2020 của Cục Kiểm định hải quan)
STT | Danh mục thiết bị | Mã tài sản | Ký mã hiệu, moden | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Nguyên giá | Năm đưa vào sử dụng | Dự kiến năm 2020 | [5 empty] | Nhu cầu VTTH 2020 |  |  | Đơn vị | Ghi chú
[8 empty] | Bảo dưỡng | Nội dung bảo dưỡng | Giá bảo dưỡng | Sửa chữa | Nội dung sửa chữa | Giá sửa chữa
1 | Máy sắc ký lỏng/khối phổ (LC/MS) một lần | 000751549 | UPLC 1260/MSD 6130B | Agilent Technologies |  | 5815000000 | 2014 | x | Máy sắc ký lỏng - Kiểm tra tổng thể Firmware, tín hiệu đầu dò trước và sau khi bảo trì. Thực hiện kiểm tra các module. - Vệ sinh các AIV / PIV, OBV. - Kiểm tra mức độ nhiễu và tốc độ dòng. - Bảo trì và làm sạch đầu bơm dung môi, piston. - Kiểm tra giới hạn chịu đựng áp suất và rò rỉ. - Độ đúng bộ trộn dung môi. - Rửa toàn bộ hệ thống dẫn truyền dung môi bằng dung dịch flushing. Thiết bị khối phổ - Kiểm tra và vệ sinh toàn bộ hệ thống - Kiểm tra phần mềm điều khiển với hệ thống - Ghi lại các giá trị chân không (Rough vacuum; High vacuum) - Kiểm tra tín hiệu Manual tune ở hai chế độ Dương và Âm - Vent máy và kiểm tra toàn bộ hệ thống - Kiểm tra các ống chân không, ống xả thải và cáp nối - Kiểm tra điện áp của detector Bơm và bộ lọc - Kiểm tra đường thải bơm chân không - Kiểm tra lại các bu lông trên bơm tránh bị rò rỉ dầu - Kiểm tra bộ lọc dầu. - Thay dầu (nếu cần). Optic - Vệ sinh tấm chắn, capilary - Tháo vệ sinh phần Optic Ion Nguồn Ion - Vệ sinh bề mặt của Spray chamber, phần cửa với MeOH - Kiểm tra – hiệu chỉnh đầu phun Nebulizer ((ESI) Source) - Kiểm tra – hiệu chỉnh đầu Corona ((APCI) Source) Máy sinh khí N2 - Vệ sinh và kiểm tra máy. - Kiểm tra Sensor oxy cho máy sinh khí N2. Phần mềm điều khiển, hiệu chuẩn, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định. - Sau khi vệ sinh và hiệu chỉnh toàn bộ hệ thống, khởi động lại máy và đợi ổn định ghi lại các giá trị chân không, điện áp của detector và tiến hành Tune máy và xuất báo cáo. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. | [7 empty] | CC2
2 | Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ 3 tứ cực | 000751573 | 1290 Infinity II LC system | Agilent- Đức |  | 12000000000 | 2016 | x | Máy sắc ký lỏng - Kiểm tra tổng thể Firmware, tín hiệu đầu dò trước và sau khi bảo trì. Thực hiện kiểm tra các module. - Vệ sinh các AIV / PIV, OBV. - Kiểm tra mức độ nhiễu và tốc độ dòng. - Bảo trì và làm sạch đầu bơm dung môi, piston. - Kiểm tra giới hạn chịu đựng áp suất và rò rỉ. - Độ đúng bộ trộn dung môi. - Rửa toàn bộ hệ thống dẫn truyền dung môi bằng dung dịch flushing. Thiết bị khối phổ - Kiểm tra và vệ sinh toàn bộ hệ thống - Kiểm tra phần mềm điều khiển với hệ thống - Ghi lại các giá trị chân không (Rough vacuum; High vacuum) - Kiểm tra tín hiệu Manual tune ở hai chế độ Dương và Âm - Vent máy và kiểm tra toàn bộ hệ thống - Kiểm tra các ống chân không, ống xả thải và cáp nối - Kiểm tra điện áp của detector Bơm và bộ lọc - Kiểm tra đường thải bơm chân không - Kiểm tra lại các bu lông trên bơm tránh bị rò rỉ dầu - Kiểm tra bộ lọc dầu. - Thay dầu (nếu cần). Optic - Vệ sinh tấm chắn, capilary - Tháo vệ sinh phần Optic Ion Nguồn Ion - Vệ sinh bề mặt của Spray chamber, phần cửa với MeOH - Kiểm tra – hiệu chỉnh đầu phun Nebulizer ((ESI) Source) - Kiểm tra – hiệu chỉnh đầu Corona ((APCI) Source) Máy sinh khí N2 - Vệ sinh và kiểm tra máy. - Kiểm tra Sensor oxy cho máy sinh khí N2. Phần mềm điều khiển, hiệu chuẩn, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định. - Sau khi vệ sinh và hiệu chỉnh toàn bộ hệ thống, khởi động lại máy và đợi ổn định ghi lại các giá trị chân không, điện áp của detector và tiến hành Tune máy và xuất báo cáo. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. | [7 empty] | CC2
3 | Hệ thống sắc ký khí khối phổ 3 tứ cực | 000751601 | 7890B GC System | Agilent- Mỹ |  | 6480000000 | 2016 | x | Máy sắc ký khí - Kiểm tra tổng thể bao gồm thân máy, hệ thống cấp điện, khí, bộ lọc khí. - Kiểm tra và bảo trì Inlet S/SL: Tiến hành thay thế mới septum, liner/seals, kiểm tra lưu luợng chia dòng, lưu lượng septumpurge. - Kiểm tra độ chính xác toàn bộ các module EPC. - Kiểm tra rò rỉ hệ thống bao gồm tất cả các nguồn cung cấp khí. - Kiểm tra, vệ sinh hệ thống buồng cột và cột. - Vệ sinh toàn bộ thiết bị. Thiết bị khối phổ - Kiểm tra các buồng Ion hóa EI, vệ sinh buồng Ion. - Kiểm tra bơm chân không sơ cấp, thay dầu (nếu cần). - Kiểm tra độ chân không, khắc phục nếu xuất hiện hở chân không. - Kiểm tra độ chính xác khối, Tune (đồng chỉnh) thiết bị theo các chỉ tiêu EI. - Vệ sinh toàn bộ thiết bị. | [7 empty] | CC2
4 | Máy sác ký khí/ khối phổ (GC-MS) ghép nối bộ nhiệt phân | 000751681 | 7890B/5977A | Agilent Technologies |  | 6840000000 | 2014 | x | Máy sắc ký khí - Kiểm tra tổng thể bao gồm thân máy, hệ thống cấp điện, khí, bộ lọc khí. - Kiểm tra và bảo trì Inlet S/SL: Tiến hành thay thế mới septum, liner/seals, kiểm tra lưu luợng chia dòng, lưu lượng septumpurge. - Kiểm tra độ chính xác toàn bộ các module EPC. - Kiểm tra rò rỉ hệ thống bao gồm tất cả các nguồn cung cấp khí. - Kiểm tra, vệ sinh hệ thống buồng cột và cột. - Vệ sinh toàn bộ thiết bị. Thiết bị khối phổ - Kiểm tra các buồng Ion hóa EI, vệ sinh buồng Ion. - Kiểm tra bơm chân không sơ cấp, thay dầu (nếu cần). - Kiểm tra độ chân không, khắc phục nếu xuất hiện hở chân không. - Kiểm tra độ chính xác khối, Tune (đồng chỉnh) thiết bị theo các chỉ tiêu EI. - Vệ sinh toàn bộ thiết bị. Thiết bị nhiệt phân - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống nạp mẫu tự động. - Kiểm tra, thay thế (nếu cần) liner, kim bơm mẫu. - Kiểm tra độ kín chân không, khắc phục nếu xuất hiện hở chân không. - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ của buồng nhiệt phân. - Kiểm tra máy nén không khí. - Vệ sinh toàn bộ thiết bị. Phần mềm điều khiển, hiệu chuẩn, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định. - Hiệu chuẩn OQ/PV hệ thống sắc ký khí khối phổ theo tiêu chuẩn của hãng Agilent Technologies. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. | [7 empty] | CC2
5 | Máy quang phổ tử ngoại UV-VIS | 000751700 | CARY 300 | Agilent Technologies |  | 715000000 | 2014 | x | - Vệ sinh toàn bộ thiết bị; - Kiểm tra cầu trì bộ gia nhiệt, thay thế nếu cần; - Khử trùng buồng gia nhiệt bằng cồn; - Kiểm tra phần mềm: Các chương trình cài đặt sẵn từ nhà máy; - Kiểm tra tính năng gia nhiệt; - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện cần phải thay thế. | [7 empty] | CC2
6 | Máy sắc ký khí khối phổ | 000751638 | 7890B/5977A | Agilent techonologies |  | 2920500000 | 2014 | x | Máy sắc ký khí - Kiểm tra tổng thể bao gồm thân máy, hệ thống cấp điện, khí, bộ lọc khí. - Kiểm tra và bảo trì Inlet S/SL: Tiến hành thay thế mới septum, liner/seals, kiểm tra lưu luợng chia dòng, lưu lượng septumpurge. - Kiểm tra độ chính xác toàn bộ các module EPC. - Kiểm tra rò rỉ hệ thống bao gồm tất cả các nguồn cung cấp khí. - Kiểm tra, vệ sinh hệ thống buồng cột và cột. - Vệ sinh toàn bộ thiết bị. Thiết bị khối phổ - Kiểm tra các buồng Ion hóa EI, vệ sinh buồng Ion. - Kiểm tra bơm chân không sơ cấp, thay dầu (nếu cần). - Kiểm tra độ chân không, khắc phục nếu xuất hiện hở chân không. - Kiểm tra độ chính xác khối, Tune (đồng chỉnh) thiết bị theo các chỉ tiêu EI. - Vệ sinh toàn bộ thiết bị. Phần mềm điều khiển, hiệu chuẩn, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định. - Hiệu chuẩn OQ/PV hệ thống sắc ký khí khối phổ theo tiêu chuẩn của hãng Agilent Technologies. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. |  | x | Thay thế bộ điều khiển bơm chân không, P/N G3870-80020 |  |  |  |  | CC2
7 | Máy sắc ký lỏng HPLC (kèm các detector cơ bản) | 000862316 | 1260 infinity II | Agilent Technologies |  | 3980000000 | 2019 |  | - Vệ sinh toàn bộ hệ thống HPLC. - Lau chùi vệ sinh bơm dung môi - Làm sạch toàn bộ hệ thống bằng dung môi hữu cơ. - Cân chỉnh đèn tự động. - Kiểm tra giờ đèn, cường độ đèn. - Detector Self-Test. - Kiểm tra rò rỉ dung môi. - Kiểm tra và vệ sinh đầu lọc dung môi. - Kiểm tra độ chính xác và độ ổn định buồng điều nhiệt cột. - Đưa ra cảnh báo sớm cho hệ thống. - Kiểm tra, thu dọn phần mềm và máy tính. '- Kiểm tra độ chính xác bước sóng bằng thấu kính Holmium. - Kiểm tra Noise của hệ thống. - Kiểm tra và vệ sinh các detector. - Kiểm tra, về sinh bộ tạo khí nitơ - Kiểm tra, vệ sinh máy nén khí. Phần mềm điều khiển, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. |  |  |  |  | - Màng lọc mẫu 0.22µ: 50 cái - Màng lọc mẫu 0.45µ: 50 cái |  |  | CC2
8 | Máy sắc khí lỏng hiệu nâng cao kết nối đầu dò (HPLC/Q-Tof), Agilent 1920 infinity LC-6530 | 000695668 |  | Agilent Technologies | Mỹ | 9669000000 | 2011 | X | Máy sắc ký lỏng - Kiểm tra tổng thể Firmware, tín hiệu đầu dò trước và sau khi bảo trì. Thực hiện kiểm tra các module. - Vệ sinh các AIV/PIV, OBV. - Kiểm tra mức độ nhiễu và tốc độ dòng. - Bảo trì và làm sạch đầu bơm dung môi, piston. - Kiểm tra giới hạn chịu đựng áp suất và rò rỉ. - Độ đúng bộ trộn dung môi. - Rửa toàn bộ hệ thống dẫn truyền dung môi bằng dung dịch flushing. - Kiểm tra, vệ sinh hệ thống cung cấp khí. Thiết bị khối phổ - Vệ sinh toàn bộ bên ngoài, vệ sinh board mạch như: Mainboard 1, Mainboard 2, mother board, power supply…. - Lau rửa các nguồn ion source (ESI, APCI, Multimode) - Lau rửa capillary, optic, octopole, Lens 1, Lens 2, dipping L2RF - Kiểm tra Quad 1, Quad2, collision cell, HED, detector, Chỉnh lại toàn bộ Quad driver 1 và Quad driver 2. - Đồng chỉnh (autotune), kiểm tra tune (check tune). Máy sinh khí N2 - Vệ sinh và kiểm tra máy. - Kiểm tra Sensor oxy cho máy sinh khí N2. Phần mềm điều khiển, hiệu chuẩn, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định. - Hiệu chuẩn OQ/PV hệ thống sắc ký lỏng khối phổ theo tiêu chuẩn của hãng Agilent Technologies. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. |  | X | - Bảo dưỡng định kỳ |  |  |  |  | CC3
9 | Máy nhiệt phân ghép nối với hệ thống sắc ký khí Agilent 6890 GC-Agilent 5975 GC/MS | 000695645 | PY-2020iD (Frontier Laboratories- Japan) | Agilent Technologies | Mỹ | 987840000 | 2009 | X | - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống nạp mẫu tự động. - Kiểm tra, thay thế (nếu cần) liner, kim bơm mẫu. - Kiểm tra độ kín chân không, khắc phục nếu xuất hiện hở chân không. - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ của buồng nhiệt phân. - Kiểm tra máy nén không khí. - Vệ sinh toàn bộ thiết bị. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ |  | Về vật tư tiêu hao được dùng chung với mục 27: Hệ thống Máy GC/MS ghép nối nhiệt phân |  |  | CC3
10 | Hệ thống khối phổ plasma cảm ứng (ICP-MS)(Agilent Technologies- Mỹ) | 000695714 | Agilent 7700x ICP-MS (Agilent Technologies- Mỹ) | Agilent Technologies | Mỹ | 4686000000 | 2013 | X | - Kiểm tra điện thế nguồn cấp và nối đất. - Kiểm tra dòng hút khí thải. - Bảo trì toàn bộ hệ thống bao gồm thiết bị chính và các thiết bị phụ trợ kèm theo để thiết bị hoạt động bình thường. - Lau rửa toàn bộ nebulizer, spray chamber, connector, Torch. - Lau rửa sampling cone, skimmer cone và hệ thống LENS. - Lau rửa toàn bộ đường ống dây dẫn acid và kiểm tra tubing sampling. Kiểm tra ở 2 chế độ: Nogas Mode - Chạy Autotune. - Kiểm tra (Sensitivity, Oxide & Doubly charged, Mass Resolution/Mass Axis) theo tiêu chuẩn của hãng. - Kiểm tra độ ổn định trong 20 phút (Verify 20 Minute Stability Test performance). - Kiểm tra độ nhiễu đường nền (Verify Background Test performance). He Mode - Kiểm tra độ nhạy theo tiêu chuẩn hãng (Sensitivity). - Kiểm tra độ nhiễu đường nền (Verify Background Test performance). Phần mềm điều khiển, hiệu chuẩn, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. |  | X | 1.Bảo dưỡng định kỳ 2. Sữa chữa bơm ngoài cho ICP. 3. Sữa chữa chiller cho ICP |  | - Pt skimmer cone (Ni base) x-lens, ICP-MS-Code: G3280-67063-Số lượng 1 Cái - Graphite gasket for Sampling cone (3/pk)-Code: G3280-67009-Số lượng 1 Cái - Cable: RF to MNB (for Phase Signal)-Code: G3280-60036-Số lượng 1 Cái - Torch (Quartz, 2.5mm id) for 7700 ICPMS-Code: G3280-80053-Số lượng 1 Cái - Ni Skimmer cone for x-lens, ICP-MS - Code G3280-67041. Số lượng 1 cái. - Basic consumables kit for 7700x-CodeG3280-67003-Số lượng 1 Cái - Dây curo - code G3280-60502. Số lượng 1 cái. - argon flow controller 7700x/s- Code G3280-67135. Số lượng 1 cái - Poly clear MIX-30, code: 004-300062. Số lượng : 6 bình |  |  | CC3
11 | Hệ thống Máy GC/MS ghép nối nhiệt phân | 000695401 |  | Agilent Technologies + Frontier Laboratories |  | 6380000000 | 2016 | X | Máy sắc ký khí - Kiểm tra tổng thể bao gồm thân máy, hệ thống cấp điện, khí, bộ lọc khí. - Kiểm tra và bảo trì Inlet S/SL: Tiến hành thay thế mới septum, liner/seals, kiểm tra lưu luợng chia dòng, lưu lượng septumpurge. - Kiểm tra độ chính xác toàn bộ các module EPC. - Kiểm tra rò rỉ hệ thống bao gồm tất cả các nguồn cung cấp khí. - Kiểm tra, vệ sinh hệ thống buồng cột và cột. - Vệ sinh toàn bộ thiết bị. Thiết bị khối phổ - Kiểm tra các buồng Ion hóa EI, vệ sinh buồng Ion. - Kiểm tra bơm chân không sơ cấp, thay dầu (nếu cần). - Kiểm tra độ chân không, khắc phục nếu xuất hiện hở chân không. - Kiểm tra độ chính xác khối, Tune (đồng chỉnh) thiết bị theo các chỉ tiêu EI. - Vệ sinh toàn bộ thiết bị. Thiết bị nhiệt phân - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống nạp mẫu tự động. - Kiểm tra, thay thế (nếu cần) liner, kim bơm mẫu. - Kiểm tra độ kín chân không, khắc phục nếu xuất hiện hở chân không. - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ của buồng nhiệt phân. - Kiểm tra máy nén không khí. - Vệ sinh toàn bộ thiết bị. Phần mềm điều khiển, hiệu chuẩn, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định. - Hiệu chuẩn OQ/PV hệ thống sắc ký khí khối phổ theo tiêu chuẩn của hãng Agilent Technologies. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. |  | x | - Bộ khuếch tín hiệu P/N: G3170-65001 - Card tín hiệu đường truyền, P/N: G3170-61430 - Bộ lưu điện |  | - Filament, high temperature, EI ion source-Code: G7005-60061, số lượng: 3 hộp - Column nut for GC capillaries, 2/pk-Code: 5181-8830, số lượng: 5 hộp - Snoop soap solution, 8 oz-Code: 9300-0311, số lượng: 1 chai - Top insert weldment assembly, standard, for Agilent 7890 GC-Code: G3452-60730, số lượng: 1 hộp - Gas Clean Purification System-Code: CP17973, số lượng: 3 hộp - Moisture trap, 13X/4A, 1/8 in 200 cc-Code: MT200-2, số lượng: 2 hộp - Ion Source-Code: G3170-65760, số lượng: 1 hộp - Repeller block insert-Code: G3870-20135, số lượng: 1 hộp - Eco-Cup LF-Code: PY1-EC80F, số lượng: 6 lọ 10. Needle Set N-Code: PY1-1274, số lượng: 5 lọ | - Heat sink adapter set-Code: PY1-3570, số lượng: 1 hộp - ITF Cover 3030A-Code: PY1-3563, số lượng: 1 hộp - ITF Cover 2020-Code: PY1-3561, số lượng: 1 hộp - Sampling Tool Kit 01-Code: PY1-K101, số lượng: 1 hộp - Sample Cup Tray Set N-Code: AS1-1551, số lượng: 1 hộp - Sample Cup Recovery Chute (AS Teflon sheet)-Code: AS1-1525, số lượng: 1 hộp - Sample Cup Recovery Container-Code: AS1-7813, số lượng: 1 hộp - Auto-Rx Disc 300-Code: PY1-7788, số lượng: 5 bịch -. Level Vial-Code: PY1-7131, số lượng: 2 hộp - Vent-free GC/MS Adapter N-50-Code: MS402280, số lượng: 1 bịch - Spring arm, l ea-Code: AS1-1595, số lượng: 1 hộp - Cooling gas connecting tube-Code: PY1-7801, số lượng: 2 bịch - Sample Cup Tray Cover Securing Screw-Code: AS1-1554, số lượng: 1 bịch - Pfeiffer DUO 2.5 Vacuum Pump-Code: DUO 2.5, số lượng: 2 bộ |  | CC3
12 | Hệ thống chuẩn bị mẫu tự động (Agilent) | 000695403 |  | Agilent Technologies/Mỹ | Mỹ | 468490000 | 2016 | X | - Kiểm tra tình trạng hoạt động, độ chính xác của bơm. - Kiểm tra tình trạng hoạt động, độ chính xác của bộ gia nhiệt, làm lạnh. - Kiểm tra tình trạng hoạt động phần mềm điều khiển. | [7 empty] | CC3
13 | Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS | 000757579 |  | Agilent Technologies/Mỹ | Mỹ | 1000000000 | 2018 | X | - Vệ sinh toàn bộ thiết bị; - Kiểm tra cầu trì bộ gia nhiệt, thay thế nếu cần; - Khử trùng buồng gia nhiệt bằng cồn; - Kiểm tra phần mềm: Các chương trình cài đặt sẵn từ nhà máy; - Kiểm tra tính năng gia nhiệt; - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện cần phải thay thế. | [7 empty] | CC3
14 | Máy quang phổ tử ngoại hai chùm tia (UV-VIS) | 000862317 |  | Agilent Technologies/Mỹ | Mỹ | 1095000000 | 2019 |  | - Vệ sinh toàn bộ thiết bị; - Kiểm tra cầu trì bộ gia nhiệt, thay thế nếu cần; - Khử trùng buồng gia nhiệt bằng cồn; - Kiểm tra phần mềm: Các chương trình cài đặt sẵn từ nhà máy; - Kiểm tra tính năng gia nhiệt; - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện cần phải thay thế. |  |  |  |  | Cuvet thạch anh 10mm, code 6610000800, số lượng 12 chiếc |  |  | CC3
15 | Hệ thống quang phổ phát xạ plassma (ICP-OES) | 000863150 |  | Agilent Technologies/Mỹ | Mỹ | 3490000000 | 2019 |  | * Máy chính: - Kiểm tra đường nước làm mát, cấp khí, nguồn điện. - Hút bụi và lau toàn bộ máy. - Vệ sinh các bộ lọc. - Kiểm tra vị trí của peak Zn, chỉnh lại. - Kiểm tra tỷ lệ khí Argon, chỉnh lại. - Hiệu chỉnh detector. - Hiệu chỉnh toàn bộ hệ thống. * Thiết bị làm mát: - Làm sạch lọc nước. - Thay nước làm mát. - Làm sạch bộ lọc không khí. - Lau chùi, làm sạch toàn bộ thiết bị. * Bộ bơm mẫu tự động: - Kiểm tra cơ cấu gắp mẫu, hiệu chỉnh. - Kiểm tra và vệ sinh dây đai của trục X, trục Z. - Kiểm tra và vệ sinh trục quay của trục X, trục Z. Phần mềm điều khiển, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế, và vật tư tiêu hao cần thiết. |  |  |  |  | - Peristaltic pump tubing, PVC, white/white-Code: 3710034400, số lượng: 4 bịch - Peristaltic pump tubing, PVC, blue/blue-Code: 3710034600, số lượng: 4 bịch - Peristaltic pump tubing, PVC, black/black-Code: 3710027200, số lượng: 4 bịch - Peristaltic pump tubing, PVC, orange/white-Code: 3710046900, số lượng: 4 bịch - Easy-fit torch, one piece with 1.8 mm id injector and an extended outer tube with slot, standard for SVDV/ VDV models-Code: G8010-60228, số lượng: 6 hộp - Easy-fit torch, demountable for semi-volatile organics, with 1.4 mm id injector and base assembly, with replaceable outer and intermediate tubes-Code: G8010-60233, số lượng: 6 hộp | - Argon gas inlet filter-Code: G8010-60136, số lượng: 1 hộp - Quartz window for the axial view pre-optic window-Code: G8010-68014, số lượng: 1 hộp - O-ring for the axial view pre-optic window-Code: G8010-68018, số lượng: 1 hộp - Pre-optics cone for the axial view pre-optic window-Code: G8010-68109, số lượng: 1 hộp - Quartz window for the radial view pre-optic window-Code: G8010-68015, số lượng: 1 hộp - ICP-OES wavelength calibration solution, 500 mL Contains 50 mg/L Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo,Ni, Pb, Se, Sr, Zn and 500 mg/L K in 5% HNO3 + tr HF-Code: 6610030000, số lượng: 1 chai | - Calibration blank solution 5% HNO3 for ICP-OES, MP-AES, and AA, Certified Reference Material, 500 mL-Code: 5190-7001, số lượng: 1 chai - Concentric glass nebulizer, SeaSpray U Series with Ezylok, standard for 5100/5110-Code: G8010-60255, số lượng: 1 hộp - Spray chamber, double pass glass cyclonic, standard for 5100/5110-Code: G8010-60256, số lượng: 1 hộp - Polyclear MIX 30 PLUS-Code: 004-300063, số lượng: 5 thùng. | CC3
16 | Máy hấp thụ nguyên tử (gắn sẳn trên xe mobilab) | 000752886 | AA 280FS | Agilent | Mỹ | 2058000000 | 2017 |  | - Vệ sinh toàn bộ máy; - Kiểm tra và bảo dưỡng bộ phận nguyên tử hóa ngọn lửa: làm sạch buồng hút mẫu, hiệu chỉnh bộ phun mù để đạt độ nhạy cần thiết, bảo dưỡng và căn chỉnh đầu đốt; - Bảo dưỡng phần cấp nước làm mát, máy nén khí; - Bảo dưỡng bộ đưa mẫu tự động; - Kiểm tra và bảo dưỡng bộ nguyên tử hóa lò graphite; - Kiểm tra, làm sạch các bo mạch điện tử, hiệu chỉnh điện áp (nếu cần); - Kiểm tra và bảo dưỡng các bộ phận chuyển động; - Kiểm tra và hiệu chỉnh phần cấp khí; - Kiểm tra máy bằng các mẫu chuẩn và đánh giá hiệu năng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện cần phải thay thế |  |  |  | Bảo dưỡng 5 năm theo hợp đồng NCC | - Kit Mk 7 O-rings aqueous complete set, hãng Agilent, P/N: 9910093400, Số lượng: 01 bộ. - Organic Kit , hãng Agilent, P/N: 9910093500, Số lượng: 01 bộ. - Glass impact beads (5/pk), hãng Agilent, P/N: 9910025700, Số lượng: 01 bộ. - Partitioned tubes, pyrolytically coated 10/pk, hãng Agilent, P/N: 6310001200, Số lượng: 01 bộ. -Hydride absorption cells, quartz, 2/pk VGA 76/77, hãng Agilent, P/N: 9910040000, Số lượng: 01 bộ. - Arsenic (As) coded single element hollow cathode lamp, hãng Agilent, P/N: 5610100300, Số lượng: 01 bộ. - Lead (Pb) coded single element hollow cathode lamp, hãng Agilent, P/N: 5610102900, Số lượng: 01 bộ. - Cadmium (Cd) coded single element hollow cathode lamp, hãng Agilent, P/N: 5610100800, Số lượng: 01 bộ. - Mercury (Hg) coded single element hollow cathode lamp, hãng Agilent, P/N: 5610103400, Số lượng: 01 bộ. |  |  | CC3
17 | Máy quang phổ ICP-MS Agilent 7700x | 83940 |  | Agilent |  | 5363930000 | 2010 | x | - Kiểm tra điện thế nguồn cấp và nối đất. - Kiểm tra dòng hút khí thải. - Bảo trì toàn bộ hệ thống bao gồm thiết bị chính và các thiết bị phụ trợ kèm theo để thiết bị hoạt động bình thường. - Lau rửa toàn bộ nebulizer, spray chamber, connector, Torch. - Lau rửa sampling cone, skimmer cone và hệ thống LENS. - Lau rửa toàn bộ đường ống dây dẫn acid và kiểm tra tubing sampling. Kiểm tra ở 2 chế độ: Nogas Mode - Chạy Autotune. - Kiểm tra (Sensitivity, Oxide & Doubly charged, Mass Resolution/Mass Axis) theo tiêu chuẩn của hãng. - Kiểm tra độ ổn định trong 20 phút (Verify 20 Minute Stability Test performance). - Kiểm tra độ nhiễu đường nền (Verify Background Test performance). He Mode - Kiểm tra độ nhạy theo tiêu chuẩn hãng (Sensitivity). - Kiểm tra độ nhiễu đường nền (Verify Background Test performance). Phần mềm điều khiển, hiệu chuẩn, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. |  |  |  |  | Mua các phụ kiện thay thế: Dầu chân không; Skimmer cone (2 lộ), Sampling cone (2 bộ), Graphite sheet, Bonet, Gasket |  |  | CC4
18 | Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ hai lần tứ cực QUATTRO MICRO GC | 83857 |  | & Agilent |  | 5071032710 | 2009 | x | Máy sắc ký khí - Kiểm tra tổng thể bao gồm thân máy, hệ thống cấp điện, khí, bộ lọc khí. - Kiểm tra và bảo trì Inlet S/SL: Tiến hành thay thế mới septum, liner/seals, kiểm tra lưu luợng chia dòng, lưu lượng septumpurge. - Kiểm tra độ chính xác toàn bộ các module EPC. - Kiểm tra rò rỉ hệ thống bao gồm tất cả các nguồn cung cấp khí. - Kiểm tra, vệ sinh hệ thống buồng cột và cột. - Vệ sinh toàn bộ thiết bị. Thiết bị khối phổ - Kiểm tra các buồng Ion hóa EI, vệ sinh buồng Ion. - Kiểm tra bơm chân không sơ cấp, thay dầu (nếu cần). - Kiểm tra độ chân không, khắc phục nếu xuất hiện hở chân không. - Kiểm tra độ chính xác khối, Tune (đồng chỉnh) thiết bị theo các chỉ tiêu EI. - Vệ sinh toàn bộ thiết bị. Phần mềm điều khiển, hiệu chuẩn, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định. - Hiệu chuẩn OQ/PV hệ thống sắc ký khí khối phổ theo tiêu chuẩn của hãng Agilent Technologies. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. | [7 empty] | CC4
19 | Máy quang phổ tử ngoại Agilen | 757590 |  | Agilen |  | 1000000000 | 2018 | x | - Vệ sinh toàn bộ thiết bị; - Kiểm tra cầu trì bộ gia nhiệt, thay thế nếu cần; - Khử trùng buồng gia nhiệt bằng cồn; - Kiểm tra phần mềm: Các chương trình cài đặt sẵn từ nhà máy; - Kiểm tra tính năng gia nhiệt; - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện cần phải thay thế. | [7 empty] | CC4
20 | Máy sắc ký lỏng HPLC (kèm theo các detector cơ bản) | 851285 |  | Agilent |  | 3990000000 | 2019 |  | - Vệ sinh bên ngoài toàn bộ hệ thống HPLC. - Lau chùi vệ sinh bơm dung môi - Làm sạch toàn bộ hệ thống bằng dung môi hữu cơ. - Cân chỉnh đèn tự động. - Kiểm tra giờ đèn, cường độ đèn. - Detector Self-Test. - Kiểm tra rò rỉ dung môi. - Kiểm tra và vệ sinh đầu lọc dung môi. - Kiểm tra độ chính xác và độ ổn định buồng điều nhiệt cột. - Đưa ra cảnh báo sớm cho hệ thống. - Kiểm tra, thu dọn phần mềm và máy tính. - Kiểm tra độ chính xác bước sóng bằng thấu kính Holmium. - Kiểm tra Noise của hệ thống. - Kiểm tra và vệ sinh các detector. Phần mềm điều khiển, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. |  |  |  |  | Mua thêm Detector RF ( Fluorescence Detector ) Kết nối với Hệ thống HPLC 1260 Infinity II |  |  | CC4 |  | ko BD, chỉ mua vật tư do còn hạn bảo hành
21 | Máy sắc ký lỏng HPLC | 000736139 | 1260 Infinity II Quaternary Pump | Agilent |  | 3620000000 | 2017 | X | - Vệ sinh bên ngoài toàn bộ hệ thống HPLC. - Lau chùi vệ sinh bơm dung môi - Làm sạch toàn bộ hệ thống bằng dung môi hữu cơ. - Cân chỉnh đèn tự động. - Kiểm tra giờ đèn, cường độ đèn. - Detector Self-Test. - Kiểm tra rò rỉ dung môi. - Kiểm tra và vệ sinh đầu lọc dung môi. - Kiểm tra độ chính xác và độ ổn định buồng điều nhiệt cột. - Đưa ra cảnh báo sớm cho hệ thống. - Kiểm tra, thu dọn phần mềm và máy tính. - Kiểm tra độ chính xác bước sóng bằng thấu kính Holmium. - Kiểm tra Noise của hệ thống. - Kiểm tra và vệ sinh các detector. Phần mềm điều khiển, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. | [7 empty] | CC5
22 | Máy quang phổ tử ngoại UV-VIS hai chùm tia | 000735724 | Cary300 | Agilent Technologies |  | 1094500000 | 2017 | X | - Vệ sinh toàn bộ thiết bị; - Kiểm tra cầu trì bộ gia nhiệt, thay thế nếu cần; - Khử trùng buồng gia nhiệt bằng cồn; - Kiểm tra phần mềm: Các chương trình cài đặt sẵn từ nhà máy; - Kiểm tra tính năng gia nhiệt; - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện cần phải thay thế. | [7 empty] | CC5
23 | Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS | 000736116 | 280FS AA | Agilent |  | 3300000000 | 2017 | X | - Vệ sinh toàn bộ máy; - Kiểm tra và bảo dưỡng bộ phận nguyên tử hóa ngọn lửa: làm sạch buồng hút mẫu, hiệu chỉnh bộ phun mù để đạt độ nhạy cần thiết, bảo dưỡng và căn chỉnh đầu đốt; - Bảo dưỡng phần cấp nước làm mát, máy nén khí; - Bảo dưỡng bộ đưa mẫu tự động; - Kiểm tra và bảo dưỡng bộ nguyên tử hóa lò graphite; - Kiểm tra, làm sạch các bo mạch điện tử, hiệu chỉnh điện áp (nếu cần); - Kiểm tra và bảo dưỡng các bộ phận chuyển động; - Kiểm tra và hiệu chỉnh phần cấp khí; - Kiểm tra máy bằng các mẫu chuẩn và đánh giá hiệu năng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện cần phải thay thế | [7 empty] | CC5
24 | Máy Gradient PCR | 000735620 | SureCycler 8800 | Agilent Techologies |  | 253000000 | 2017 | X | - Bảo dưỡng block nhiệt - Kiểm tra bảo dưỡng nắp và chốt cơ khí - Kiểm tra bảo dưỡng phần nguồn điện - Kiểm tra bảo dưỡng bộ Peltier - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [7 empty] | CC5
25 | Bộ lọc vi sinh | 000735605 |  | Agilent Technologies | Đức | 214500000 | 2017 | x |  |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  |  | CC6
26 | Máy Gradient PCR | 000735634 | SureCycler 8800 | Agilent Technologies | Malaysia | 253000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng block nhiệt - Kiểm tra bảo dưỡng nắp và chốt cơ khí - Kiểm tra bảo dưỡng phần nguồn điện - Kiểm tra bảo dưỡng bộ Peltier - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  |  | CC6
27 | Máy quang phổ tử ngoại UV-VIS hai chùm tia | 000735720 | Cary300 | Agilent Technologies |  | 1094500000 | 2017 | x | - Vệ sinh toàn bộ thiết bị; - Kiểm tra cầu trì bộ gia nhiệt, thay thế nếu cần; - Khử trùng buồng gia nhiệt bằng cồn; - Kiểm tra phần mềm: Các chương trình cài đặt sẵn từ nhà máy; - Kiểm tra tính năng gia nhiệt; - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện cần phải thay thế. | [7 empty] | CC6
28 | Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS | 000736140 | 280FS AA | Agilent |  | 3300000000 | 2017 | x | - Vệ sinh toàn bộ máy; - Kiểm tra và bảo dưỡng bộ phận nguyên tử hóa ngọn lửa: làm sạch buồng hút mẫu, hiệu chỉnh bộ phun mù để đạt độ nhạy cần thiết, bảo dưỡng và căn chỉnh đầu đốt; - Bảo dưỡng phần cấp nước làm mát, máy nén khí; - Bảo dưỡng bộ đưa mẫu tự động; - Kiểm tra và bảo dưỡng bộ nguyên tử hóa lò graphite; - Kiểm tra, làm sạch các bo mạch điện tử, hiệu chỉnh điện áp (nếu cần); - Kiểm tra và bảo dưỡng các bộ phận chuyển động; - Kiểm tra và hiệu chỉnh phần cấp khí; - Kiểm tra máy bằng các mẫu chuẩn và đánh giá hiệu năng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện cần phải thay thế |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  |  | CC6
29 | Máy sắc ký lỏng HPLC | 000736115 | 1260 Infinity II Quaternary Pump | Agilent |  | 3620000000 | 2017 | x | - Vệ sinh bên ngoài toàn bộ hệ thống HPLC. - Lau chùi vệ sinh bơm dung môi - Làm sạch toàn bộ hệ thống bằng dung môi hữu cơ. - Cân chỉnh đèn tự động. - Kiểm tra giờ đèn, cường độ đèn. - Detector Self-Test. - Kiểm tra rò rỉ dung môi. - Kiểm tra và vệ sinh đầu lọc dung môi. - Kiểm tra độ chính xác và độ ổn định buồng điều nhiệt cột. - Đưa ra cảnh báo sớm cho hệ thống. - Kiểm tra, thu dọn phần mềm và máy tính. - Kiểm tra độ chính xác bước sóng bằng thấu kính Holmium. - Kiểm tra Noise của hệ thống. - Kiểm tra và vệ sinh các detector. Phần mềm điều khiển, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. | [7 empty] | CC6
30 | Máy sắc ký khí khối phổ (GC-MS) ghép nối bộ nhiệt phân | 000695379 | 7980B/5975A/3030D | Agilent - Frontier |  | 6380000000 | 2016 | x | Máy sắc ký khí - Kiểm tra tổng thể bao gồm thân máy, hệ thống cấp điện, khí, bộ lọc khí. - Kiểm tra và bảo trì Inlet S/SL: Tiến hành thay thế mới septum, liner/seals, kiểm tra lưu luợng chia dòng, lưu lượng septumpurge. - Kiểm tra độ chính xác toàn bộ các module EPC. - Kiểm tra rò rỉ hệ thống bao gồm tất cả các nguồn cung cấp khí. - Kiểm tra, vệ sinh hệ thống buồng cột và cột. - Vệ sinh toàn bộ thiết bị. Thiết bị khối phổ - Kiểm tra các buồng Ion hóa EI, vệ sinh buồng Ion. - Kiểm tra bơm chân không sơ cấp, thay dầu (nếu cần). - Kiểm tra độ chân không, khắc phục nếu xuất hiện hở chân không. - Kiểm tra độ chính xác khối, Tune (đồng chỉnh) thiết bị theo các chỉ tiêu EI. - Vệ sinh toàn bộ thiết bị. Thiết bị nhiệt phân - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống nạp mẫu tự động. - Kiểm tra, thay thế (nếu cần) liner, kim bơm mẫu. - Kiểm tra độ kín chân không, khắc phục nếu xuất hiện hở chân không. - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ của buồng nhiệt phân. - Kiểm tra máy nén không khí. - Vệ sinh toàn bộ thiết bị. Thiết bị UPS - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống điện - Kiểm tra và vệ sinh quạt làm mát - Kiểm tra và vệ sinh pin lưu điện - Vệ sinh toàn bộ thiết bị |  |  |  |  | 1. Quartz pyrolysis tube A3030; Code-PY1-3018A, số lượng 05 cái 2. Non-Stick Liner O-Ring; Code-5188-6405 (5/pk), số lượng 01 hộp 3. ITF needle set N (3pcs); Code-PY1-1274, số lượng 02 lọ 4. Eco-cup LF; Code - PY1-EC80F, số lượng 03 lọ 5. Carrier gas filter; Code - CP17973, số lượng 01 chiếc 6. Liner; Code-5183-4647, số lượng 05 chiếc |  |  | TTPT
31 | [8 empty] | Phần mềm điều khiển, hiệu chuẩn, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định. - Hiệu chuẩn OQ/PV hệ thống sắc ký khí khối phổ theo tiêu chuẩn của hãng Agilent Technologies. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. | [7 empty] | TTPT
32 | Máy sắc ký lỏng | 000736114 | 1260/DAD/ELSD | Agilent |  | 4670000000 | 2017 | x | - Vệ sinh toàn bộ hệ thống HPLC. - Lau chùi vệ sinh bơm dung môi - Làm sạch toàn bộ hệ thống bằng dung môi hữu cơ. - Cân chỉnh đèn tự động. - Kiểm tra giờ đèn, cường độ đèn. - Detector Self-Test. - Kiểm tra rò rỉ dung môi. - Kiểm tra và vệ sinh đầu lọc dung môi. - Kiểm tra độ chính xác và độ ổn định buồng điều nhiệt cột. - Đưa ra cảnh báo sớm cho hệ thống. - Kiểm tra, thu dọn phần mềm và máy tính. - Kiểm tra độ chính xác bước sóng bằng thấu kính Holmium. - Kiểm tra Noise của hệ thống. - Kiểm tra và vệ sinh các detector. - Kiểm tra, về sinh bộ tạo khí nitơ - Kiểm tra, vệ sinh máy nén khí. Phần mềm điều khiển, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. |  |  |  |  | 1. Frit, 5 chiếc/pack; P/N: 01018-22707; số lượng 02 pack. 2. Lọc mẫu, P/N: 5190-5308, số lượng 01 hộp; 3. Lọc dung môi, P/N: 5190-5270, số lượng 01 hộp. |  |  | TTPT
33 | Hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ ba tứ cực GC/MS/MS | 000757595 | 7980B/5975D | Agilent |  | 7250000000 | 2018 | x | * Phần khối phổ - Kiểm tra làm sạch buồng ion. - Kiểm tra làm sạch bơm sơ cấp. - Kiểm tra, làm sạch các quạt. - Kiểm tra các nguồn cấp cho máy. - Kiểm tra và hiệu chuẩn RF. - Kiểm tra và Tune lại máy. - Kiểm tra toàn bộ máy. - Chạy chuẩn máy bằng dung dịch hiệu chuẩn. * Phần máy sắc ký khí - Làm sạch lại toàn bộ máy. - Kiểm tra buồng bơm mẫu. - Kiểm tra, đánh giá lại cột. - Kiểm tra các vùng đốt nhiệt. - Kiểm tra các hệ thống cung cấp khí - Kiểm tra các nguồn cấp cho máy. Thiết bị UPS - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống điện - Kiểm tra và vệ sinh quạt làm mát - Kiểm tra và vệ sinh pin lưu điện - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. |  |  |  |  | 1. SSL Liner; 05 chiếc 2. Syring 10mcrl; P/N: 8010-0163; Số lượng 02 chiếc 3. Syring 2,5ml; P/N: 8010-0265; Số lượng 02 chiếc 4. Lọc khí mang; P/N: CP17973; Số lượng 01 bộ 5. Lọ 20mL; P/N: 5188-2753; Số lượng 02 hộp 6. Nắp lọ 20mL; P/N: 5188-2759; Số lượng 04 túi. 7. Lọ và lắp 2ml; số lượng 03 hộp 8. Filament; số lượng 02 chiếc 9. Ferrule 0.32 col; P/N: 5050-8853; số lượng 01 hộp (10 chiếc). |  |  | TTPT
34 | Máy quang phổ tử ngoại UV-VIS hai chùm tia | 000735719 | Cary300 | Agilent |  | 1094500000 | 2017 | x | - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Kiểm tra, cân chỉnh toàn bộ hệ thống quang học - Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, thu thập dữ liệu, hiển thị kết quả - Kiểm tra nguồn sáng - Kiểm tra Chopper - Kiểm tra độ đúng của bước sóng, ánh sáng lạc Báo cáo tình trạng của máy bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [7 empty] | TTPT
35 | Sắc ký lỏng khối phổ 3 lần tứ cực nối tiếp (LC-MS/MS) | 000695211 | 1260/6430 Triple Quad LC/MS | Agilent |  | 6151970000 | 2011 | x | Máy sắc ký lỏng - Kiểm tra tổng thể Firmware, tín hiệu đầu dò trước và sau khi bảo trì. Thực hiện kiểm tra các module. - Vệ sinh các AIV / PIV, OBV. - Kiểm tra mức độ nhiễu và tốc độ dòng. - Bảo trì và làm sạch đầu bơm dung môi, piston. - Kiểm tra giới hạn chịu đựng áp suất và rò rỉ. - Độ đúng bộ trộn dung môi. - Rửa toàn bộ hệ thống dẫn truyền dung môi bằng dung dịch flushing. Thiết bị khối phổ - Kiểm tra và vệ sinh toàn bộ hệ thống - Kiểm tra phần mềm điều khiển với hệ thống - Ghi lại các giá trị chân không (Rough vacuum; High vacuum) - Kiểm tra tín hiệu Manual tune ở hai chế độ Dương và Âm - Vent máy và kiểm tra toàn bộ hệ thống - Kiểm tra các ống chân không, ống xả thải và cáp nối - Kiểm tra điện áp của detector Bơm và bộ lọc - Kiểm tra đường thải bơm chân không - Kiểm tra lại các bu lông trên bơm tránh bị rò rỉ dầu - Kiểm tra bộ lọc dầu. - Thay dầu (nếu cần). Optic - Vệ sinh tấm chắn, capilary - Tháo vệ sinh phần Optic Ion Nguồn Ion - Vệ sinh bề mặt của Spray chamber, phần cửa với MeOH - Kiểm tra – hiệu chỉnh đầu phun Nebulizer ((ESI) Source) - Kiểm tra – hiệu chỉnh đầu Corona ((APCI) Source) |  | x | 1. Bo mạch Quad driver; Code G2571-60054; Số lượng 01 chiếc. 2. Bo mạch Quad driver; Code G2571-60064 |  | 1. Dung dịch chỉnh máy cho nguồn ESI; P/N: G1969-85000; số lượng 01 lọ 2. Dung dịch chỉnh máy cho nguồn APCI; P/N: G2432A; số lượng 01 lọ 3. Ỗng dẫn capillary, P/N: G1960 - 80060, số lượng 01 bộ. 4. Frit, 5 chiếc/pack; P/N: 01018-22707; số lượng 02 pack. 5. Lọc mẫu, P/N: 5190-5308, số lượng 01 hộp; 6. Lọc dung môi, P/N: 5190-5270, số lượng 01 hộp. 7. Roto seal, P/N: 0101-1416, số lượng 01 cái; 8. Stator, P/N: 0101-1417, số lượng 01 cái; 9. Needle assambly, P/N: G1313-87201, số lượng 01 cái; 10. Standard needle seat, PEEK, P/N: G1329-87017, số lượng 01 cái. |  |  | TTPT
36 | [8 empty] | Máy sinh khí N2 - Vệ sinh và kiểm tra máy. - Kiểm tra Sensor oxy cho máy sinh khí N2. Thiết bị UPS - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống điện - Kiểm tra và vệ sinh quạt làm mát - Kiểm tra và vệ sinh pin lưu điện - Vệ sinh toàn bộ thiết bị Phần mềm điều khiển, hiệu chuẩn, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định. - Sau khi vệ sinh và hiệu chỉnh toàn bộ hệ thống, khởi động lại máy và đợi ổn định ghi lại các giá trị chân không, điện áp của detector và tiến hành Tune máy và xuất báo cáo. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. | [7 empty] | TTPT
37 | Hệ thống máy quang phổ phát xạ ICP-OES | 000695381 | 5100 | Agilent |  | 2398000000 | 2016 | x | * Máy chính: - Kiểm tra đường nước làm mát, cấp khí, nguồn điện. - Hút bụi và lau toàn bộ máy. - Vệ sinh các bộ lọc. - Kiểm tra vị trí của peak Zn, chỉnh lại. - Kiểm tra tỷ lệ khí Argon, chỉnh lại. - Hiệu chỉnh detector. - Hiệu chỉnh toàn bộ hệ thống. * Thiết bị làm mát: - Làm sạch lọc nước. - Thay nước làm mát. - Làm sạch bộ lọc không khí. - Lau chùi, làm sạch toàn bộ thiết bị. * Bộ bơm mẫu tự động: - Kiểm tra cơ cấu gắp mẫu, hiệu chỉnh. - Kiểm tra và vệ sinh dây đai của trục X, trục Z. - Kiểm tra và vệ sinh trục quay của trục X, trục Z. Thiết bị UPS - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống điện - Kiểm tra và vệ sinh quạt làm mát - Kiểm tra và vệ sinh pin lưu điện - Vệ sinh toàn bộ thiết bị Phần mềm điều khiển, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế, và vật tư tiêu hao cần thiết. |  |  | Thay thế SSRF oscillator, Code G8010-60610 |  |  |  |  | TTPT
38 | Máy sắc ký khối phổ (GC/MS/PY) ghép nối bộ nhiệt phân | 000782879 | 5975/3030 | Agilent |  | 5492000000 | 2018 | x | Máy sắc ký khí - Kiểm tra tổng thể bao gồm thân máy, hệ thống cấp điện, khí, bộ lọc khí. - Kiểm tra và bảo trì Inlet S/SL: Tiến hành thay thế mới septum, liner/seals, kiểm tra lưu luợng chia dòng, lưu lượng septumpurge. - Kiểm tra độ chính xác toàn bộ các module EPC. - Kiểm tra rò rỉ hệ thống bao gồm tất cả các nguồn cung cấp khí. - Kiểm tra, vệ sinh hệ thống buồng cột và cột. - Vệ sinh toàn bộ thiết bị. Thiết bị khối phổ - Kiểm tra các buồng Ion hóa EI, vệ sinh buồng Ion. - Kiểm tra bơm chân không sơ cấp, thay dầu (nếu cần). - Kiểm tra độ chân không, khắc phục nếu xuất hiện hở chân không. - Kiểm tra độ chính xác khối, Tune (đồng chỉnh) thiết bị theo các chỉ tiêu EI. - Vệ sinh toàn bộ thiết bị. Thiết bị nhiệt phân - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống nạp mẫu tự động. - Kiểm tra, thay thế (nếu cần) liner, kim bơm mẫu. - Kiểm tra độ kín chân không, khắc phục nếu xuất hiện hở chân không. - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ của buồng nhiệt phân. - Kiểm tra máy nén không khí. - Vệ sinh toàn bộ thiết bị. Thiết bị UPS - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống điện - Kiểm tra và vệ sinh quạt làm mát - Kiểm tra và vệ sinh pin lưu điện - Vệ sinh toàn bộ thiết bị | [7 empty] | TTPT
39 | [8 empty] | Phần mềm điều khiển, hiệu chuẩn, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định. - Hiệu chuẩn OQ/PV hệ thống sắc ký khí khối phổ theo tiêu chuẩn của hãng Agilent Technologies. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. | [7 empty] | TTPT
40 | Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS | 757578 | Cary 300 | Agilent Technologies |  |  | 2018 | x | - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Kiểm tra, cân chỉnh toàn bộ hệ thống quang học - Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, thu thập dữ liệu, hiển thị kết quả - Kiểm tra nguồn sáng - Kiểm tra Chopper - Kiểm tra độ đúng của bước sóng, ánh sáng lạc Báo cáo tình trạng của máy bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [7 empty] | TTPT
*** Địa điểm cung cấp:
+ Trung tâm phân tích (TTPT): 162 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội.
+ Chi cục Kiểm định hải quan 2 (CC2): 22 Điện Biên Phủ, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.
+ Chi cục Kiểm định hải quan (CC3) 778 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
+Chi cục Kiểm định hải quan 4 (CC4): Số 10 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.
+Chi cục Kiểm định hải quan 5 (CC5): Khu công nghiệp Hồng Phong, phường Ninh Dương, Tp. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
+ Chi cục Kiểm định hải quan 6 (CC6): 52 Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn.

## Thermo
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
DANH SÁCH THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, VTTH 2020
(Đính kèm công văn số 996 ngày 10 tháng 08 năm 2020 của Cục Kiểm định hải quan)
STT | Danh mục thiết bị | Mã tài sản | Ký mã hiệu, moden | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Nguyên giá | Năm đưa vào sử dụng | Dự kiến năm 2020 | [8 empty] | Đơn vị | Ghi chú
[8 empty] | Bảo dưỡng | Nội dung bảo dưỡng | Giá bảo dưỡng | Sửa chữa | Nội dung sửa chữa | Giá sửa chữa | Vật tư tiêu hao
1 | Máy quang phổ hồng ngoại | 000751714 | Nicolet iS50 | Thermo Scientific – Mỹ |  | 3814782400 | 2014 | x | - Kiểm tra và thay bộ phận hút ẩm. - Kiểm tra và chỉnh bộ phận purge khí. - Kiểm tra nguồn hồng ngoại - Kiểm tra các bộ phận Beam Splitter, detector và các cửa sổ. - Làm sạch bộ nguồn, kiểm tra quạt làm mát. - Kiểm tra biên độ tín hiệu hồng ngoại, hiệu chỉnh đảm bảo tín hiệu tốt nhất. - Kiểm tra hệ thống quang học . - Kiểm tra độ nhiễu hệ thống. - Kiểm tra với mẫu chuẩn. - Kiểm tra tín hiệu laser, hiệu chỉnh đảm bảo tín hiệu tốt nhất. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. | [7 empty] | CC2
2 | Máy quang phổ hồng ngoại | 000757622 | Is 50 | Thermo Scientific – Mỹ |  | 4380000000 | 2018 | x | - Kiểm tra và thay bộ phận hút ẩm. - Kiểm tra và chỉnh bộ phận purge khí. - Kiểm tra nguồn hồng ngoại - Kiểm tra các bộ phận Beam Splitter, detector và các cửa sổ. - Làm sạch bộ nguồn, kiểm tra quạt làm mát. - Kiểm tra biên độ tín hiệu hồng ngoại, hiệu chỉnh đảm bảo tín hiệu tốt nhất. - Kiểm tra hệ thống quang học . - Kiểm tra độ nhiễu hệ thống. - Kiểm tra với mẫu chuẩn. - Kiểm tra tín hiệu laser, hiệu chỉnh đảm bảo tín hiệu tốt nhất. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. | [7 empty] | CC2
3 | Máy sắc ký ion | 000769306 | Dionex ICS- 6000 | Thermo Scientific- Mỹ |  | 2695000000 | 2018 | x | - Làm sạch hệ thống - Kiểm tra và bảo trì bơm - Kiểm tra lọc và thay thế - Kiểm tra vòng đệm piston - Kiểm tra van vào, van ra - Kiểm tra bộ Degaser. - Kiểm tra và làm sạch đầu dò IC - Làm sạch cell đo đầu dò - Kiểm tra độ dẫn đầu dò - Kiểm tra độ nhiễu - Kiểm tra các tính năng của phần mềm - Chạy mẫu chuẩn - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. | [7 empty] | CC2
4 | Máy quang phổ hồng ngoại | 000695638 | Nicolet 6700 FTIR | Thermo Scientific | Mỹ | 2605799999 | 2008 | X | - Kiểm tra và thay bộ phận hút ẩm. - Kiểm tra và chỉnh bộ phận purge khí. - Kiểm tra nguồn hồng ngoại - Kiểm tra các bộ phận Beam Splitter, detector và các cửa sổ. - Làm sạch bộ nguồn, kiểm tra quạt làm mát. - Kiểm tra biên độ tín hiệu hồng ngoại, hiệu chỉnh đảm bảo tín hiệu tốt nhất. - Kiểm tra hệ thống quang học . - Kiểm tra độ nhiễu hệ thống. - Kiểm tra với mẫu chuẩn. - Kiểm tra tín hiệu laser, hiệu chỉnh đảm bảo tín hiệu tốt nhất. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. |  |  |  |  | - Giá giữ tháo lắp được cho cửa sổ 25mm - Spectra - Tech Presslok Demountable Holder for 25mm windowns, P/N: 0018 - 012, Số lượng 02 cái. - Cửa sổ KrS - 5 Disc 25 x 4mm, P/N: 7000 - 322, Số lượng: 04 cái -Túi hút ẩm - Replacement Desiccant, P/N: 122 - 756200 , Số lượng 03 cái. - Agate mortar and pestle, 35mm O.D (Chày và cối mã não 35mm -) - Replacement Desiccant, P/N: 0026 - 105, Số lượng 03 cái. - Bệ đỡ phim từ tính - Magnetic - Replacement Desiccant, P/N: 122 - 756200 , Số lượng 03 cái. - Dụng cụ giữ viên ép - KBr Pellet holder, P/N: 0016 - 121 , Số lượng 01 cái. - Giá đỡ mẫu 7 mm (7mm Disc Holder w/Rectangular Mount For Mini Pellet Press), P/N:016 - 721700, Số lượng 02 cái. - Mini Film Maker Aluminium foil dics, P/N:0869-148900, Số lượng 02 hộp. - Mini Film maker platens, P/N:GS03975, Số lượng 05 hộp. - Specacards 3' x2 ' card with 10 mm diameter aperture, P/N:869-148800, Số lượng 05 hộp - KBr Sample Compartment Window, P/N:470-101000, Số lượng 02 cái. |  |  | CC3
5 | Máy quang phổ hồng ngoại | 000842383 | Nicolet iS50 FT-IR | Thermo Scientific | Mỹ | 4389000000 | 2019 |  | - Kiểm tra và thay bộ phận hút ẩm. - Kiểm tra và chỉnh bộ phận purge khí. - Kiểm tra nguồn hồng ngoại - Kiểm tra các bộ phận Beam Splitter, detector và các cửa sổ. - Làm sạch bộ nguồn, kiểm tra quạt làm mát. - Kiểm tra biên độ tín hiệu hồng ngoại, hiệu chỉnh đảm bảo tín hiệu tốt nhất. - Kiểm tra hệ thống quang học . - Kiểm tra độ nhiễu hệ thống. - Kiểm tra với mẫu chuẩn. - Kiểm tra tín hiệu laser, hiệu chỉnh đảm bảo tín hiệu tốt nhất. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. |  |  |  |  | - Nicolet iS50 Desiccant and Humidity Disc Kit LRU, P/N: 714-081800, số lượng: 04 cái |  |  | CC3
6 | Máy sắc ký khí/khối phổ (GC-MS) một lần | 000757603 | ISQ7000 | Thermo Scientific | Mỹ | 7250000000 | 2018 | X | * Phần khối phổ - Kiểm tra làm sạch buồng ion. - Kiểm tra làm sạch bơm sơ cấp. - Kiểm tra, làm sạch các quạt. - Kiểm tra các nguồn cấp cho máy. - Kiểm tra và hiệu chuẩn RF. - Kiểm tra và Tune lại máy. - Kiểm tra toàn bộ máy. - Chạy chuẩn máy bằng dung dịch hiệu chuẩn. * Phần máy sắc ký khí - Làm sạch lại toàn bộ máy. - Kiểm tra buồng bơm mẫu. - Kiểm tra, đánh giá lại cột. - Kiểm tra các vùng đốt nhiệt. - Kiểm tra các hệ thống cung cấp khí - Kiểm tra các nguồn cấp cho máy. * Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ |  | - Phụ kiện cho GC 1300 series: + Septum with center guide, số lượng 1 bịch (50 cái/bịch), P/N: 31303233 + Liner seal for SSL, số lượng 1 bịch (5 cái/bịch), P/N:29001320 + SSL split straight Liner, Deactivated, Quartz Wool, số lượng 1 bịch (5 cái/bịch), P/N:453A2265 + SSL splitless Liner, Single Taper Deactivated, Quartz Wool, số lượng 1 bịch (5 cái/bịch), P/N: 453A1925 + Liner seal for PTV, số lượng 1 bịch (5 cái/bịch), P/N:29001325 + Graphite ferrulefor 0.45 – 0.53 mm ID column for SSL, số lượng 1 bịch (10 cái/bịch), P/N:290GA140 0 + Encapsulated graphite ferrule for 0.25 mm ID column for PTVe, số lượng 1 bịch (10 cái/bịch), P/N: 29053488 + Encapsulated graphite ferrule for 0.32 mm ID column for PTV, số lượng 1 bịch (10 cái/bịch), P/N: 29053487 + Encapsulated graphite ferrule for 0.53 mm ID column for PTV, số lượng 1 bịch (10 cái/bịch), P/N: 29053486 + Liner split, số lượng 1 bịch (5cái/bịch), P/N:45351030 | - Vật tư tiêu hao cho khối phổ ISQ Mass Spectrometer + Manifold O-ring, số lượng 1 cái, P/N: 1R3814-360 + O-ring For Valve Vent Knob, số lượng 1 cái, P/N: 1R3814-110 + Front O-ring for Vacuum Interlock, số lượng 1 cái, P/N: 1R3815-320 +O-ring for Large Feed-through, số lượng 1 cái, P/N: 1R3814-113 + O-ring for 20 pin Feed-through, số lượng 1 cái, P/N: 1R3814-123 + O-ring For Transferline, số lượng 1 cái, P/N: 1R3814-223 +Nut for Vespel ferrule, số lượng 1 cái, P/N: 1R76256-0060 +Spring-loaded Transfer Line Nut, số lượng 1 cái, P/N: 1R120434-0010 + Vespel Ferule for 0.18 mm Columns, số lượng 1 bịch (10 cái/bịch), P/N: 1R76458-2016 + Vespel Ferule for 0.25 mm Columns, số lượng 1 bịch (10 cái/bịch), P/N: 29033496 + Vespel Ferule for 0.32 mm Columns, số lượng 1 bịch (10 cái/bịch), P/N: 1R76458-2019 + Vespel Ferule for 0.53 mm Columns, số lượng 1 bịch (50 cái/bịch), P/N: 1R76458-2020 +Insulating Spacer, số lượng 1 cái, P/N: 1RTSLI050A + O-ring for 20 pin Feed-through, số lượng 1 cái, P/N: 1R3814-127 + Duo Filament, số lượng 1 cái, P/N: 1R120404-1940 | + Thumbscrew-Repeller Spacer, số lượng 2 cái, P/N: 1RTSLI053A + FC-43 Calibration Compound, số lượng 1 cái, P/N: 50010-30059.V14 | CC3
7 | Máy phân tích huỳnh quang tia X (XRF) ARL Advant'X IntelliPower 2500 (Thermo Scientific- Thuỵ Sỹ) | 000695677 | ARL Advant'X IntelliPower 2500 (Thermo Scientific- Thuỵ Sỹ) | Thermo Scientific | Thuỵ Sỹ | 6060000000 | 2012 | X | - Làm sạch toàn bộ máy - Kiểm tra và làm sạch các quạt giải nhiệt - Kiểm tra và làm sạch các tấm/mảng lọc bụi trong máy - Làm sạch bụi các bo mạch điện tử. - Kiểm tra tình trạng hoạt động và sao lưu các dữ liệu quan trọng. - Kiểm tra và làm sạch phần đưa mẫu - Kiểm tra các đai truyền động của phần đưa mẫu - Kiểm tra và bảo trì bơm chân không - Kiểm tra Cartridge của phần lọc chân không - Kiểm tra độ kín của hệ thống dẫn nước trong máy - Kiểm tra phao nước cho phần giải nhiệt ống tia - Kiểm tra và làm sạch máy bơm nước giải nhiệt cho phần ống tia. - Kiểm tra và làm sạch bộ giải nhiệt bên ngoài (heat exchanger) - Kiểm tra các cảm biến liên quan (nhiệt độ, dòng, quá nhiệt, ...) - Kiểm tra và làm sạch phần cấp nguồn cao áp. - Kiểm tra bộ phận khóa an toàn. - Kiểm tra và làm sạch buồng quang phổ. - Kiểm tra và chuẩn lại Energy Profiles cho bộ đo góc (Gonio). - Kiểm tra độ phân giải của các detector. - Kiểm tra độ lặp lại và ổn định của kết quả đo bằng mẫu chuẩn - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. |  |  |  |  | - Mỡ chân không Braycote grase: S702867. Số lượng 2 lọ. - Cột trao đổi ion cho nước làm -Code:A040985 -Số lượng 1 chiếc - Dầu bơm chân không -Code:A037260-Số lượng 1 lít - Lõi lọc dầu cho bơm chân không-Code:A030984 -Số lượng:1 chiếc -Bộ phụ tùng bảo dưỡng bơm chân không Alcatel 2015ARL E/L-Code:A038462 -Số lượng 1 bộ - Bộ lọc bằng Al hoạt tính giữa bơm và buồng quang phổ -Code:S700117-Số lượng 1 bộ - Cổ đỡ trụ xoay bộ Divider -Code: S702319-Số lượng 1 chiếc - Cổ đỡ trụ xoay bộ Lift -Code:S425275 -Số lượng 1 chiếc - Bộ gioăng đệm làm kín chân không-Code: S703390 -Số lượng 1 bộ - Van chân không phía phổ kế -Code: S426779 -Số lượng 1 chiếc - Van chân không phía buồng mẫu -Code:A036861-Số lượng 1 chiếc -Van xả phía buồng mẫu -Code:A036862-Số lượng 1 chiếc - Van tỷ lệ dòng khí -Code:A043360-Số lượng 2 chiếc -Quạt giải nhiệt 24 VDC -Code:A035135 -Số lượng 3 chiếc -Quạt dạng trụ dài 24 VDC -Code:A033977T -Số lượng 2 chiếc | - Miếng đệm Silicon đầu cáp phía ống tia hoặc phía GenX -Code:A037323 -Số lượng 2 chiếc - Dầu silicone -Code:A037324 -Số lượng 2 tuýp - Vòng đệm kín cho cáp nguồn ống tia -Code:A036556 -Số lượng 2 chiếc - Dây đai cho bộ xoay mẫu -Code:A037155 -Số lượng 1 chiếc - Lò xo. Nằm trong bộ bell, trong buồng mẫu -Code:S427499 -Số lượng 3 chiếc - Cửa sổ của detector FPC Goniometer-Code:S702143T-Số lượng 1 chiếc - Quạt giải nhiệt phía sau máy, trên bơm chân không-Code:AA20410 -Số lượng 1 chiếc - Đèn chỉ thị bật tia X -Code:A038566-Số lượng 2 chiếc - Lọc bụi cho bộ làm mát ngoài, Gen'X 2500W, sêri 2000 trở lên-Code:S318449 -Số lượng 1 chiếc - Quạt giải nhiệt cho bộ làm mát ngoài, chỉ cho Gen'X 2500W-Code:S318729 -Số lượng 1 chiếc - Bộ quạt giải nhiệt cho nguồn Gen'X (2500 W trở lên)-Code:S703838 -Số lượng 1 bộ - Màng phim ULTRA-THIN MYLAR (XRAY THIN-FILM SAMPLE SUPPORT, Code: A035958, SL: 6 hộp |  | CC3
8 | Máy sắc ký khí khối phổ GC-MS/MS TSQ Quantum XLS (Thermo Scientific-Mỹ) | 000695699 | TSQ Quantum XLS (Thermo Scientific-Mỹ) | Thermo Scientific | Mỹ | 5176663754 | 2013 | X | * Phần khối phổ - Kiểm tra làm sạch buồng ion. - Kiểm tra làm sạch bơm sơ cấp. - Kiểm tra, làm sạch các quạt. - Kiểm tra các nguồn cấp cho máy. - Kiểm tra và hiệu chuẩn RF. - Kiểm tra và Tune lại máy. - Kiểm tra toàn bộ máy. - Chạy chuẩn máy bằng dung dịch hiệu chuẩn. * Phần máy sắc ký khí - Làm sạch lại toàn bộ máy. - Kiểm tra buồng bơm mẫu. - Kiểm tra, đánh giá lại cột. - Kiểm tra các vùng đốt nhiệt. - Kiểm tra các hệ thống cung cấp khí - Kiểm tra các nguồn cấp cho máy. * Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ |  | Main PCB board mã hàng P/N: 23661015 |  |  | CC3
9 | Hệ thống sắc kí khí khối phổ (gắn sẳn trên xe mobilab) | 000752886 | Trace 1310/ISQ LT | Thermo Scientific | Mỹ | 2470500000 | 2017 |  | * Phần khối phổ - Kiểm tra làm sạch buồng ion. - Kiểm tra làm sạch bơm sơ cấp. - Kiểm tra, làm sạch các quạt. - Kiểm tra các nguồn cấp cho máy. - Kiểm tra và hiệu chuẩn RF. - Kiểm tra và Tune lại máy. - Kiểm tra toàn bộ máy. - Chạy chuẩn máy bằng dung dịch hiệu chuẩn. * Phần máy sắc ký khí - Làm sạch lại toàn bộ máy. - Kiểm tra buồng bơm mẫu. - Kiểm tra, đánh giá lại cột. - Kiểm tra các vùng đốt nhiệt. - Kiểm tra các hệ thống cung cấp khí - Kiểm tra các nguồn cấp cho máy. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. |  |  |  |  | - Thermo Scientific™ Fixed Needle Syringes for GC Instruments, hãng Thermo Scientific, P/N: 36500525, số lượng: 5 hộp - Graphite ferrulefor 0.1 – 0.32 mm ID column for SSL, hãng Thermo Scientific, P/N:290GA139, số lượng: 1 hộp - Graphite ferrulefor 0.45 – 0.53 mm ID column for SSL, hãng Thermo Scientific, P/N:290GA139 , số lượng: 1 hộp - Graphite ferrulefor 0.45 – 0.53 mm ID column for SSL, hãng Thermo Scientific, P/N:290GA140 , số lượng: 1 hộp. - Vial 4ml solvent washes, hãng Thermo Scientific, P/N: 24014032, số lượng: 1 hộp. - Septa & caps 2ml 4ml vials, hãng Thermo Scientific, P/N:38606091 , số lượng: 1 bộ. - Indicating Triple Filter – Moisture, Oxygen, Hydrocarbons – He preconditioned for GC-MS, hãng Thermo Scientific, P/N: 60180-829, số lượng:1 hộp. - Gold inlet base seals, hãng Thermo Scientific, P/N: 290GA081, số lượng: 1 hộp. | - Capillary Column Nut for MS Detector, hãng Thermo Scientific, P/N: 290BT241, số lượng: 2 hộp. - Capillary Column Spring Loaded Nut for MS Detectors, hãng Thermo Scientific, P/N: 1R120434-0010, số lượng: 1 hộp. - Nut for vespel ferrule, hãng Thermo Scientific, P/N: 1R76256-0060, số lượng: 2 hộp. - Dual filament, hãng Thermo Scientific, P/N: 1R120404-1940, số lượng: 2 hộp - Thumbscrew-Repeller Spacer, hãng Thermo Scientific, P/N: 1RTSLI053A, số lượng: 2 hộp - FC-43 Calibration Compound, hãng Thermo Scientific, P/N: 50010-30059, số lượng: 1 hộp - Insulating Spacer, hãng Thermo Scientific, P/N: 1RTSLI050A, số lượng: 1 hộp - O-ring For Transferline, hãng Thermo Scientific, P/N: 1R3814-223, số lượng: 1 hộp. |  | CC3
10 | Máy quang phổ hồng ngoại Nicolet 6700 | 83730 |  | Thermo Scientific |  | 1394179500 | 2007 | x | - Kiểm tra và thay bộ phận hút ẩm. - Kiểm tra và chỉnh bộ phận purge khí. - Kiểm tra nguồn hồng ngoại - Kiểm tra các bộ phận Beam Splitter, detector và các cửa sổ. - Làm sạch bộ nguồn, kiểm tra quạt làm mát. - Kiểm tra biên độ tín hiệu hồng ngoại, hiệu chỉnh đảm bảo tín hiệu tốt nhất. - Kiểm tra hệ thống quang học . - Kiểm tra độ nhiễu hệ thống. - Kiểm tra với mẫu chuẩn. - Kiểm tra tín hiệu laser, hiệu chỉnh đảm bảo tín hiệu tốt nhất. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. |  |  |  |  | - Cell nén viên KBr (10 bộ) - 02 bộ cối chày mã não |  |  | CC4
11 | Máy quang phổ hồng ngoại Nicolet 6700 – kết nối Raman | 83758 |  | Thermo Scientific |  | 2467000000 | 2007 | x | - Kiểm tra và thay bộ phận hút ẩm. - Kiểm tra và chỉnh bộ phận purge khí. - Kiểm tra nguồn hồng ngoại - Kiểm tra các bộ phận Beam Splitter, detector và các cửa sổ. - Làm sạch bộ nguồn, kiểm tra quạt làm mát. - Kiểm tra biên độ tín hiệu hồng ngoại, hiệu chỉnh đảm bảo tín hiệu tốt nhất. - Kiểm tra hệ thống quang học . - Kiểm tra độ nhiễu hệ thống. - Kiểm tra với mẫu chuẩn. - Kiểm tra tín hiệu laser, hiệu chỉnh đảm bảo tín hiệu tốt nhất. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. |  |  |  |  | - Mua mới 01 Baemspliter KBr |  |  | CC4 |  | PMQLTS vẫn còn GTCL
12 | Hệ thống máy sắc ký TRACE GC ULTRA | 83763 |  | Thermo Scientific |  | 984100000 | 2006 | x | * Phần máy sắc ký khí - Làm sạch lại toàn bộ máy. - Kiểm tra buồng bơm mẫu. - Kiểm tra, đánh giá lại cột. - Kiểm tra các vùng đốt nhiệt. - Kiểm tra các hệ thống cung cấp khí - Kiểm tra các nguồn cấp cho máy. * Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. |  |  |  |  | Trang bị máy tính mới và cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất |  |  | CC4
13 | Máy lọc nước tinh khiết | 695397 |  | Thermo Scientific |  | 218000000 | 2016 | x | - Kiểm tra, làm sạch toàn bộ hệ thống. - Kiểm tra nguồn UV, độ đúng bước sóng. - Kiểm tra các thông số của nước đầu ra. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  |  |  | - Mua mới cột lọc |  |  | CC4
14 | Máy quang phổ hồng ngoại | 842367 |  | Thermo Scientific |  | 4389000000 | 2019 | [6 empty] | Trang bị đầu dò DTGS KBr và DTGS ATR |  |  | CC4
15 | Máy sắc ký khí/ khối phổ (GC-MS) một lần CC5, 6 | 000743348 | ISQ LT | Thermo Scientific |  | 4538600000 | 2017 | X | * Phần khối phổ - Kiểm tra làm sạch buồng ion. - Kiểm tra làm sạch bơm sơ cấp. - Kiểm tra, làm sạch các quạt. - Kiểm tra các nguồn cấp cho máy. - Kiểm tra và hiệu chuẩn RF. - Kiểm tra và Tune lại máy. - Kiểm tra toàn bộ máy. - Chạy chuẩn máy bằng dung dịch hiệu chuẩn. * Phần máy sắc ký khí - Làm sạch lại toàn bộ máy. - Kiểm tra buồng bơm mẫu. - Kiểm tra, đánh giá lại cột. - Kiểm tra các vùng đốt nhiệt. - Kiểm tra các hệ thống cung cấp khí - Kiểm tra các nguồn cấp cho máy. * Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. |  | X | Bơm Turbo ko hoạt động |  |  |  |  | CC5
16 | Máy quang phổ hồng ngoại | 000735723 | Nicolet iS50 FT-IR | Thermo Scientific |  | 4389000000 | 2017 | X | - Kiểm tra và thay bộ phận hút ẩm. - Kiểm tra và chỉnh bộ phận purge khí. - Kiểm tra nguồn hồng ngoại - Kiểm tra các bộ phận Beam Splitter, detector và các cửa sổ. - Làm sạch bộ nguồn, kiểm tra quạt làm mát. - Kiểm tra biên độ tín hiệu hồng ngoại, hiệu chỉnh đảm bảo tín hiệu tốt nhất. - Kiểm tra hệ thống quang học . - Kiểm tra độ nhiễu hệ thống. - Kiểm tra với mẫu chuẩn. - Kiểm tra tín hiệu laser, hiệu chỉnh đảm bảo tín hiệu tốt nhất. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. | [7 empty] | CC5
17 | Máy đo DNA-RNA, PROTEIN thể tích NANO CC5, 6 | 000743347 | Nanodrop One | Thermo Scientific | Mỹ | 396550000 | 2017 | x | -Bảo dưỡng buồng đo mẫu - Kiểm tra bảo dưỡng nguồn điện - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [7 empty] | CC6
18 | Máy sắc ký khí/ khối phổ (GC-MS) một lần | 000743363 | ISQ LT | Thermo Scientific |  | 4538600000 | 2017 | x | * Phần khối phổ - Kiểm tra làm sạch buồng ion. - Kiểm tra làm sạch bơm sơ cấp. - Kiểm tra, làm sạch các quạt. - Kiểm tra các nguồn cấp cho máy. - Kiểm tra và hiệu chuẩn RF. - Kiểm tra và Tune lại máy. - Kiểm tra toàn bộ máy. - Chạy chuẩn máy bằng dung dịch hiệu chuẩn. * Phần máy sắc ký khí - Làm sạch lại toàn bộ máy. - Kiểm tra buồng bơm mẫu. - Kiểm tra, đánh giá lại cột. - Kiểm tra các vùng đốt nhiệt. - Kiểm tra các hệ thống cung cấp khí - Kiểm tra các nguồn cấp cho máy. * Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. | [7 empty] | CC6
19 | Máy quang phổ hồng ngoại | 000735718 | Nicolet iS50 FT-IR | Thermo Scientific |  | 4389000000 | 2017 | x | - Kiểm tra và thay bộ phận hút ẩm. - Kiểm tra và chỉnh bộ phận purge khí. - Kiểm tra nguồn hồng ngoại - Kiểm tra các bộ phận Beam Splitter, detector và các cửa sổ. - Làm sạch bộ nguồn, kiểm tra quạt làm mát. - Kiểm tra biên độ tín hiệu hồng ngoại, hiệu chỉnh đảm bảo tín hiệu tốt nhất. - Kiểm tra hệ thống quang học . - Kiểm tra độ nhiễu hệ thống. - Kiểm tra với mẫu chuẩn. - Kiểm tra tín hiệu laser, hiệu chỉnh đảm bảo tín hiệu tốt nhất. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. | [7 empty] | CC6
20 | Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS | 000695205 | ICE3000 | Thermo |  | 2474270000 | 2010 | 1) Bảo dưỡng định kỳ | - Kiểm tra và bảo dưỡng bộ phận nguyên tử hóa ngọn lửa: làm sạch buồng hút mẫu, hiệu chỉnh bộ phun mù để đạt độ nhạy cần thiết, bảo dưỡng và căn chỉnh đầu đốt. - Bảo dưỡng phần cấp nước làm mát. - Bảo dưỡng bộ hóa hơi và bộ đưa mẫu tự động. - Kiểm tra và bảo dưỡng bộ nguyên tử hóa lò graphite. - Kiểm tra, làm sạch hệ thống quang học và tiến hành hiệu chỉnh. - Kiểm tra, làm sạch các bo mạch điện tử, hiệu chỉnh một số điểm điện áp. - Kiểm tra và bảo dưỡng các bộ phận chuyển động. - Kiểm tra và hiệu chỉnh phần cấp khí. - Kiểm tra bước sóng và tuổi thọ đèn: Pb, Cd, Hg. - Kiểm tra máy bằng các mẫu chuẩn và đánh giá hiệu năng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. |  |  | - Thay van điều chỉnh áp suất khí Argon, code 943517921201, SL: 01 cái '- Dây dẫn khí Argon cho bộ hoá hơi và lò grapphite, code 082210815009, Sl: 0 2 cái '- Cơ cấu nâng hạ đầu đốt, code 420217203331, Sl: 01 cái '- Đèn As với code 942339030331, sl: 01 cái '- Đèn Hg với code 942339030801, Sl: 01 cái '- Thay thế bộ điều khiển khí của lò graphit (Furnace gas manifold unit replacement GFS33/35/35Z, code 420316684425 '- Lò xo căn chỉnh vị trí kim châm mẫu bị oxi hoá |  | 1. Membrance; Code 942346010021, Số lượng 01 bộ; 2. Plumbing kit; Code 420517200004, Số lương 01 bộ; 3. Rumb tubing kit; Code 942346010011, Số lượng 01 bộ; 4. Kim bơm mẫu cho lò Graphite; Code 942339381261, số lượng 01 hộp/10 chiếc |  |  | TTPT
21 | Hệ thống máy quang phổ hồng ngoại FT-IR | 000695286 | Nicolet 6700 | Thermo |  | 2462638000 | 2012 | 1) Bảo dưỡng định kỳ | - Kiểm tra và thay bộ phận hút ẩm. - Kiểm tra và chỉnh bộ phận purge khí. - Kiểm tra nguồn hồng ngoại - Kiểm tra các bộ phận Beam Splitter, detector và các cửa sổ. - Làm sạch bộ nguồn, kiểm tra quạt làm mát. - Kiểm tra biên độ tín hiệu hồng ngoại, hiệu chỉnh đảm bảo tín hiệu tốt nhất. - Kiểm tra hệ thống quang học . - Kiểm tra độ nhiễu hệ thống. - Kiểm tra với mẫu chuẩn. - Kiểm tra tín hiệu laser, hiệu chỉnh đảm bảo tín hiệu tốt nhất. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. |  |  |  |  | 1. Cửa sổ KBr; P/N 470-101000; số lượng 02 chiếc 2. Bộ khuôn ép viên nén KBr đường kính 7mm (7 mm Die Set); P/N: 0061-113; số lượng 02 bộ |  |  | TTPT
22 | Máy sắc ký ion ICS-5000 | 000695382 | ICS 5000 | Thermo |  | 2699400000 | 2016 | 1) Bảo dưỡng định kỳ | Máy chính: - Làm sạch hệ thống - Kiểm tra và bảo trì bơm - Kiểm tra lọc và thay thế - Kiểm tra vòng đệm piston - Kiểm tra van vào, van ra - Kiểm tra bộ Degaser. - Kiểm tra và làm sạch đầu dò IC - Làm sạch cell đo đầu dò - Kiểm tra độ dẫn đầu dò - Kiểm tra độ nhiễu - Kiểm tra các tính năng của phần mềm - Chạy mẫu chuẩn Thiết bị UPS: - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống điện - Kiểm tra và vệ sinh quạt làm mát - Kiểm tra và vệ sinh pin lưu điện - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. |  |  |  |  | 1. Bộ kit bảo dưỡng; số lượng 01 bộ 2. Supresor anion; số lượng 01 Chiếc 3. Dung dịch chuẩn hỗn hợp 7 anion; số lượng 02 lọ 4. Dung dịch chuẩn hỗn hợp 6 cation; số lượng 02 lọ | 0 |  | TTPT
23 | Máy sắc ký khí khối phổ kèm FID (GC-MS-FID) | 000735717 | 1300/TSQ/FID | Thermo |  | 4972000000 | 2017 | 1) Bảo dưỡng định kỳ | * Phần khối phổ - Kiểm tra làm sạch buồng ion. - Kiểm tra làm sạch bơm sơ cấp. - Kiểm tra, làm sạch các quạt. - Kiểm tra các nguồn cấp cho máy. - Kiểm tra và hiệu chuẩn RF. - Kiểm tra và Tune lại máy. - Kiểm tra toàn bộ máy. - Chạy chuẩn máy bằng dung dịch hiệu chuẩn. * Phần máy sắc ký khí - Làm sạch lại toàn bộ máy. - Kiểm tra buồng bơm mẫu. - Kiểm tra, đánh giá lại cột. - Kiểm tra các vùng đốt nhiệt. - Kiểm tra các hệ thống cung cấp khí - Kiểm tra các nguồn cấp cho máy. - Kiểm tra, vệ sinh detector FID - Kiểm tra, vệ sinh máy sinh khí hidro Thiết bị UPS - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống điện - Kiểm tra và vệ sinh quạt làm mát - Kiểm tra và vệ sinh pin lưu điện - Vệ sinh toàn bộ thiết bị * Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. |  |  |  |  | 1. Lọ 20ml cho bơm mẫu không gian hơi; P/N: 20-HVS; số lượng 01 hộp 2. Nắp cho lọ 20ml; P/N: 18-MSC-ST201; số lượng 02 túi 3. Lọ 2ml cho bơm mẫu tự động; số lượng 03 hộp 4. Lọc khí mang; số lượng 01 chiếc 5. Kim 10microlit cho bộ bơm mẫu lỏng tự đông; P/N: 365D0291; số lượng 03 chiếc 6. Kim 2,5ml cho bộ bơm mẫu không gian hơi; P/N: 365Q2131; số lượng 03 chiếc 7. Filament; số lượng 01 chiếc |  |  | TTPT
24 | Máy quang phổ hồng ngoại iS50 | 000842366 | 735717 | Thermo |  | 4389000000 | 2019 | [6 empty] | 1. Cửa sổ KBr; số lượng 02 chiếc 2. Gói hút ẩm; số lượng 08 gói 3. Detector cho bộ truyền qua; số lượng 01 chiếc |  |  | TTPT
25 | Máy sắc ký khí/ khối phổ (GC-MS) một lần | 000842368 | TRACE 1310/ ISQ 7000 | Thermo |  | 4543000000 | 2019 | [6 empty] | 1. Lọ 2ml cho bơm mẫu tự động; số lượng 01 hộp 2. Kim 10microlit cho bộ bơm mẫu lỏng tự đông; P/N: 365D0291; số lượng 02 chiếc 3. Kim 2,5ml cho bộ bơm mẫu không gian hơi; P/N: 365Q2131; số lượng 02 chiếc 4. Filament; số lượng 01 chiếc | 5. Lọc khí mang; số lượng 01 chiếc 6. Graphite Ferruler 0.1-0.32; P/N: 290GA139; số lượng 01 hộp (10 chiếc) 7. SSL Liner 4mmID; P/N: 453A1925; số lượng 01 hộp (05 chiếc) |  | TTPT
26 | Hệ thống tách triết, tinh sạch DNA/RNA/PROTEIN tự động | 000757627 | KingFisher Duo Prime | Thermo |  | 1350000000 | 2018 |  | - Bảo dưỡng cửa, bảo dưỡng phần dịch chuyển tay XYZ, làm vệ sinh buồng thao tác, bảo dưỡng phần mạch nguồn, bộ phận hút hạt từ - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế | [7 empty] | TTPT
27 | Hệ thống máy quang phổ hồng ngoại FT-IR | 000695125 | 6700 | Thermo |  | 1362000000 | 2009 | 1) Bảo dưỡng định kỳ | - Kiểm tra và thay bộ phận hút ẩm. - Kiểm tra và chỉnh bộ phận purge khí. - Kiểm tra nguồn hồng ngoại - Kiểm tra các bộ phận Beam Splitter, detector và các cửa sổ. - Làm sạch bộ nguồn, kiểm tra quạt làm mát. - Kiểm tra biên độ tín hiệu hồng ngoại, hiệu chỉnh đảm bảo tín hiệu tốt nhất. - Kiểm tra hệ thống quang học - Kiểm tra độ nhiễu hệ thống. - Kiểm tra với mẫu- Kiểm tra tín hiệu laser, hiệu chỉnh đảm bảo tín hiệu tốt nhất. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. | [7 empty] | TTPT
28 | Máy phân tích 5 nguyên tố | 000695380 | Flash 2000 | Thermo Scientific |  | 1999800000 | 2016 | 1) Bảo dưỡng định kỳ | - Kiểm tra làm vệ sinh autosampler - Kiểm tra và loại tro đốt của ống phản ứng - Kiểm tra, nhồi mới ống phản ứng - Kiểm tra ống lọc ẩm cho hệ thống - Kiểm tra và đảm bảo độ kín cho toàn bộ hệ thống - Kiểm tra toàn bộ máy bằng chất chuẩn kèm theo máy - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. | [7 empty] | TTPT
29 | Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ LC/MS | 769309 | TSQ Fortis | Thermo Scientific |  |  | 2018 | 1) Bảo dưỡng định kỳ | * Nội dung bảo trì hệ thống - Kiểm tra và vệ sinh toàn bộ hệ thống - Kiểm tra phần mềm điều khiển với hệ thống - Ghi lại các giá trị chân không (Rough vacuum; High vacuum) - Kiểm tra tín hiệu Manual tune ở hai chế độ Dương và Âm - Kiểm tra toàn bộ hệ thống - Kiểm tra các ống chân không, ống xả thải và cáp nối - Kiểm tra điện áp của detector * Bảo trì bơm và bộ lọc - Kiểm tra đường thải bơm chân không - Kiểm tra lại các bu lông trên bơm tránh bị rò rỉ dầu - Kiểm tra bộ lọc dầu * Bảo trì optic - Vệ sinh tấm chắn, capilary - Tháo vệ sinh phần Optic Ion * Nguồn Ion - Vệ sinh bề mặt của Spray chamber, phần cửa với MeOH - Kiểm tra – hiệu chỉnh đầu phun Nebulizer ((ESI) Source) - Kiểm tra – hiệu chỉnh đầu Corona ((APCI) Source) - Sau khi vệ sinh và hiệu chỉnh toàn bộ hệ thống, khởi động lại máy và đợi ổn định ghi lại các giá trị chân không, điện áp của detector và tiến hành Tune máy và xuất báo cáo * Máy sinh khí N2 - Vệ sinh và kiểm tra máy - Kiểm tra Sensor oxy cho máy sinh khí N2 * Thiết bị UPS - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống điện - Kiểm tra và vệ sinh quạt làm mát - Kiểm tra và vệ sinh pin lưu điện - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. | [7 empty] | TTPT
30 | Máy sắc ký lỏng HP-LC (kèm các detector) | 769308 | Ultimate 3000 | Thermo Scientific |  |  | 2018 | 1) Bảo dưỡng định kỳ | Máy chính: - Vệ sinh bên ngoài toàn bộ hệ thống HPLC. - Lau chùi vệ sinh bơm dung môi - Làm sạch toàn bộ hệ thống bằng dung môi hữu cơ. - Cân chỉnh đèn tự động. - Kiểm tra giờ đèn, cường độ đèn. - Detector Self-Test. - Kiểm tra rò rỉ dung môi. - Kiểm tra và vệ sinh đầu lọc dung môi. - Kiểm tra độ chính xác và độ ổn định buồng điều nhiệt cột. - Đưa ra cảnh báo sớm cho hệ thống. - Kiểm tra, thu dọn phần mềm và máy tính. - Kiểm tra độ chính xác bước sóng bằng thấu kính Holmium. - Kiểm tra Noise của hệ thống. - Kiểm tra và vệ sinh các detector. Thiết bị UPS - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống điện - Kiểm tra và vệ sinh quạt làm mát - Kiểm tra và vệ sinh pin lưu điện - Vệ sinh toàn bộ thiết bị Phần mềm điều khiển, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. | [7 empty] | TTPT
31 | Máy sắc ký ion - CC1 | 769294 | Dionex ICS-6000 | Thermo Scientific |  |  | 2018 | 1) Bảo dưỡng định kỳ | Máy chính: - Làm sạch hệ thống - Kiểm tra và bảo trì bơm - Kiểm tra lọc và thay thế - Kiểm tra vòng đệm piston - Kiểm tra van vào, van ra - Kiểm tra bộ Degaser. - Kiểm tra và làm sạch đầu dò IC - Làm sạch cell đo đầu dò - Kiểm tra độ dẫn đầu dò - Kiểm tra độ nhiễu - Kiểm tra các tính năng của phần mềm - Chạy mẫu chuẩn Thiết bị UPS - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống điện - Kiểm tra và vệ sinh quạt làm mát - Kiểm tra và vệ sinh pin lưu điện - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. | [7 empty] | TTPT
32 | Máy quang phổ hồng ngoại | 757607 | Nicolet iS50 | Thermo Scientific |  |  | 2018 | 1) Bảo dưỡng định kỳ | - Kiểm tra và thay bộ phận hút ẩm. - Kiểm tra và chỉnh bộ phận purge khí. - Kiểm tra nguồn hồng ngoại - Kiểm tra các bộ phận Beam Splitter, detector và các cửa sổ. - Làm sạch bộ nguồn, kiểm tra quạt làm mát. - Kiểm tra biên độ tín hiệu hồng ngoại, hiệu chỉnh đảm bảo tín hiệu tốt nhất. - Kiểm tra hệ thống quang học . - Kiểm tra độ nhiễu hệ thống. - Kiểm tra với mẫu chuẩn. - Kiểm tra tín hiệu laser, hiệu chỉnh đảm bảo tín hiệu tốt nhất. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. | [7 empty] | TTPT
33 | Máy phân tích nguyên tố (H, C, O, N, S) | 000769290 | Elemental analyze FlashSmart | Thermo trong gói thermo |  | 2285800000 | 2018 |  | - Kiểm tra làm vệ sinh autosampler - Kiểm tra và loại tro đốt của ống phản ứng - Kiểm tra, nhồi mới ống phản ứng - Kiểm tra ống lọc ẩm cho hệ thống - Kiểm tra và đảm bảo độ kín cho toàn bộ hệ thống - Kiểm tra toàn bộ máy bằng chất chuẩn kèm theo máy - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. | [7 empty] | TTPT
*** Địa điểm cung cấp:
+ Trung tâm phân tích (TTPT): 162 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội.
+ Chi cục Kiểm định hải quan 2 (CC2): 22 Điện Biên Phủ, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.
+ Chi cục Kiểm định hải quan 3 quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
+Chi cục Kiểm định hải quan 4 (CC4): Số 10 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.
+Chi cục Kiểm định hải quan 5 (CC5): Khu công nghiệp Hồng Phong, phường Ninh Dương, Tp. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
+ Chi cục Kiểm định hải quan 6 (CC6): 52 Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn.

## Pan-Brucke
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
DANH SÁCH THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, VTTH 2020
(Đính kèm công văn số 996 ngày 10 tháng 08 năm 2020 của Cục Kiểm định hải quan)
STT | Danh mục thiết bị | Mã tài sản | Ký mã hiệu, moden | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Nguyên giá | Năm đưa vào sử dụng | Dự kiến năm 2020 | [8 empty] | Đơn vị
[8 empty] | Bảo dưỡng | Nội dung bảo dưỡng | Giá bảo dưỡng | Sửa chữa | Nội dung sửa chữa | Giá sửa chữa | Vật tư tiêu hao
1 | Máy quang phổ huỳnh quang tia X (XRF) | 000751545 | AXIOS | PAN-Hà Lan |  | 2498000000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng nguồn phát cao áp, hiệu chỉnh mức cao áp, hệ số dao động - Bảo dưỡng bộ đo góc, trục, motor, hiệu chỉnh hệ số vi sai. - Bảo dưỡng hệ thống làm mát. Vệ sinh máy, hệ thống dẫn nước làm mát, lọc nước làm mát, hệ thống dẫn nước làm mát trong ống phóng, bảo dưỡng thiết bị làm mát. Thay thế nước Deion trong hệ thống. - Bảo dưỡng hệ thống đưa mẫu tự động, hiệu chỉnh vị trí định vị mẫu, hệ thống truyền động. - Bảo dưỡng hệ thống bơm chân không, kiểm tra áp suất chân không tại buồng mẫu. Vệ sinh buồng mẫu, gioăng, phớt tại các điểm nối và điểm đặt mẫu - Bảo dưỡng và hiệu chỉnh bộ tán xạ đơn sắc (Crystal), đảm bảo độ chính xác bước sóng cho từng nguyên tố - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. |  | x | Hỏng ống phóng |  |  |  |  | CC2
2 | Máy quang phổ nhiễu xạ tia X (XRD) | 000751676 | X'PERT3 POWDER | PAN-Hà Lan |  | 2008000000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng nguồn phát cao áp, hiệu chỉnh mức cao áp, hệ số dao động. - Bảo dưỡng bộ đo góc, trục, motor, hiệu chỉnh hệ số vi sai. - Vệ sinh máy, hệ thống dẫn nước làm mát, lọc nước làm mát, hệ thống dẫn nước làm mát trong ống phóng, bảo dưỡng thiết bị làm mát. - Hiệu chỉnh đường quang giữa ống phóng, bệ mẫu, detector. - Hiệu chỉnh (Calibrate) góc θ và 2θ trên toàn dải và hiệu chỉnh khe sáng tại các góc tới thấp, - Hiệu chỉnh (Calibrate) Các thông số kỹ thuật tĩnh của thiết bị theo từng mức điện áp theo bước tăng dần. - Đo kiểm định dựa trên phổ chuẩn, đánh giá độ chính xác của phương pháp đo bán định lượng theo phương pháp Rietveld. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. | [7 empty] | CC2
3 | Hệ thống phân tích huỳnh quang tia X (XRF) | 000842369 | Zetium | Malvern Panalytical- Hà Lan |  | 6497000000 | 2019 |  | - Bảo dưỡng nguồn phát cao áp, hiệu chỉnh mức cao áp, hệ số dao động - Bảo dưỡng bộ đo góc, trục, motor, hiệu chỉnh hệ số vi sai. - Bảo dưỡng hệ thống làm mát. Vệ sinh máy, hệ thống dẫn nước làm mát, lọc nước làm mát, hệ thống dẫn nước làm mát trong ống phóng, bảo dưỡng thiết bị làm mát. Thay thế nước Deion trong hệ thống. - Bảo dưỡng hệ thống đưa mẫu tự động, hiệu chỉnh vị trí định vị mẫu, hệ thống truyền động. - Bảo dưỡng hệ thống bơm chân không, kiểm tra áp suất chân không tại buồng mẫu. Vệ sinh buồng mẫu, gioăng, phớt tại các điểm nối và điểm đặt mẫu - Bảo dưỡng và hiệu chỉnh bộ tán xạ đơn sắc (Crystal), đảm bảo độ chính xác bước sóng cho từng nguyên tố - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. |  |  |  |  | - Cốc nhôm: 3.000 cái - Dầu chân không 1L/hộp: 2 hộp - Hạt nhôm hút ẩm 200g/ hộp: 2 hộp - Bộ oring bảo trì máy (joang cao su): 1 bộ - Khay đựng mẫu ép viên (300 cái/hộp) (39,8mm O.Dx9.6mm High): 3 hộp |  |  | CC2
4 | Bộ thiết bị quang phổ X-ray Rigaku Model | 000695609 | Rigaku Model | Rigaku | Nhật | 3456000000 | 2007 | X | - Bảo dưỡng nguồn phát cao áp, hiệu chỉnh mức cao áp, hệ số dao động - Bảo dưỡng bộ đo góc, trục, motor, hiệu chỉnh hệ số vi sai. - Bảo dưỡng hệ thống làm mát. Vệ sinh máy, hệ thống dẫn nước làm mát, lọc nước làm mát, hệ thống dẫn nước làm mát trong ống phóng, bảo dưỡng thiết bị làm mát. Thay thế nước Deion trong hệ thống. - Bảo dưỡng hệ thống đưa mẫu tự động, hiệu chỉnh vị trí định vị mẫu, hệ thống truyền động. - Bảo dưỡng hệ thống bơm chân không, kiểm tra áp suất chân không tại buồng mẫu. Vệ sinh buồng mẫu, gioăng, phớt tại các điểm nối và điểm đặt mẫu - Bảo dưỡng và hiệu chỉnh bộ tán xạ đơn sắc (Crystal), đảm bảo độ chính xác bước sóng cho từng nguyên tố - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. |  | X | 1) Bảo dưỡng định kỳ. 2) Thay thế bo mạch 3- Axis Pulse Motor Driver 3199F013: Code 045087S. 3) Thay thế màng lọc Be Protection Film, X-ray Tube: Code 3008B 103-SS. |  | - PM Kit- Code: 552003T- Số lượng: 1 cái - Magnetic Valve-Code: MAEE00001-Số lượng: 2cái - Magnetic Valve-Code: MAEE00006-Số lượng: 1cái - Magnetic Valve-Code: MAEE00007-Số lượng: 1cái - Magnetic Valve-Code: MAEE00001-Số lượng: 2cái - Magnetic Valve-Code: MAEE00007-Số lượng: 1cái - Magnetic Valve-Code: MAEE00021-Số lượng 1 cái - Magnetic Valve-Code: MAEE00020-Số lượng 1 cái - Magnetic Valve-Code:MAEE00018-Số lượng 1 cái - O-Ring-Code: 075540S-Số lượng 1 cái - O-Ring-Code: 075500S-Số lượng 1 cái - X-ring-Code: 077001S-Số lượng 1 cái - X-ring-Code: 077007S-Số lượng 1 cái - Motor-Code: 902111S-Số lượng 2 cái - DC-Motor-Code: 903020S-Số lượng 1 cái - O-ring-Code: 075541S-Số lượng 1 cái - O-ring-Code: 075510S-Số lượng 2 cái - O-ring-Code: 075539S-Số lượng 1 cái - DC Motor-Code: 903019S-Số lượng 1 cái - Photo Sensor-Code :008022s-Số lượng 2 cái - X-ring-Code: 077001S-Số lượng 1 cái - O-ring-Code: 075544S-Số lượng 1 cái - O-ring-Code: 075175S-Số lượng 1 cái - Pirani Sensor-Code:266002S-Số lượng 2 cái - O-ring-Code: 075513S-Số lượng 1 cái - Gasket-Code: 076078S-Số lượng 1 cái | - Micro Switch-Code: 03001S-Số lượng 2 cái - Actuator-Code: 030060S-Số lượng 2 cái - O-ring-Code: 075553S-Số lượng 2 cái - DC Motor-Code: 902128s-Số lượng 1 cái - V-ring-Code: 075537s-Số lượng 1 cái - Sensor Amp-Code: 902086s-Số lượng 1 cái - Photo Sensor-Code: 008034s-Số lượng 4 cái - FPC Rear Window-Code: 3199B014-Số lượng 1 cái - FPC window : 3199B019- số lượng 1 cái - O-ring-Code: 075070s-Số lượng 2 cái - Center Wire FPC-Code: 902001s-Số lượng 2 cái - N-GDS : 501008X. số lượng 1 cái - Gas flow sensor ( PR) : 902128S. Số lượng 1 cái. - O-ring-Code: 07555s-Số lượng 4 cái - O-ring-Code: 075501s-Số lượng 4 cái - O-ring-Code: 075243s-Số lượng 5 cái - Motor-Code: 902109s-Số lượng 1 cái - Mirco Switch-Code: 030001S-Số lượng 1 cái - Mirco Switch-Code: 902120S-Số lượng 1 cái - Timer-Code: EEMK00003-Số lượng 2 cái - O-Ring-Code: 075243S-Số lượng 1 cái - CAP-XBI-8/8997-1324-Code: 3199L401-Số lượng 4 cái | - O-Ring-Code: 075510S-Số lượng 1 cái - Motor-Code: 902107S-Số lượng 1 cái - Flow Sensor-Code: 3199M105-Số lượng 1 cái - Magnetic Valve-Code: 111003S-Số lượng 1 cái - Vaden MS-Code: 095006X-Số lượng 1 cái - Isoflex-Code: 095005X-Số lượng 2 cái - Be protection film Xrau-Tube: 3008B 103-SS. số lượng 2 cái. - Thermal Fuse : EEFE0001. Số lượng 1 cái. - Fan : 902002S. Số lượng 4 cái. - Pum Head : 255010S. Số lượng 1 cái. - Ion EXC.Resin: 255073X. Số lượng 1 cái. - Filter Element: 265022S. Số lượng 1 cái. - Rig Oil 3299C001: 095022S. Số lượng 4 cái. - Isoflex Topas NB 52 3299D006 : 095005X. Số lượng : 2 cái. - Maintenance kit A for GLD 136: 26510S. Số lượng 2 cái. - Maintenance kit B for GLD 136 : 265102S. SỐ lượng 2 Cái. - MPU borad : 3199F005-SS: Số lượng 2 cái. - I/O borad : 3008B930-SS. Số lượng 1 cái. - Memory borad : PX130R> Số lượng 1 cái. - Driver Board 3: 3006B933-SS. SỐ lượng 1 cái. - Driver Board 1 : PX109R. SỐ lượng 1 cái. - HV/PHA borad/Type 1 : 3006B931-SS . SỐ lượng 1 cái. | CC3 | 1)Hiện đang mượn bo mạch 3- Axis Pulse Motor Driver để thiết bị hoạt động, chưa thanh toán. 2) Không lấy được báo giá bảo dưỡng
5 | Nhiễu xạ tia X (XRD) | 000083939 |  | PAN Anlytical |  | 6274400000 | 2010 | x | - Bảo dưỡng nguồn phát cao áp, hiệu chỉnh mức cao áp, hệ số dao động. - Bảo dưỡng bộ đo góc, trục, motor, hiệu chỉnh hệ số vi sai. - Vệ sinh máy, hệ thống dẫn nước làm mát, lọc nước làm mát, hệ thống dẫn nước làm mát trong ống phóng, bảo dưỡng thiết bị làm mát. - Hiệu chỉnh đường quang giữa ống phóng, bệ mẫu, detector. - Hiệu chỉnh (Calibrate) góc θ và 2θ trên toàn dải và hiệu chỉnh khe sáng tại các góc tới thấp, - Hiệu chỉnh (Calibrate) Các thông số kỹ thuật tĩnh của thiết bị theo từng mức điện áp theo bước tăng dần. - Đo kiểm định dựa trên phổ chuẩn, đánh giá độ chính xác của phương pháp đo bán định lượng theo phương pháp Rietveld. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. |  |  |  |  | Trang bị: Bộ cell đo mẫu mới (10 cell vuông) |  |  | CC4
6 | Hệ thống phân tích huỳnh quang tia X (XRF) | 000757609 |  | PanAnalytical |  | 6450000000 | 2018 | x | - Bảo dưỡng nguồn phát cao áp, hiệu chỉnh mức cao áp, hệ số dao động - Bảo dưỡng bộ đo góc, trục, motor, hiệu chỉnh hệ số vi sai. - Bảo dưỡng hệ thống làm mát. Vệ sinh máy, hệ thống dẫn nước làm mát, lọc nước làm mát, hệ thống dẫn nước làm mát trong ống phóng, bảo dưỡng thiết bị làm mát. Thay thế nước Deion trong hệ thống. - Bảo dưỡng hệ thống đưa mẫu tự động, hiệu chỉnh vị trí định vị mẫu, hệ thống truyền động. - Bảo dưỡng hệ thống bơm chân không, kiểm tra áp suất chân không tại buồng mẫu. Vệ sinh buồng mẫu, gioăng, phớt tại các điểm nối và điểm đặt mẫu - Bảo dưỡng và hiệu chỉnh bộ tán xạ đơn sắc (Crystal), đảm bảo độ chính xác bước sóng cho từng nguyên tố - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. | [7 empty] | CC4
7 | Máy quang phổ nhiễu xạ tia X (XRD) | 000695122 | X'Pert Pro | Panalytical |  | 3960000000 | 2009 | x | - Bảo dưỡng nguồn phát cao áp, hiệu chỉnh mức cao áp, hệ số dao động. - Bảo dưỡng bộ đo góc, trục, motor, hiệu chỉnh hệ số vi sai. - Vệ sinh máy, hệ thống dẫn nước làm mát, lọc nước làm mát, hệ thống dẫn nước làm mát trong ống phóng, bảo dưỡng thiết bị làm mát. - Hiệu chỉnh đường quang giữa ống phóng, bệ mẫu, detector. - Hiệu chỉnh (Calibrate) góc θ và 2θ trên toàn dải và hiệu chỉnh khe sáng tại các góc tới thấp, - Hiệu chỉnh (Calibrate) Các thông số kỹ thuật tĩnh của thiết bị theo từng mức điện áp theo bước tăng dần. - Đo kiểm định dựa trên phổ chuẩn, đánh giá độ chính xác của phương pháp đo bán định lượng theo phương pháp Rietveld. |  | x | 1. Sửa lẫy khóa cửa |  |  |  |  | TTPT
8 | [8 empty] | Thiết bị UPS - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống điện - Kiểm tra và vệ sinh quạt làm mát - Kiểm tra và vệ sinh pin lưu điện - Vệ sinh toàn bộ thiết bị Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. | [7 empty] | TTPT
9 | Hệ thống phân tích huỳnh quang tia X (XRF) | 000782877 | Zetium | Malvern Panalytical | Hà Lan | 6472000000 | 2018 | x | Máy chính - Bảo dưỡng nguồn phát cao áp, hiệu chỉnh mức cao áp, hệ số dao động - Bảo dưỡng bộ đo góc, trục, motor, hiệu chỉnh hệ số vi sai. - Bảo dưỡng hệ thống làm mát. Vệ sinh máy, hệ thống dẫn nước làm mát, lọc nước làm mát, hệ thống dẫn nước làm mát trong ống phóng, bảo dưỡng thiết bị làm mát. Thay thế nước Deion trong hệ thống. - Bảo dưỡng hệ thống đưa mẫu tự động, hiệu chỉnh vị trí định vị mẫu, hệ thống truyền động. - Bảo dưỡng hệ thống bơm chân không, kiểm tra áp suất chân không tại buồng mẫu. Vệ sinh buồng mẫu, gioăng, phớt tại các điểm nối và điểm đặt mẫu - Bảo dưỡng và hiệu chỉnh bộ tán xạ đơn sắc (Crystal), đảm bảo độ chính xác bước sóng cho từng nguyên tố 'Thiết bị UPS - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống điện - Kiểm tra và vệ sinh quạt làm mát - Kiểm tra và vệ sinh pin lưu điện - Vệ sinh toàn bộ thiết bị Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. | [7 empty] | TTPT
10 | Máy phân tích nhiễu xạ tia X (XRD) - CC1 | 782878 | X'Pert 3 POWDER | Malvern Panalytical |  |  | 2018 | x | Máy chính: - Bảo dưỡng nguồn phát cao áp, hiệu chỉnh mức cao áp, hệ số dao động. - Bảo dưỡng bộ đo góc, trục, motor, hiệu chỉnh hệ số vi sai. - Vệ sinh máy, hệ thống dẫn nước làm mát, lọc nước làm mát, hệ thống dẫn nước làm mát trong ống phóng, bảo dưỡng thiết bị làm mát. - Hiệu chỉnh đường quang giữa ống phóng, bệ mẫu, detector. - Hiệu chỉnh (Calibrate) góc θ và 2θ trên toàn dải và hiệu chỉnh khe sáng tại các góc tới thấp, - Hiệu chỉnh (Calibrate) Các thông số kỹ thuật tĩnh của thiết bị theo từng mức điện áp theo bước tăng dần. - Đo kiểm định dựa trên phổ chuẩn, đánh giá độ chính xác của phương pháp đo bán định lượng theo phương pháp Rietveld. Thiết bị UPS - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống điện - Kiểm tra và vệ sinh quạt làm mát - Kiểm tra và vệ sinh pin lưu điện - Vệ sinh toàn bộ thiết bị Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. | [7 empty] | TTPT
11 | Hệ thống phân tích huỳnh quang tia X (XRF) – CC1 | 782860 | Zetium | Malvern Panalytical |  |  | 2018 |  | máy chính: - Bảo dưỡng nguồn phát cao áp, hiệu chỉnh mức cao áp, hệ số dao động - Bảo dưỡng bộ đo góc, trục, motor, hiệu chỉnh hệ số vi sai. - Bảo dưỡng hệ thống làm mát. Vệ sinh máy, hệ thống dẫn nước làm mát, lọc nước làm mát, hệ thống dẫn nước làm mát trong ống phóng, bảo dưỡng thiết bị làm mát. Thay thế nước Deion trong hệ thống. - Bảo dưỡng hệ thống đưa mẫu tự động, hiệu chỉnh vị trí định vị mẫu, hệ thống truyền động. - Bảo dưỡng hệ thống bơm chân không, kiểm tra áp suất chân không tại buồng mẫu. Vệ sinh buồng mẫu, gioăng, phớt tại các điểm nối và điểm đặt mẫu - Bảo dưỡng và hiệu chỉnh bộ tán xạ đơn sắc (Crystal), đảm bảo độ chính xác bước sóng cho từng nguyên tố Thiết bị UPS - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống điện - Kiểm tra và vệ sinh quạt làm mát - Kiểm tra và vệ sinh pin lưu điện - Vệ sinh toàn bộ thiết bị Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. | [7 empty] | TTPT
12 | Máy phân tích Lưu hùynh, cacbon | 000695206 | G4HF | Bruker |  | 1753030000 | 2010 | x | Hạng mục bảo dưỡng: - Hệ thống cấp mẫu đo - Hệ thống van, ống dẫn khí - Mạch cấp nguồn, điều khiển, kết nối thiết bị ngoại vi, hiển thị kết quả đo - Vệ sinh thiết bị Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [7 empty] | TTPT
13 | Máy OES kiểm tra hiện trường di động | 735695 | Q4 Mobile Q104258 | Bruker AXS |  |  | 2017 | x | - Đánh giá sơ bộ tình trạng thực tế của thiết bị trước khi bảo dưỡng - Làm sạch toàn bộ thiết bị - Kiểm tra điện áp của nguồn cung cấp - Thông báo cho khách hàng về việc bảo vệ dữ liệu - Kiểm tra tình trạng nguồn phát plasma - Kiểm tra cáp kết nối với nguồn và súng bắn - Hiệu chuẩn lại các chương trình phân tích - Kiểm tra dữ liệu hiệu chuẩn lại - Kiểm tra độ chính xác ngắn hạn - Đo kiểm tra thử với mẫu thực tế - Đánh giá tình trạng thực tế của thiết bị sau khi bảo dưỡng Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. | [7 empty] | TTPT
*** Địa điểm cung cấp:
+ Trung tâm phân tích (TTPT): 162 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội.
+ Chi cục Kiểm định hải quan 2 (CC2): 22 Điện Biên Phủ, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.
+ Chi cục Kiểm định hải quan 3 quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.
+Chi cục Kiểm định hải quan 4 (CC4): Số 10 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.
+Chi cục Kiểm định hải quan 5 (CC5): Khu công nghiệp Hồng Phong, phường Ninh Dương, Tp. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
+ Chi cục Kiểm định hải quan 6 (CC6): 52 Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn.

## Spectro- Zeiss -Zwick
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
DANH SÁCH THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, VTTH 2020
(Đính kèm công văn số 996 ngày 10 tháng 08 năm 2020 của Cục Kiểm định hải quan)
STT | Danh mục thiết bị | Mã tài sản | Ký mã hiệu, moden | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Nguyên giá | Năm đưa vào sử dụng | Dự kiến năm 2020 | [5 empty] | Nhu cầu VTTH 2020 |  |  | Đơn vị
[8 empty] | Bảo dưỡng | Nội dung bảo dưỡng | Giá bảo dưỡng | Sửa chữa | Nội dung sửa chữa | Giá sửa chữa | Vật tư tiêu hao
1 | Hệ thống quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES) | 000757621 | Spectroblue | Spectro- Đức |  | 3950000000 | 2018 | X | * Máy chính: - Kiểm tra đường nước làm mát, cấp khí, nguồn điện. - Hút bụi và lau toàn bộ máy. - Vệ sinh các bộ lọc. - Kiểm tra vị trí của peak Zn, chỉnh lại. - Kiểm tra tỷ lệ khí Argon, chỉnh lại. - Hiệu chỉnh detector. - Hiệu chỉnh toàn bộ hệ thống. * Thiết bị làm mát: - Làm sạch lọc nước. - Thay nước làm mát. - Làm sạch bộ lọc không khí. - Lau chùi, làm sạch toàn bộ thiết bị. * Bộ bơm mẫu tự động: - Kiểm tra cơ cấu gắp mẫu, hiệu chỉnh. - Kiểm tra và vệ sinh dây đai của trục X, trục Z. - Kiểm tra và vệ sinh trục quay của trục X, trục Z. Phần mềm điều khiển, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế, và vật tư tiêu hao cần thiết. | [7 empty] | CC2
2 | Máy OES kiểm tra hiện trường (di động) | 000769514 | Spectroport | Spectro- Đức |  | 2099600000 | 2018 | X | - Đánh giá sơ bộ tình trạng thực tế của thiết bị trước khi bảo dưỡng - Làm sạch toàn bộ thiết bị - Kiểm tra điện áp của nguồn cung cấp - Thông báo cho khách hàng về việc bảo vệ dữ liệu - Kiểm tra tình trạng nguồn phát plasma - Kiểm tra cáp kết nối với nguồn và súng bắn - Hiệu chuẩn lại các chương trình phân tích - Kiểm tra dữ liệu hiệu chuẩn lại - Kiểm tra độ chính xác ngắn hạn - Đo kiểm tra thử với mẫu thực tế - Đánh giá tình trạng thực tế của thiết bị sau khi bảo dưỡng Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. |  |  |  |  | - BRUSH STEEL WIRE/ L=100MM/ D=5MM / FOR ELECTORDE CLEANING (Chổi điện cực) (P/N80009001): 5 cái - WINDOW QUARTZ D=11/ T=1,25+/-0,05/ [3 PCS.] (thấu kính cửa sổ bên cạnh) (P/N 48303013): 5 cái - MIRROR PLAN/ 18.8X10X1/ BOROFLOAT/ ALMGF2 (Gương phản xạ) (P/N 48103009): 2 cái |  |  | CC2
3 | Máy quang phổ phát xạ hồ quang OES | 000751688 | SpectroLab LAVM11 | Spectro |  | 4950000000 | 2014 | X | - Đánh giá sơ bộ tình trạng thực tế của thiết bị trước khi bảo dưỡng - Làm sạch các bộ lọc. - Thực hiện kiểm tra Dark Current & Constant Light test (Tối thiểu 3 phép đo tại mỗi chương trình). - Thực hiện Reprofiling bằng cách sử dụng RH-18 - Làm sạch/thay thế (nếu cần) cửa sổ thạch anh - Kiểm tra và vệ sinh analytical fiber optic, cắt ngắn và đánh bóng. - Kiểm tra nhiệt độ trung bình UV-Plus - Kiểm tra áp suất Argon của hệ UV-Plus - Kiểm tra hệ thống làm mát, kiểm tra mực nước trên thùng chứa - Kiểm tra lưu lượng Argon (kiểm tra chức năng bơm màng; kiểm tra bộ oxisorb, Ar-Atmosphere) - Kiểm tra rò rỉ, Kiểm tra kiểm soát dòng chảy của hệ thống cung cấp khí Argon (Áp suất đầu ra của máy điều áp khí; Tốc độ dòng chảy liên tục, Tốc độ phân tích) - Kiểm tra tất cả điện áp của nguồn cung cấp - Thông báo cho khách hàng về việc bảo vệ dữ liệu - Kiểm tra tình trạng nguồn phát plasma - Làm sạch các khe quang phân tích - Kiểm tra kết nối cáp với Nguồn và các bộ phận khác (safety circle, isolating body, sample clamp & shutter function) - Hiệu chuẩn lại các chương trình phân tích - Kiểm tra dữ liệu hiệu chuẩn lại - Kiểm tra độ chính xác ngắn hạn - Đo kiểm tra thử với mẫu thực tế - Đánh giá tình trạng thực tế của thiết bị sau khi bảo dưỡng Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. |  |  |  |  | - ELECTRODE TUNGSTEN/ D6.15X56/ DOUBLE 90° SHARPENED (điện cực bằng vonfram) (P/N 46901006): 3 cái - INSERT GLASS SPARK STAND 24/6.5MM INCL. PART. 47510177 QUADRING 23,47*2,62 (đế điện cực bằng thạch anh) (P/N 48207006): 3 cái - BRUSH STEEL WIRE/ L=100MM/ D=5MM / FOR ELECTORDE CLEANING (Chổi điện cực) (P/N80009001): 6 cái | - WINDOW MGF2 VUV D22,3/T2,0 (thấu kính quang học bên trong) (p/N 48303012): 1 cái - WINDOW/ MGF2/ VUV/ D13.0/ T1.5/ <125NM (thấu kính quang học bên ngoài) (P/N 48303013): 1 cái | - WINDOW QUARTZ D=11/ T=1,25+/-0,05/ [3 PCS.] (thấu kính cửa sổ bên cạnh) (P/N 48303013): 2 cái - GAS CLEANING SYSTEM UV PLUS/ VERSION 2 (P/N 75160211): 1 cái | CC2
4 | Máy quang phổ phát xạ hồ quang (OES) phân tích 3 nền Al, Fe, Cu | 000695356 | LAB LAMV12 | Spectro Analytical Instrument | Mỹ | 5480000000 | 2015 | X | - Đánh giá sơ bộ tình trạng thực tế của thiết bị trước khi bảo dưỡng - Làm sạch các bộ lọc. - Thực hiện kiểm tra Dark Current & Constant Light test (Tối thiểu 3 phép đo tại mỗi chương trình). - Thực hiện Reprofiling bằng cách sử dụng RH-18 - Làm sạch/thay thế (nếu cần) cửa sổ thạch anh - Kiểm tra và vệ sinh analytical fiber optic, cắt ngắn và đánh bóng. - Kiểm tra nhiệt độ trung bình UV-Plus - Kiểm tra áp suất Argon của hệ UV-Plus - Kiểm tra hệ thống làm mát, kiểm tra mực nước trên thùng chứa - Kiểm tra lưu lượng Argon (kiểm tra chức năng bơm màng; kiểm tra bộ oxisorb, Ar-Atmosphere) - Kiểm tra rò rỉ, Kiểm tra kiểm soát dòng chảy của hệ thống cung cấp khí Argon (Áp suất đầu ra của máy điều áp khí; Tốc độ dòng chảy liên tục, Tốc độ phân tích) - Kiểm tra tất cả điện áp của nguồn cung cấp - Thông báo cho khách hàng về việc bảo vệ dữ liệu - Kiểm tra tình trạng nguồn phát plasma - Làm sạch các khe quang phân tích - Kiểm tra kết nối cáp với Nguồn và các bộ phận khác (safety circle, isolating body, sample clamp & shutter function) - Hiệu chuẩn lại các chương trình phân tích - Kiểm tra dữ liệu hiệu chuẩn lại - Kiểm tra độ chính xác ngắn hạn - Đo kiểm tra thử với mẫu thực tế - Đánh giá tình trạng thực tế của thiết bị sau khi bảo dưỡng Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. |  |  |  |  | - Chén chứa bụi cho kim bắn, mã hàng P/N: 48207013, số lượng 5 Cái. -Chổi quét điện cực (Brush Steel Wire/ L=100mm/ D=5mm /For Electorde Cleaning) , mã hàng P/N: 80009001, số lượng 10 Cái. - GAS CLEANING SYSTEM UV PLUS/ VERSION 2 (Lọc cho buồng quang học), Cas number: 75160211, Hãng sản xuất: QSI or tương đương, số lượng 02 cái -Mẫu chuẩn cho nền thép hợp kim thấp gồm các mã ký hiệu sau (SRM 1765; SRM 1766; SRM 1762a ); số lượng: mỗi loại 01 cái. -Mẫu chuẩn cho thép hợp kim, mã hàng MBR 12X357, số lượng 1 Cái. - Mẫu chuẩn cho nền thép không gỉ, mã hàng SRM 1155a, số lượng 1 Cái. - Dung dịch kiểm tra hệ thống khí. Snoop soap solution, 8 oz, P/N: 9300-031, hãng Agilent, số lượng: 1 bình - Kính MGF2 VUV D13,0/T1,5, P/N: 48303013, số lượng 01 cái. - Kính MGF2 VUV D22,3/T2,0, P/N: 48303012, số lượng 01 cái. |  |  | CC3
5 | Máy quang phổ phát xạ Spectromaxx LMX04 | 000695641 | spectroMAXx LMX04 | Spectro Analytical Instrument | Mỹ | 1314600000 | 2009 | X | * Tổng quan: - Kiểm tra tình trạng dữ liệu; - Kiểm tra ngoại quan thiết bị; - Kiểm tra các quạt; - Kiểm tra thiết bị bảo vệ an toàn điện; * Vệ sinh: - Vệ sinh các tấm lọc * Bệ mẫu: - Vệ sinh các khe dẫn quang; - Vệ sinh mặt trên và mặt dưới; - Vệ sinh chén thạch anh giữ điện cực; - Kiểm tra bộ phận shutter; - Kiểm tra các đầu nối, ổ điện; - Kiểm tra cáp quang buồng Air Optic; - Vệ sinh đường xả bụi; * Nguồn điện: - Kiểm tra bộ phận chống sét (đèn LED tắt); * Hệ thống khí Argon: - Kiểm tra sự rò rỉ; - Kiểm tra áp lực đầu vào của máy; - Kiểm tra cuộn lọc bên trong bình lọc khô; - Kiểm tra lưu lượng; - Kiểm tra bộ điều áp; * Hệ thống tạo tia Plasma: - Vệ sinh bộ phát tia Plasma; - Kiểm tra độ an toàn điện của bộ tạo tia Plasma; * Buồng không khí: - Kiểm tra nhiệt độ; - Kiểm tra bộ điều nhiệt; * UV Optics: - Kiểm tra nhiệt độ; - Kiểm tra bộ điều nhiệt; - Kiểm tra/thay thế kính MgCl2; * Phân tích: - Thực hiện ICAL; - Độ chính xác (trên mẫu hiệu chuẩn); Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. | [7 empty] | CC3
6 | Máy phân tích nhiễu xạ tia X (XRD) D2 Phaser (Bruker-Đức) | 000695678 | D2 Phaser (Bruker) Đức | Bruker | Đức | 4800000000 | 2012 | X | - Bảo dưỡng nguồn phát cao áp, hiệu chỉnh mức cao áp, hệ số dao động. - Bảo dưỡng bộ đo góc, trục, motor, hiệu chỉnh hệ số vi sai. - Vệ sinh máy, hệ thống dẫn nước làm mát, lọc nước làm mát, hệ thống dẫn nước làm mát trong ống phóng, bảo dưỡng thiết bị làm mát. - Hiệu chỉnh đường quang giữa ống phóng, bệ mẫu, detector. - Hiệu chỉnh (Calibrate) góc θ và 2θ trên toàn dải và hiệu chỉnh khe sáng tại các góc tới thấp. - Hiệu chỉnh (Calibrate) các thông số kỹ thuật tĩnh của thiết bị theo từng mức điện áp theo bước tăng dần. - Đo kiểm định dựa trên phổ chuẩn, đánh giá độ chính xác của phương pháp đo bán định lượng theo phương pháp Rietveld. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. |  | X | 1) Bảo dưỡng định kỳ; 2) Thay thế bộ điều khiển A26B18-S, bộ bảo vệ quá nhiệt A26D109. |  | - Bộ tạo tín hiệu phân tích cho máy quang Phổ XRD- L Ký hiệu KFL-Cu-2K Số lượng (cái)1. - Bộ tao khe định hướng tín hiệu sơ cấp cho máy Quang phổ XRDL Ký hiệu D2-B07. Số lượng 1 cái. - Dung dịch giải nhiệt chuyên dụng cho máy quang phổ XRD -Số lượng (cái)2 - Quạt làm mát chuyên dụng cho máy quang phổ XRD -Số lượng (cái )2 - Thư viện phổ XRD loại PDF-4, số lượng 1 bộ - Bộ điều khiển A26B18-S cho máy quang phổ nhiễu xạ XRD model D2 phaser, số lượng : 1 cái - Bộ bảo vệ quá nhiệt cho máy quang phổ nhiễu xạ D2 phaser - A26D109, số lượng : 1 cái |  |  | CC3 | 1.Hiện đang mượn tạm bộ điều khiển A26B18-S, bộ bảo vệ quá nhiệt A26D109 từ năm 2018, chưa thanh toán và đã có công văn báo cáo Cục KĐHQ 2. Không lấy được báo giá bảo dưỡng 3. Đơn giá sửa chữa theo các báo giá cạnh tranh
7 | Hệ thống thiết bị phân tích sắc ký lỏng khối phổ ba tứ cực (ACQUITY UPLC H-class CM-A/Xevo TQ-S micro)- Water- Mỹ | 000695754 | (ACQUITY UPLC H-class CM-A/Xevo TQ-S micro)- Water- Mỹ | Water | Mỹ | 11970000000 | 2016 |  | Máy sắc ký lỏng - Kiểm tra tổng thể Firmware, tín hiệu đầu dò trước và sau khi bảo trì. Thực hiện kiểm tra sơ bộ cho mỗi module. - Vệ sinh các AIV / PIV, OBV. - Kiểm tra mức độ nhiễu và tốc độ dòng. - Bảo trì và làm sạch đầu bơm dung môi, piston. Kiểm tra giới hạn chịu đựng áp suất và leak. - Độ đúng bộ trộn dung môi. - Rửa toàn bộ hệ thống dẫn truyền dung môi bằng dung dịch flushing. - Kiểm tra, vệ sinh hệ thống cung cấp khí Thiết bị khối phổ - Vệ sinh toàn bộ bên ngoài, vệ sinh board mạch - Lau rửa các nguồn ion source (ESI, APCI, Multimode) - Lau rửa capillary, optic, octoplole, Lens, dipping L2RF - Lau rửa Quad, collision cell, HED, detector, chỉnh lại toàn bộ Quad driver - Thay màng lọc source nếu cần. - Đồng chỉnh (autotune), kiểm tra tune (check tune). - Hiệu chuẩn đầu dò bằng hóa chất chuẩn. Phần mềm điều khiển, hiệu chuẩn, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định - Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn của hãng Water. Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  |  |  | - CORTECS T3 Column, 120Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk, số lượng 1 cái - Cột acquity BEH C18, 2.1x100x1.7, số lượng 1 cái - Cột acquity BEH C18,2.1x50x1.7, số lượng 1 cái - Oil demister (code 700002893) số lượng 1 chai - Bảo vệ Cột acquity BEH C18,2.1x50x1.7, số lượng 1 cái - Bảo vệ Cột acquity BEH C18, 2.1x100x1.7, số lượng 1 cái - Special oil for vacuum pumps LVO 200 ( part 101780338), số lượng 1 chai. |  |  | CC3
8 | Hệ thống sắc khí lỏng siêu hiệu năng, hệ thống khối phổ ACquity UPLC | 000084126 |  | Water |  | 6330450000 | 2010 | X | Máy sắc ký lỏng - Kiểm tra tổng thể Firmware, tín hiệu đầu dò trước và sau khi bảo trì. Thực hiện kiểm tra sơ bộ cho mỗi module. - Vệ sinh các AIV / PIV, OBV. - Kiểm tra mức độ nhiễu và tốc độ dòng. - Bảo trì và làm sạch đầu bơm dung môi, piston. Kiểm tra giới hạn chịu đựng áp suất và leak. - Độ đúng bộ trộn dung môi. - Rửa toàn bộ hệ thống dẫn truyền dung môi bằng dung dịch flushing. - Kiểm tra, vệ sinh hệ thống cung cấp khí Thiết bị khối phổ - Vệ sinh toàn bộ bên ngoài, vệ sinh board mạch - Lau rửa các nguồn ion source (ESI, APCI, Multimode) - Lau rửa capillary, optic, octoplole, Lens, dipping L2RF - Lau rửa Quad, collision cell, HED, detector, chỉnh lại toàn bộ Quad driver - Thay màng lọc source nếu cần. - Đồng chỉnh (autotune), kiểm tra tune (check tune). - Hiệu chuẩn đầu dò bằng hóa chất chuẩn. Phần mềm điều khiển, hiệu chuẩn, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định - Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn của hãng Water. Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [7 empty] | CC4
9 | Máy quang phổ phát xạ hồ quang OES phân tích 3 nền AL,Fe,Cu | 000084174 |  | Ametek |  | 5460000000 | 2016 | X | - Đánh giá sơ bộ tình trạng thực tế của thiết bị trước khi bảo dưỡng - Làm sạch các bộ lọc. - Thực hiện kiểm tra Dark Current & Constant Light test (Tối thiểu 3 phép đo tại mỗi chương trình). - Thực hiện Reprofiling bằng cách sử dụng RH-18 - Làm sạch/thay thế (nếu cần) cửa sổ thạch anh - Kiểm tra và vệ sinh analytical fiber optic, cắt ngắn và đánh bóng. - Kiểm tra nhiệt độ trung bình UV-Plus - Kiểm tra áp suất Argon của hệ UV-Plus - Kiểm tra hệ thống làm mát, kiểm tra mực nước trên thùng chứa - Kiểm tra lưu lượng Argon (kiểm tra chức năng bơm màng; kiểm tra bộ oxisorb, Ar-Atmosphere) - Kiểm tra rò rỉ, Kiểm tra kiểm soát dòng chảy của hệ thống cung cấp khí Argon (Áp suất đầu ra của máy điều áp khí; Tốc độ dòng chảy liên tục, Tốc độ phân tích) - Kiểm tra tất cả điện áp của nguồn cung cấp - Thông báo cho khách hàng về việc bảo vệ dữ liệu - Kiểm tra tình trạng nguồn phát plasma - Làm sạch các khe quang phân tích - Kiểm tra kết nối cáp với Nguồn và các bộ phận khác (safety circle, isolating body, sample clamp & shutter function) - Hiệu chuẩn lại các chương trình phân tích - Kiểm tra dữ liệu hiệu chuẩn lại - Kiểm tra độ chính xác ngắn hạn - Đo kiểm tra thử với mẫu thực tế - Đánh giá tình trạng thực tế của thiết bị sau khi bảo dưỡng Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. |  |  |  |  | - Chổi làm sạch điện cực: 15 cái - WINDOW QUARTZ D=11/ T=1,25+/-0,05/ [3 PCS.] (thấu kính cửa sổ bên cạnh, dùng cho máy Lab và máy Port): 4 cái - WINDOW INFRASIL/ D=11MM/ T=3MM (thấu kính quang học bên cạnh): 2 cái - FILTER MAT PST290 250MM*180MM (Tấm lọc bụi): 8 cái - FILTER MAT G4/305*85*15MM: 4 cái - GAS CLEANING SYSTEM UV PLUS/ VERSION 2: 1 cái - FILTER CARTRIDGE/ 9-GV050-1/ FILTER UNIT 50 µM (Cuộn lọc bụi): 4 cái - WINDOW MGF2 VUV D22,3/T2,0 (thấu kính quang học bên trong): 1 cái | - WINDOW/ MGF2/ VUV/ D13.0/ T1.5/ <125NM (thấu kính quang học bên ngoài): 1 cái - Chuẩn thép :Low alloy steel NIST® SRM® 1763a: 1 cái - Low alloy steelNIST® SRM® 1765: 2 cái - Low alloy steel NIST® SRM® 1225, (AISI 4130): 1 cái - Stainless steel NIST® SRM® 1297, (SAE 201): 1 cái - Stainless steel NIST® SRM® 1295, (SAE 405): 1 cái - chuẩn đồng: MBH 36X CCR1 (batch E): 1 cái - chuẩn nhôm: MBH 55X G04H7 (batch E): 1 cái |  | CC4
10 | Máy phân tích vàng | 000084071 |  | BRUKER |  | 1551000000 | 2012 | X | - Kiểm tra tình trạng chung của máy. - Bảo dưỡng thân thiết bị. - Bảo dưỡng bộ tạo góc (Goniometer) - Bảo dưỡng bộ lọc của bộ phát tia X - Bảo dưỡng các khóa an toàn của thiết bị - Căn chỉnh bộ tạo góc. Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần thiết. | [7 empty] | CC4
11 | Máy OES kiểm tra hiện trường (di động) - CC5 | 000769515 | Spectroport | SPECTRO |  | 2099600000 | 2018 | X | - Đánh giá sơ bộ tình trạng thực tế của thiết bị trước khi bảo dưỡng - Làm sạch toàn bộ thiết bị - Kiểm tra điện áp của nguồn cung cấp - Thông báo cho khách hàng về việc bảo vệ dữ liệu - Kiểm tra tình trạng nguồn phát plasma - Kiểm tra cáp kết nối với nguồn và súng bắn - Hiệu chuẩn lại các chương trình phân tích - Kiểm tra dữ liệu hiệu chuẩn lại - Kiểm tra độ chính xác ngắn hạn - Đo kiểm tra thử với mẫu thực tế - Đánh giá tình trạng thực tế của thiết bị sau khi bảo dưỡng Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. | [7 empty] | CC5
12 | Máy OES kiểm tra hiện trường di động | 000735696 | Q4 Mobile | Bruker |  | 2087800000 | 2017 | X | - Đánh giá sơ bộ tình trạng thực tế của thiết bị trước khi bảo dưỡng - Làm sạch toàn bộ thiết bị - Kiểm tra điện áp của nguồn cung cấp - Thông báo cho khách hàng về việc bảo vệ dữ liệu - Kiểm tra tình trạng nguồn phát plasma - Kiểm tra cáp kết nối với nguồn và súng bắn - Hiệu chuẩn lại các chương trình phân tích - Kiểm tra dữ liệu hiệu chuẩn lại - Kiểm tra độ chính xác ngắn hạn - Đo kiểm tra thử với mẫu thực tế - Đánh giá tình trạng thực tế của thiết bị sau khi bảo dưỡng Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. |  | x | Hiện tại màn hình súng phân tích bị loang mực, chức năng phân tích đang bị lỗi (lỗi này quản lý máy đã từng restore lại để sử dụng phân tích bình thường trước đây). |  |  |  |  | CC6
13 | Máy quang phổ phát xạ OES | 000695355 | Lab LAVM 12 | Spectro |  | 5480000000 | 2015 | x | Máy chính: - Đánh giá sơ bộ tình trạng thực tế của thiết bị trước khi bảo dưỡng - Làm sạch các bộ lọc. - Thực hiện kiểm tra Dark Current & Constant Light test (Tối thiểu 3 phép đo tại mỗi chương trình). - Thực hiện Reprofiling bằng cách sử dụng RH-18 - Làm sạch/thay thế (nếu cần) cửa sổ thạch anh - Kiểm tra và vệ sinh analytical fiber optic, cắt ngắn và đánh bóng. - Kiểm tra nhiệt độ trung bình UV-Plus - Kiểm tra áp suất Argon của hệ UV-Plus - Kiểm tra hệ thống làm mát, kiểm tra mực nước trên thùng chứa - Kiểm tra lưu lượng Argon (kiểm tra chức năng bơm màng; kiểm tra bộ oxisorb, Ar-Atmosphere) - Kiểm tra rò rỉ, Kiểm tra kiểm soát dòng chảy của hệ thống cung cấp khí Argon (Áp suất đầu ra của máy điều áp khí; Tốc độ dòng chảy liên tục, Tốc độ phân tích) - Kiểm tra tất cả điện áp của nguồn cung cấp - Thông báo cho khách hàng về việc bảo vệ dữ liệu - Kiểm tra tình trạng nguồn phát plasma - Làm sạch các khe quang phân tích - Kiểm tra kết nối cáp với Nguồn và các bộ phận khác (safety circle, isolating body, sample clamp & shutter function) - Hiệu chuẩn lại các chương trình phân tích - Kiểm tra dữ liệu hiệu chuẩn lại - Kiểm tra độ chính xác ngắn hạn - Đo kiểm tra thử với mẫu thực tế - Đánh giá tình trạng thực tế của thiết bị sau khi bảo dưỡng Thiết bị UPS - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống điện - Kiểm tra và vệ sinh quạt làm mát - Kiểm tra và vệ sinh pin lưu điện - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. |  |  | Thay thế khối làm mát |  | 1. Điện cực ELECTRODE TUNGSTEN/ D6.15X56/ DOUBLE 90° SHARPENED; P/N: 46901006 (5 chiếc) 2. Đế thạch anh INSERT QUARTZ GLASS/ SPARK STAND; P/N: 48207013 (5 chiếc) 3. Đế đặt mẫu SPARK STAND PLATE/ L=148/ B=140/ D=13; P/N: 75260148 (1 chiếc) 4. Chổi thép vệ sinh điện cực BRUSH STEEL WIRE/ L=100MM/ D=5MM / FOR ELECTORDE C; P/N: 80009001 (10 chiếc) 5. Đế đặt chén thạch anh SPARK STAND INSERT FOR AUTMATION 24 MM WITH PIN; P/N: 75260147 (3 chiếc) |  |  | TTPT
14
15 | SPECTRO LAB LAVMR | 15007575 |  | Spectro | [10 empty] | Thay thế khối làm mát |  | TTPT
16 | Kính hiểm vi phân cực | 000751664 | Axio Scope.A1 | Carlzeiss | Đức | 54000000 | 2014 | x | - Vệ sinh thân máy - Kiểm tra, vệ sinh hệ quang và thay thế phụ tùng nếu cần. - Hệ thống vi chỉnh và giá cặp mẫu: kiểm tra, vệ sinh - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [7 empty] | CC2
17 | Kính hiểm vi soi nổi | 000751560 | SteREO Discover. V20 | Carlzeiss | Đức | 1925000000 | 2014 | x | - Vệ sinh thân máy - Kiểm tra, vệ sinh hệ quang và thay thế phụ tùng nếu cần. - Hệ thống vi chỉnh và giá cặp mẫu: kiểm tra, vệ sinh - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [7 empty] | CC2
18 | Kính hiển vi soi kim tương | 000695412 | S/N: 3532001302 | Carl Zeiss | Đức | 2300000000 | 2016 | X | - Vệ sinh thân máy - Kiểm tra, vệ sinh hệ quang và thay thế phụ tùng nếu cần. - Hệ thống vi chỉnh và giá cặp mẫu: kiểm tra, vệ sinh - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [7 empty] | CC3
19 | Kính hiển vi điện tử quét (SEM) EVOLS15 | 000083938 | Zeiss |  | Đức | 9289400000 | 2010 | x | - Kiểm tra, làm sạch, chuẩn hóa lại hệ thống cột kính, kiểm tra chất lượng hình ảnh. - Kiểm tra toàn bộ hệ thống chân không. - Kiểm tra buồng mẫu, hoạt động của tất cả các đầu dò. - Kiểm tra hoạt động của đế mẫu. - Hiệu chuẩn độ phóng đại. Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  |  |  | - Di chuyển máy xuống tầng trệt đồng thời cách ly máy xa với các nguồn áp cao - Mua máy tính mới và nâng cấp phần mèm đồng bộ hệ thống (01 bộ) - Mua Van cách ly chân không nguồn LaB6 - Mua: 01 nguồn LaB6, 02 hộp nguồn Tungsteng - Mua Dầu bơm chân không (2 bình) |  |  | CC4
20 | Kính hiển vi soi cấu trúc Axio Imager M1 | 000083825 |  | Zeiss | Đức | 1896825000 | 2008 | x | - Vệ sinh thân máy - Kiểm tra, vệ sinh hệ quang và thay thế phụ tùng nếu cần. - Hệ thống vi chỉnh và giá cặp mẫu: kiểm tra, vệ sinh - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  |  |  | - Camera kính hiển vi kim tương: AxioCam MRc5: 60N-C 1” 1.0X 426114 (1 cái) |  |  | CC4
21 | Kính hiển vi sinh học | 000735938 | Axio LabA1 | Carlzeiss |  | 400000000 | 2017 | X | - Vệ sinh thân máy - Kiểm tra, vệ sinh hệ quang và thay thế phụ tùng nếu cần. - Hệ thống vi chỉnh và giá cặp mẫu: kiểm tra, vệ sinh - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế | [7 empty] | CC5
22 | Kính hiển vi sinh học | 000735943 | Axio LabA1 | Carlzeiss |  | 400000000 | 2017 | X | - Vệ sinh thân máy - Kiểm tra, vệ sinh hệ quang và thay thế phụ tùng nếu cần. - Hệ thống vi chỉnh và giá cặp mẫu: kiểm tra, vệ sinh - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế | [7 empty] | CC5
23 | Kính hiển vi sinh học | 000735944 | Axio Lab.A1 | Carlzeiss | Trung Quốc | 400000000 | 2017 | x | - Vệ sinh thân máy - Kiểm tra, vệ sinh hệ quang và thay thế phụ tùng nếu cần. - Hệ thống vi chỉnh và giá cặp mẫu: kiểm tra, vệ sinh - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế | [7 empty] | CC6
24 | Kính hiển vi sinh học | 000735939 | Axio Lab.A1 | Carlzeiss | Trung Quốc | 400000000 | 2017 | x | - Vệ sinh thân máy - Kiểm tra, vệ sinh hệ quang và thay thế phụ tùng nếu cần. - Hệ thống vi chỉnh và giá cặp mẫu: kiểm tra, vệ sinh - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế | [7 empty] | CC6
25 | Kính hiển vi điện tử quyét (SEM) | 000782880 | EVO 18 | Carl Zeiss | Đức | 12599000000 | 2018 | x | Máy chính: - Kiểm tra, làm sạch, chuẩn hóa lại hệ thống cột kính, kiểm tra chất lượng hình ảnh. - Kiểm tra toàn bộ hệ thống chân không. - Kiểm tra buồng mẫu, hoạt động của tất cả các đầu dò. - Kiểm tra hoạt động của đế mẫu. - Hiệu chuẩn độ phóng đại. Thiết bị UPS - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống điện - Kiểm tra và vệ sinh quạt làm mát - Kiểm tra và vệ sinh pin lưu điện - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. | [7 empty] | TTPT
26 | Kính hiển vi sinh học | 000735942 | Axio Lab | Carlzeiss |  | 400000000 | 2017 | x | - Vệ sinh thân máy - Kiểm tra, vệ sinh hệ quang và thay thế phụ tùng nếu cần. - Hệ thống vi chỉnh và giá cặp mẫu: kiểm tra, vệ sinh - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế | [7 empty] | TTPT
27 | Kính hiển vi kim tương | 757605 | Axio Vert.A1 MAT | Carlzeiss |  |  | 2018 | x | - Vệ sinh thân máy - Kiểm tra, vệ sinh hệ quang và thay thế phụ tùng nếu cần. - Hệ thống vi chỉnh và giá cặp mẫu: kiểm tra, vệ sinh - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế | [7 empty] | TTPT
28 | Máy đo độ chịu kéo | 000751556 | 1kN zwicki-S0302 | Zwick/Roell-Đức | Đức | 2650000000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng cơ cấu giữ mẫu (gá kẹp, thanh đỡ, cảm biến áp lực khí nén...) - Bảo dưỡng Mạch cấp nguồn, điều khiển van khí nén, hiển thị kết quả đo - Bảo dưỡng Công tắc hành trình điều khiển và bảo vệ hệ thống đo - Bảo dưỡng Cơ cấu tạo bục (động cơ, trục vitme, gioăng, phớt của hệ thủy lực) - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [7 empty] | CC2
29 | Máy đo độ bền kéo, nén cho giấy, vải sợi | 000757593 | ZwickiLine Z1.0TN | Zwick | Đức | 2900000000 | 2018 | X | - Bảo dưỡng cơ cấu giữ mẫu (gá kẹp, thanh đỡ, cảm biến áp lực khí nén...) - Bảo dưỡng Mạch cấp nguồn, điều khiển van khí nén, hiển thị kết quả đo - Bảo dưỡng Công tắc hành trình điều khiển và bảo vệ hệ thống đo - Bảo dưỡng Cơ cấu tạo bục (động cơ, trục vitme, gioăng, phớt của hệ thủy lực) - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [7 empty] | CC3
30 | Máy đo độ bền uốn, dộ bền kéo kim loại. | 000769048 | SP600 | ZWICK/ROEL | Đức | 11747900000 | 2018 | X | - Bảo dưỡng Cơ cấu giữ mẫu (gá kẹp, thanh đỡ) - Bảo dưỡng Các kết cấu cơ khí - Bảo dưỡng hệ thống điều khiển - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [7 empty] | CC3
31 | Máy thử độ bền kéo kim loại | 000752086 | SP600 | Zwick |  | 11088210000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Cơ cấu giữ mẫu (gá kẹp, thanh đỡ) - Bảo dưỡng Các kết cấu cơ khí - Bảo dưỡng hệ thống điều khiển - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [7 empty] | TTPT
32 | Máy đo độ bền kéo nén cho giấy vải sợi | 769034 | ZwickiLine Z1.0 TN | Zwick |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng cơ cấu giữ mẫu (gá kẹp, thanh đỡ, cảm biến áp lực khí nén...) - Bảo dưỡng Mạch cấp nguồn, điều khiển van khí nén, hiển thị kết quả đo - Bảo dưỡng Công tắc hành trình điều khiển và bảo vệ hệ thống đo - Bảo dưỡng Cơ cấu tạo bục (động cơ, trục vitme, gioăng, phớt của hệ thủy lực) - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [7 empty] | TTPT
33 | Máy OES kiểm tra hiện trường (di động) | 000769531 | Spectroport, | Spectro |  | 2099600000 | 2018 |  | - Kiểm tra lưu lượng Argon, kiểm tra rò rỉ, Kiểm tra kiểm soát dòng chảy của hệ thống cung cấp khí Argon - Kiểm tra tất cả điện áp của nguồn cung cấp - Kiểm tra tình trạng nguồn phát plasma - Làm sạch toàn bộ thiết bị | [7 empty] | TTPT
34 | Máy quang phổ phát xạ Plasma (ICP-OES) | 000769307 | Spectroblue | Spectro |  | 3492500000 | 2018 |  | * Máy chính: - Kiểm tra đường nước làm mát, cấp khí, nguồn điện. - Hút bụi và lau toàn bộ máy. - Vệ sinh các bộ lọc. - Kiểm tra vị trí của peak Zn, chỉnh lại. - Kiểm tra tỷ lệ khí Argon, chỉnh lại. - Hiệu chỉnh detector. - Hiệu chỉnh toàn bộ hệ thống. * Thiết bị làm mát: - Làm sạch lọc nước. - Thay nước làm mát. - Làm sạch bộ lọc không khí. - Lau chùi, làm sạch toàn bộ thiết bị. * Bộ bơm mẫu tự động: - Kiểm tra cơ cấu gắp mẫu, hiệu chỉnh. - Kiểm tra và vệ sinh dây đai của trục X, trục Z. - Kiểm tra và vệ sinh trục quay của trục X, trục Z. Phần mềm điều khiển, báo cáo: - Cài đặt hoặc cập nhật lại phần mềm điều khiển máy nếu có sự cố hay máy làm việc không ổn định. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế, và vật tư tiêu hao cần thiết. |  |  |  |  | Màng lọc cho bộ hoá hơi của máy ICP-OES (Membrane assembly for gas liquid separator for cetachgx200 hydride generator sp 7043, code 78230013; 05 cái |  |  | TTPT
*** Địa điểm cung cấp:
+ Trung tâm phân tích (TTPT): 162 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội.
+ Chi cục Kiểm định hải quan 2 (CC2): 22 Điện Biên Phủ, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.
+ Chi cục Kiểm định hải quan 3 quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.
+Chi cục Kiểm định hải quan 4 (CC4): Số 10 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.
+Chi cục Kiểm định hải quan 5 (CC5): Khu công nghiệp Hồng Phong, phường Ninh Dương, Tp. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
+ Chi cục Kiểm định hải quan 6 (CC6): 52 Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn.

## Còn lại
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
DANH SÁCH THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, VTTH 2020
(Đính kèm công văn số ngày tháng năm 2020 của Cục Kiểm định hải quan)
STT | Danh mục thiết bị | Mã tài sản | Ký mã hiệu, moden | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Nguyên giá | Năm đưa vào sử dụng | Dự kiến năm 2020 | [5 empty] | Nhu cầu VTTH 2020 |  | Đơn vị | Ghi chú
[8 empty] | Bảo dưỡng | Nội dung bảo dưỡng | Giá bảo dưỡng | Sửa chữa | Nội dung sửa chữa | Giá sửa chữa | Vật tư tiêu hao
1 | Máy nén khí | 000751606 | 20100 | Puma |  | 15100000 | 2013 | x |  |  | x | Không hoạt động cần thay thế |  |  |  | CC2
2 | Cân phân tích 5 số | 000751648 | MS205DU | Mettler Toledo | Thụy sĩ | 45000000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Vệ sinh cơ cấu treo, hãm loadcell - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, hiển thị - Bảo dưỡng Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
3 | Lò phá mẫu vi sóng | 000751677 | Speedwave Xpert | Berghof | Đức | 2200000000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống dẫn động cơ khí, các ổ trục, vòng bi động cơ xoay mẫu - Bảo dưỡng Các sensor đo tốc độ, nhiệt độ mẫu, áp suất - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển - Bảo dưỡng Đèn magnetron tạo vi sóng - Bảo dưỡng Hệ cơ khí đóng mở nắp máy, các công tắc hành trình - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
4 | Máy chưng cất hàm lượng dầu mỏ | 000751617 | ADU5 | Anton Paar | Áo | 1990000000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Bộ điện trở gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Hệ cơ khí tạo chuyển động - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, hiển thị - Bảo dưỡng Hệ thống làm mát, làm lạnh - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
5 | Thiết bị đo độ xuyên kim | 000751637 | PNR12 | Protest |  | 1950000000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Hệ cơ khí tạo chuyển động - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, hiển thị - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
6 | Thiết bị định lượng giấy vải | 000751622 | 70-10-00 | TMI | Mỹ | 25000000 | 2014 | x | - Kiểm tra, vệ sinh thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
7 | Máy đo độ bục | 000751541 | BT-10 | TLS | USA | 50000000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng cơ cấu giữ mẫu (gá kẹp, thanh đỡ, cảm biến áp lực khí nén...) - Bảo dưỡng Mạch cấp nguồn, điều khiển van khí nén, hiển thị kết quả đo - Bảo dưỡng Công tắc hành trình điều khiển và bảo vệ hệ thống đo - Bảo dưỡng Cơ cấu tạo bục (động cơ, trục vitme, gioăng, phớt của hệ thủy lực) - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
8 | Máy đo độ bền xé rách | 000751645 | SLY-S1 | Labthink | Tây Ban Nha | 25000000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Cơ cấu giữ mẫu (gá kẹp, thanh đỡ) - Bảo dưỡng Các kết cấu cơ khí - Bảo dưỡng Vệ sinh toàn bộ thiết bị Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
9 | Máy đo nhiệt độ nóng chảy | 000751684 | MPA-100 | Stanford Research Systems |  | 165000000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng nguồn sáng - Bảo dưỡng hệ thống quang học - Bảo dưỡng cơ cấu nung mẫu - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
10 | Máy đo tỉ trọng | 000751666 | DDM2911 | Rudolph Research Analytical | Mỹ | 75000000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Cơ cấu đo tỷ trọng - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
11 | Máy đo sức căng bề mặt | 000751583 | DCAT21 | Dataphysics | Đức | 1163800000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng motor nâng hạ - Làm vệ sinh toàn bộ thiết bị - Kiểm chuẩn thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
12 | Cân phân tích | 000751770 | MS205DU | Mettler Toledo | Thụy Sĩ | 157776300 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Vệ sinh cơ cấu treo, hãm loadcell - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, hiển thị - Bảo dưỡng Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
13 | Cân phân tích | 000751669 | MS205DU | Mettler Toledo | Thụy Sĩ | 157776300 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Vệ sinh cơ cấu treo, hãm loadcell - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, hiển thị - Bảo dưỡng Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
14 | Chuẩn độ tự động | 000751692 | ST70 | Mettler Toledo | Thụy Sĩ | 732462500 | 2014 | x | - Bảo dưỡng làm vệ sinh điện cực - Bảo dưỡng làm vệ sinh piston chuẩn độ - Kiểm tra độ chính xác từng bước - Bảo dưỡng máy khuấy - Vệ sinh bơm hút. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
15 | Máy ly tâm | 000751570 | Univapo - 150 ECH | UniEquip | Đức | 288200000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống dẫn động cơ khí, các ổ trục, vòng bi động cơ ly tâm - Bảo dưỡng các sensor đo tốc độ, sensor cân bằng - Bảo dưỡng Bộ bảo vệ quá nhiệt động cơ - Bảo dưỡng Hệ thống lạnh, quạt dàn nóng - Bảo dưỡng Hệ cơ khí đóng mở nắp máy - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
16 | Máy ly tâm tốc độ cao | 000751591 | Z383K | Hermler | Đức | 479600000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống dẫn động cơ khí, các ổ trục, vòng bi động cơ ly tâm - Bảo dưỡng ác sensor đo tốc độ, sensor cân bằng - Bảo dưỡng Bộ bảo vệ quá nhiệt động cơ - Bảo dưỡng Hệ thống lạnh, quạt dàn nóng - Bảo dưỡng Hệ cơ khí đóng mở nắp máy - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
17 | Máy rửa siêu âm | 000751694 | S100H | Elma | Đức | 100595000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, tạo dao động tần số siêu âm - Bảo dưỡng Đầu phát sóng siêu âm - Bảo dưỡng, Kiểm tra hệ gia nhiệt - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
18 | Máy rửa siêu âm | 000751651 | S100H | Elma | Đức | 100595000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, tạo dao động tần số siêu âm - Bảo dưỡng Đầu phát sóng siêu âm - Bảo dưỡng, Kiểm tra hệ gia nhiệt - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
19 | Máy mài và đánh bóng | 000751735 | Femto 1100/Nano 1000T | Struers | Đan mạch | 842500000 | 2014 | x | - Vệ sinh tổng thể thiết bị. - Bảo dưỡng đầu mài. - Bảo dưỡng, kiểm tra cơ cấu kẹp giữ mẫu. - Bảo dưỡng hệ thống bơm phun dung dịch mài. - Kiểm tra cơ cấu bảo vệ an toàn. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
20 | Máy cất quay chân không | 000751661 | R215 | BUCHI Labortechnik AG | Thụy Sĩ | 396000000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống tạo chân không - Bảo dưỡng Hệ cơ khí tạo chuyển động quay - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, hiển thị - Bảo dưỡng Hệ gia nhiệt - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
21 | Máy cất quay chân không | 000751621 | R215 | BUCHI Labortechnik AG | Thụy Sĩ | 396000000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống tạo chân không - Bảo dưỡng Hệ cơ khí tạo chuyển động quay - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, hiển thị - Bảo dưỡng Hệ gia nhiệt - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
22 | Máy lọc tinh khiết | 000751709 | Synergy | Millipore | Pháp | 212775200 | 2014 | x | - Kiểm tra, làm sạch toàn bộ hệ thống. - Kiểm tra nguồn UV - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
23 | Máy lọc tinh khiết | 000751733 | Synergy | Millipore | Pháp | 212775200 | 2014 | x | - Kiểm tra, làm sạch toàn bộ hệ thống. - Kiểm tra nguồn UV - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
24 | Máy khuấy từ gia nhiệt | 000751578 | Erec | Velp |  | 14737800 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Mạch điện tử - Bảo dưỡng, Kiểm tra hệ sinh từ trường - Bảo dưỡng, Kiểm tra hệ gia nhiệt - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
25 | Máy Keljdahl | 000751632 | K-446 | BUCHI Labortechnik AG | Thụy Sĩ | 495000000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, thu thập dữ liệu, hiển thị kết quả - Bảo dưỡng Hệ chưng cất - Bảo dưỡng Hệ xử lý khí thải - Bảo dưỡng Hệ thống gioăng, ống dẫn dung dịch - Bảo dưỡng Các cơ cấu cơ khí - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  | x | Máy hoạt động không ổn định (cho kết quả không chính xác) |  |  |  | CC2
26 | Máy chiết chất béo | 000751697 | E812 | BUCHI Labortechnik AG | Thụy Sĩ | 385000000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, thu thập dữ liệu, hiển thị kết quả - Bảo dưỡng Hệ chiết tách - Bảo dưỡng Hệ thống gioăng, ống dẫn dung dịch - Bảo dưỡng Các cơ cấu cơ khí - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  | x | Bộ phận thu hồi dung môi bị hở hoặc hệ thống làm mát không đảm bảo |  |  |  | CC2
27 | Lò nung nhiệt độ cao | 000751764 | LHT 08/18 | Nabertherm | Đức | 678700000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Bộ điện trở gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Hệ bảo vệ quá nhiệt - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
28 | Lò nung | 000751641 | L15/11/B180 | Nabertherm | Đức | 484000000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Bộ điện trở gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Hệ bảo vệ quá nhiệt - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  | x | Hỏng cửa |  |  |  | CC2
29 | Tủ sấy | 000751673 | TR 240 | Nabertherm | Đức | 192500000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Sợi đốt gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Bảo dưỡng quạt gió. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
30 | Tủ sấy | 000751748 | TR 240 | Nabertherm | Đức | 192500000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Sợi đốt gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Bảo dưỡng quạt gió. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
31 | Tủ dung môi chất độc | 000751719 | EFA-4UDR | Esco |  | 200689500 | 2014 | x |  |  |  | Sửa chữa hệ ống thoát khí thải của tủ |  | Thay thế quạt hút chịu hóa chất |  | CC2
32 | Tủ dung môi chất độc | 000751745 | EFA-4UDR | Esco |  | 200689500 | 2014 | x |  |  |  | Sửa chữa hệ ống thoát khí thải của tủ |  | Thay thế quạt hút chịu hóa chất |  | CC2
33 | Bể điều nhiệt | 000751579 | Precisdig | JP Selecta | Tây Ban Nha | 28846800 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Hệ gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Cơ cấu bơm tuần hoàn - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
34 | Bể điều nhiệt | 000751743 | Precisdig | JP Selecta | Tây Ban Nha | 28846800 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Hệ gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Cơ cấu bơm tuần hoàn - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
35 | Bơm chân không | 000751742 | N026.3 AN | KNF | Đức | 42497500 | 2014 | x | [7 empty] | CC2
36 | Tủ lạnh | 000751652 | R-Z660 | Hitachi | Thái Lan | 14740000 | 2014 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống lạnh - Bảo dưỡng Sensor nhiệt độ - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
37 | Máy cất nước 2 lần | 000791166 | WSC/4D | Hamilton | Anh | 150000000 | 2018 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống ống dẫn nước cấp, nước sinh hàn - Bảo dưỡng Thanh đốt - Bảo dưỡng Bộ bảo vệ quá nhiệt, thiếu mức nước - Vệ sinh bình đun '- Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
38 | Máy đúc ép mẫu | 000757600 | TERAPRESS TP-7001B | Pace Technologies | Mỹ | 450000000 | 2018 | x | - Vệ sinh tổng thể thiết bị. - Bảo dưỡng hệ thống cấp khí, đo áp lực khí - Bảo dưỡng, kiểm tra cơ cấu kẹp giữ mẫu. - Bảo dưỡng hệ thống bơm mạch điện tử, phím bấm - Kiểm tra cơ cấu bảo vệ an toàn. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
39 | Máy nghiền bi (dùng cho máy X-ray) | 000757606 | PM 100 | Retsch | Đức | 860000000 | 2018 | x | - Bảo dưỡng động cơ nghiền - Bảo dưỡng, vệ sinh cối nghiền - Bảo dưỡng cơ cấu giữ mẫu - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
40 | Máy phân tích điểm anilin trong dầu khoáng | 000757623 | K10290 | Koehler | Mỹ | 600000000 | 2018 | x | [7 empty] | CC2
41 | Máy phay đa năng | 000757608 | Spectral Mm | Metkon | Thổ Nhĩ Kỳ | 2400000000 | 2018 | x | [7 empty] | CC2
42 | Máy đo độ trắng và độ đục | 000695386 | Phoenix Beta | Buehler |  | 1520000000 | 2016 | x | - Bảo dưỡng hệ quang học - Bảo dưỡng buồng mẫu - Bảo dưỡng mạch điện tử, phím bấm, màn hình hiển thị - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
43 | Tủ hút | 000695247 | TH1-12 | Esco |  | 70000000 | 2011 | x | - Bảo dưỡng hệ thống quạt hút - Bảo dưỡng hệ thống đường ống, đường nước - Bảo dưỡng hệ thống đối trọng cửa kính - Bảo dưỡng hệ thống mạch điện, đèn chiếu - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
44 | Tủ hút | 000695248 | TH1-12 | Esco |  | 70000000 | 2011 | x | - Bảo dưỡng hệ thống quạt hút - Bảo dưỡng hệ thống đường ống, đường nước - Bảo dưỡng hệ thống đối trọng cửa kính - Bảo dưỡng hệ thống mạch điện, đèn chiếu - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC2
46 | Máy đo độ chịu bục | 000757602 | HT-8020A | Hung Ta | Đài Loan | 650000000 | 2018 | X | - Bảo dưỡng cơ cấu giữ mẫu (gá kẹp, thanh đỡ, cảm biến áp lực khí nén...) - Bảo dưỡng Mạch cấp nguồn, điều khiển van khí nén, hiển thị kết quả đo - Bảo dưỡng Công tắc hành trình điều khiển và bảo vệ hệ thống đo - Bảo dưỡng Cơ cấu tạo bục (động cơ, trục vitme, gioăng, phớt của hệ thủy lực) - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ |  | - Màng nhôm chuẩn máy thang cao (Standard aluminum foil ) :số lượng 05 bịch (20 tấm/bịch) - Doăng cao su bịt kín thang cao (Rubber diaphragm): số lượng 5 cái |  | CC3
47 | Máy đo độ bền xé theo phương pháp Elmendorf | 000757594 | TF140C | Testex | Trung Quốc | 350000000 | 2018 | X | - Bảo dưỡng Cơ cấu giữ mẫu (gá kẹp, thanh đỡ) - Bảo dưỡng Các kết cấu cơ khí - Bảo dưỡng Vệ sinh toàn bộ thiết bị Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ |  | -Lưỡi dao cắt (Cutting blade), số lượng: 01 bịch (2 cái/bịch) |  | CC3
48 | Máy đo chỉ số sợi | 000757601 | GT-A06 | Gester | Trung Quốc | 150000000 | 2018 | X |  |  |  | Bảo dưỡng định kỳ |  |  |  | CC3
49 | Máy cắt kím loại | 000851474 | Mega-T400 saw | Dace technologies | Mỹ | 1498000000 | 2019 | x | - Bảo dưỡng động cơ - Kiểm tra lưỡi cắt - Bảo dưỡng hệ thống điện, phím bấm - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  |  |  | -Đĩa cắt, mã hàng MAX D400, số lượng 20 cái. - Nước làm mát - Máy cắt, MAXCUT- 1000-128, số lượng 2 bình -Lưỡi cưa vòng răng thường (1440x13x0.65x14/18 ), mã hàng 14/18, KT: 1440x13x0.65, số lượng 20 cái - Đĩa cưa kim loại MK 180H, mã hàng MK 180H, số lượng 20 cái |  | CC3
50 | Máy di và giữ mẫu tự động sử dụng để mài và đánh bóng kim loại | 000851523 | FEMTO 1100 | Dace technologies | Mỹ | 277700000 | 2019 | x | - Vệ sinh tổng thể thiết bị. - Bảo dưỡng đầu mài. - Bảo dưỡng, kiểm tra cơ cấu kẹp giữ mẫu. - Bảo dưỡng hệ thống bơm phun dung dịch mài. - Kiểm tra cơ cấu bảo vệ an toàn. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  |  |  | -Nước làm mát, mã hàng P/N: 40-6064-085, số lượng 2 bình - Dung dịch đánh bóng đơn tinh thể 9 µ, mã hàng P/N: 40-6533, số lượng 2 bình - Dung dịch đánh bóng đơn tinh thể 3 µ dia mat-Máy đánh bóng, mã hàng Cas No PC1003.250, số lượng 2 bình -Giấy mài băng A60, mã hàng độ hạt A60, đơn vị: 20 tờ/ hộp số lượng 50 hộp. - Giấy nhám mài phá, thô A36 (nhám vòng A36), mã hàng A36, số lượng 50 Tờ. |  | CC3
51 | Máy đúc ép mẫu | 000851528 | TP-7001-B | Dace technologies | Mỹ | 496700000 | 2019 | x | - Vệ sinh tổng thể thiết bị. - Bảo dưỡng hệ thống cấp khí, đo áp lực khí - Bảo dưỡng, kiểm tra cơ cấu kẹp giữ mẫu. - Bảo dưỡng hệ thống bơm mạch điện tử, phím bấm - Kiểm tra cơ cấu bảo vệ an toàn. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  |  |  | Dầu bôi trơn dùng để tách khuôn (Release agent 2Oz 60ml). mã hàng P/N: 20-8185-002, số lượng 02 chai |  | CC3
52 | Máy cưa vòng ABS NG120 | 000695759 | ABS NG120 | Fermi | Ý | 46453000 | 2016 | X | '- Bảo dưỡng motor - Bảo dưỡng bộ phận gá lưỡi cưa - Bảo dưỡng Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ |  |  |  | CC3
53 | Máy cắt Flex module: CSM 4060 230/CEE | 000695753 | CSM 4060 230/CEE | Plex | Đức | 11429000 | 2016 | X | - Kiểm tra, bảo dưỡng động cơ - Bảo dưỡng cơ cấu gá, kẹp giữ lưỡi cắt, giữ mẫu - Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống bảo vệ an toàn - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ |  |  |  | CC3
54 | Máy sắc ký ion ICS-5000 | 000695667 | ICS-5000 (Dionex- Mỹ) | Dionex | Mỹ | 1800000000 | 2011 | X | của thermo |  |  | Bảo dưỡng định kỳ |  | Dionex EGC III KOH Cartridge, số lượng 1 chai |  | CC3
55 | Lò phá mẫu vi sóng ( MARS6) | 000695393 |  | CEM-Mỹ | Mỹ | 1638000000 | 2016 | X | - Bảo dưỡng Hệ thống dẫn động cơ khí, các ổ trục, vòng bi động cơ xoay mẫu - Bảo dưỡng Các sensor đo tốc độ, nhiệt độ mẫu, áp suất - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển - Bảo dưỡng Đèn magnetron tạo vi sóng - Bảo dưỡng Hệ cơ khí đóng mở nắp máy, các công tắc hành trình - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ |  | -EasyPrep Standard Load Disc( Đĩa đệm bình standard)- số lượng 9 Cái -EasyPrep Plus Control Vessel Assembly, 100mL(bộ bình điều khiển)- số lượng 1 bộ -Frame Screw, Standard (ốc vặn bình standard)- số lượng 9 Cái - EasyPrep Plus Standard Frame Module(khung bình Standard)- số lượng 9 Cái - Đầu dò nhiệt độ cho lò vi sóng phá mẫu.- số lượng 1 Cái |  | CC3
56 | Lò nung nhiệt độ cao ( LHT08/18) | 000695408 |  | Naberthern | Đức | 803000000 | 2016 | X | - Bảo dưỡng Bộ điện trở gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Hệ bảo vệ quá nhiệt - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ |  |  |  | CC3
57 | Hệ thống chiết béo tự động | 000695399 |  | Gerhardt | Đức | 795000000 | 2016 | X | - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, thu thập dữ liệu, hiển thị kết quả - Bảo dưỡng Hệ chiết tách - Bảo dưỡng Hệ thống gioăng, ống dẫn dung dịch - Bảo dưỡng Các cơ cấu cơ khí - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ |  | -Bộ gioăng làm kín giữa máy và cốc chiết soxhlet-Số lượng 4 Cái |  | CC3
58 | Máy đo tỷ trọng loại để bàn | 000695410 |  | Anton Paar | Áo | 1110000000 | 2016 | X | - Bảo dưỡng Cơ cấu đo tỷ trọng - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ |  |  |  | CC3
59 | Máy đo độ nhớt động học theo tiêu chuẩn ASTM D445 | 000695411 |  | Anton Paar | Áo | 1100000000 | 2016 | X | - Bảo dưỡng Hệ thống dẫn động cơ khí - Bảo dưỡng Cơ cấu đo độ nhớt - Bảo dưỡng Mạch điện tử - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ |  |  |  | CC3
60 | Hệ thống chiết mẫu pha rắn tự động | 000695402 |  | Promo Chrome | Canada | 566500000 | 2016 | X |  |  |  | Bảo dưỡng định kỳ |  |  |  | CC3
61 | Máy Chưng cất đạm Kjeldahl | 000842385 |  | Velp Scientifica | Italia | 1089000000 | 2018 | X | - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, thu thập dữ liệu, hiển thị kết quả - Bảo dưỡng Hệ chưng cất - Bảo dưỡng Hệ xử lý khí thải - Bảo dưỡng Hệ thống gioăng, ống dẫn dung dịch - Bảo dưỡng Các cơ cấu cơ khí - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ |  | -Ống chưng cất ø42x300mm2 Code A000001080, số lượng 24 ống -Dây nước làm mát đầu vào , code 10000280, số lượng 1 Cái -Dây cấp H2O, code 40000153, số lượng 1 cái -Dây cấp NaOH, code 40001023, số lượng 1 cái -Dây cấp H3BO3, code 40001028, số lượng 1 cái -Ống thải , code 40000387, số lượng 1 cái -Ống silicon ø6x9mm, code 10000020, số lượng 1 cái -Ống PVC ø10x14, code 10001087, số lượng 1 cái - Bàn phím cho DKL8, code 10004404, số lượng 2 cái -Complete splash head UDK 159, code 40001542, số lượng 1 cái |  | CC3
62 | Máy lọc nước Direct-Q® 5UV | 000757589 |  | Millipore | Pháp | 350000000 | 2018 | X | - Kiểm tra, làm sạch toàn bộ hệ thống. - Kiểm tra nguồn UV, độ đúng bước sóng. - Kiểm tra các thông số của nước đầu ra. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ |  | -Phin lọc cuối Millpak® Express 20 0.22µm, số lượng : 3 cái - Cột lọc cho máy Smart Pak DQ 3LT, số lượng : 3 cái - Cột lọc thô Pentek EP-10 Carbon block Filter Cartridge, số lượng : 2 cái - Cột lọc thô water filter Deluxe Melt-blown poly Filter Cartridge 5 Micron, số lượng : 2 cái -Cột lọc thô 1 Micron P.P. Spun Fiber Cartridge Sediment, Dirt and Rust Removal, số lượng : 2 cái -Phin lọc khí cho bình đựng nước Vent Fliter MPK 01, số lượng :3 cái |  | CC3
63 | Máy đo sức căng bề mặt | 000858692 | DCAT 25 | Dataphysics | Germany | 1298000000 | 2019 | x | - Bảo dưỡng motor nâng hạ - Làm vệ sinh toàn bộ thiết bị - Kiểm chuẩn thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  |  |  | Vòng đo mẫu RG 11, code 2000321, số lượng 02 vòng |  | CC3
64 | Máy phân tích thành phần nguyên tố | 000084180 |  | Elementar |  | 2286900000 | 2012 | x | - Kiểm tra làm vệ sinh autosampler - Kiểm tra và loại tro đốt của ống phản ứng - Kiểm tra, nhồi mới ống phản ứng - Kiểm tra ống lọc ẩm cho hệ thống - Kiểm tra và đảm bảo độ kín cho toàn bộ hệ thống - Kiểm tra toàn bộ máy bằng chất chuẩn kèm theo máy - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. | [6 empty] | CC4
65 | Thiết bị chuẩn độ đạm tự động DL22 F&B | 000084057 |  | Mettler Toledo |  | 497800000 | 2010 | x | - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, thu thập dữ liệu, hiển thị kết quả - Bảo dưỡng Hệ chưng cất - Bảo dưỡng Hệ xử lý khí thải - Bảo dưỡng Hệ thống gioăng, ống dẫn dung dịch - Bảo dưỡng Các cơ cấu cơ khí - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC4
66 | Thiết bị chưng cất các sản phẩm dầu mỏ tại áp suất thường | 000083842 |  | Petrotest |  | 270480000 | 2009 | x | - Bảo dưỡng Bộ điện trở gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Hệ cơ khí tạo chuyển động - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, hiển thị - Bảo dưỡng Hệ thống làm mát, làm lạnh - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC4
67 | Máy xác định cỡ hạt LA-300 | 000083942 |  | HORIBA |  | 1445443300 | 2010 | x | - Bảo dưỡng hệ thống quang học - Bảo dưỡng hệ thống thu nhận tín hiệu laser - Bảo dưỡng mạch điện tử, phím bấm, màn hình hiển thị - Bảo dưỡng hệ kết nối máy tính - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC4
68 | Thiết bị đo nhiệt độ chớp cháy cốc kín PM4 | 000084059 |  | Petrotest |  | 114800000 | 2010 | x | - Bảo dưỡng hệ thống đánh lửa - Bảo dưỡng hệ thống cảnh báo tự động - Bảo dưỡng buồng mẫu - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC4
69 | Thiết bị đo nhiệt độ nhỏ giọt | 000083845 |  | Petrotest |  | 94500000 | 2009 | x | - Bảo dưỡng Bộ điện trở gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, hiển thị - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC4
70 | Thiết bị đo nhiệt độ chớp cháy cốc hở | 000084179 |  | Petrotest |  | 1202300000 | 2012 | x | - Bảo dưỡng hệ thống đánh lửa - Bảo dưỡng hệ thống cảnh báo tự động - Bảo dưỡng buồng mẫu - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC4
71 | Thiết bị đo độ nhớt động học | 000083841 |  | Petrotech |  | 313950000 | 2009 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống dẫn động cơ khí - Bảo dưỡng Cơ cấu đo độ nhớt - Bảo dưỡng Mạch điện tử - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC4
72 | Máy đo điểm chảy nhỏ giọt | 000084072 |  | Petrotest |  | 198000000 | 2012 | x | - Bảo dưỡng Nguồn sáng - Bảo dưỡng Hệ thống quang học - Bảo dưỡng Cơ cấu nung mẫu - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC4
73 | Hệ thống chiết béo tự động Soxthern Sox 414 | 000695409 |  | Gerhardt |  | 795000000 | 2016 | x | - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, thu thập dữ liệu, hiển thị kết quả - Bảo dưỡng Hệ chiết tách - Bảo dưỡng Hệ thống gioăng, ống dẫn dung dịch - Bảo dưỡng Các cơ cấu cơ khí - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC4
74 | Lò phá mẫu vi sóng Mars 6 | 000695407 |  | CEM |  | 1638000000 | 2016 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống dẫn động cơ khí, các ổ trục, vòng bi động cơ xoay mẫu - Bảo dưỡng Các sensor đo tốc độ, nhiệt độ mẫu, áp suất - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển - Bảo dưỡng Đèn magnetron tạo vi sóng - Bảo dưỡng Hệ cơ khí đóng mở nắp máy, các công tắc hành trình - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC4
75 | Máy đo độ cứng tế vi cho kim loại MICROMET 5103 | 000083943 |  | Buehler |  | 1376351500 | 2010 | x | - Bảo dưỡng hệ thống thấu kính - Bảo dưỡng hệ thống quang học - Bảo dưỡng hệ thống kẹp giữ mẫu -Bảo dưỡng mạch điều khiển, hệ thống điện, phím bấm, màn hình hiển thị - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC4
76 | Máy nghiền mẫu | 000735899 | PM 100; | Retsch |  | 850000000 | 2017 | X | [7 empty] | CC5
77 | Lò nung nhiệt độ cao | 000735802 | LHT 08/18 | Nabertherm |  | 950000000 | 2017 | X | - Bảo dưỡng Bộ điện trở gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Hệ bảo vệ quá nhiệt - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC5
78 | Hệ thống chiết mẫu rắn tự động có gia nhiệt và áp suất | 000735694 | SPE-01(Cleanup Station) | PromoChrom |  | 1639000000 | 2017 | X | [7 empty] | CC5
79 | Thiết bị cô mẫu bằng ly tâm chân không | 000735924 | EZ2 Plus | Genevac |  | 2100000000 | 2017 | X | [7 empty] | CC5
80 | Máy lọc nước Deion | 000735904 | Direct Q5 UV | Merck Millipore |  | 350000000 | 2017 | X | - Kiểm tra, làm sạch toàn bộ hệ thống. - Kiểm tra nguồn UV - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC5
81 | Máy cất nước 2 lần | 000735894 | WSC/4D | Hamilton |  | 150000000 | 2017 | X | - Bảo dưỡng Hệ thống ống dẫn nước cấp, nước sinh hàn - Bảo dưỡng Thanh đốt - Bảo dưỡng Bộ bảo vệ quá nhiệt, thiếu mức nước - Vệ sinh bình đun '- Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC5
82 | Tủ sấy | 000735906 | UN260 | Memmert |  | 180000000 | 2017 | X | - Bảo dưỡng Sợi đốt gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Bảo dưỡng quạt gió. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC5
83 | Tủ sấy | 000735895 | UN260 | Memmert |  | 180000000 | 2017 | X | - Bảo dưỡng Sợi đốt gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Bảo dưỡng quạt gió. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC5
84 | Lò nung | 000735911 | LT 24/12 | Nabertherm |  | 420000000 | 2017 | X | - Bảo dưỡng Bộ điện trở gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Hệ bảo vệ quá nhiệt - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC5
85 | Cân phân tích 5 số | 000735929 | Secura 225D-1S | Satorious |  | 350000000 | 2017 | X | - Bảo dưỡng Vệ sinh cơ cấu treo, hãm loadcell - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, hiển thị - Bảo dưỡng Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC5
86 | Cân phân tích 4 số | 000735932 | Secura 224-1S | Satorious |  | 215000000 | 2017 | X | - Bảo dưỡng Vệ sinh cơ cấu treo, hãm loadcell - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, hiển thị - Bảo dưỡng Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC5
87 | Cân phân tích 3 số | 000735937 | Secura 513-1S | Satorious |  | 156000000 | 2017 | X | - Bảo dưỡng Vệ sinh cơ cấu treo, hãm loadcell - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, hiển thị - Bảo dưỡng Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC5
88 | Máy điện di mao quản | 000735685 | Capel ®-205 | Luxmex intrument |  | 1856800000 | 2017 | X | - Kiểm tra, bảo dưỡng buồng điện di - Bảo dưỡng mạch điện tử, các phím bấm điều khiển - Bảo dưỡng khay đựng mẫu - Bảo dưỡng cơ cấu dịch chuyển cơ khí - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC5
89 | Hệ thống Kjeldah - Phân tích NI tơ | 000736117 | SpeedDigester K-439 |  |  | 1120000000 | 2017 | X | - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, thu thập dữ liệu, hiển thị kết quả - Bảo dưỡng Hệ chưng cất - Bảo dưỡng Hệ xử lý khí thải - Bảo dưỡng Hệ thống gioăng, ống dẫn dung dịch - Bảo dưỡng Các cơ cấu cơ khí - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC5
90 | Hệ thống tách triết, tinh sạch DNA/RNA/PROTEIN tự động | 000735684 | croBEENA/16 | Geneproof |  | 1309000000 | 2017 | X | - Bảo dưỡng cửa, bảo dưỡng phần dịch chuyển tay XYZ, làm vệ sinh buồng thao tác, bảo dưỡng phần mạch nguồn, bộ phận hút hạt từ - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế | [6 empty] | CC5
91 | Hệ thống Realtime PCR định lượng virus, vi khuẩn | 000735677 | Gene-UP | Biomerrieux |  | 1793000000 | 2017 | X | - Bảo dưỡng buồn mẫu, bảo dưỡng nắp máy, bảo dưỡng bộ phận quang học, bảo dưỡng bộ peltier - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế | [6 empty] | CC5
92 | Máy xay mẫu thực phẩm | 000735915 | A11 basic | IKA | Trung Quốc | 55000000 | 2017 | x |  |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
93 | Máy nghiền mẫu | 000735912 | PM 100 | Retsch | Đức | 850000000 | 2017 | x |  |  |  | Hết bảo hành, đã bảo dưỡng cách đây >6 tháng |  |  |  | CC6
94 | Lò nung nhiệt độ cao | 000735791 | KLHT 08/18 | Nabertherm | Đức | 950000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Bộ điện trở gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Hệ bảo vệ quá nhiệt - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | CC6
95 | Lò phá mẫu vi sóng | 000735909 | Speedwave Xpert | Berghof | Đức | 1608000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống dẫn động cơ khí, các ổ trục, vòng bi động cơ xoay mẫu - Bảo dưỡng Các sensor đo tốc độ, nhiệt độ mẫu, áp suất - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển - Bảo dưỡng Đèn magnetron tạo vi sóng - Bảo dưỡng Hệ cơ khí đóng mở nắp máy, các công tắc hành trình - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
96 | Hệ thống chiết mẫu rắn tự động có gia nhiệt và áp suất | 000735708 | SPE-01 Cleanup Station | PromoChrom Technologies | Canada | 1639000000 | 2017 | x |  |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
97 | Thiết bị cô mẫu bằng ly tâm chân không | 000735925 | EZ2 Plus | Genevac | Anh | 2100000000 | 2017 | x |  |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
98 | Bể rửa siêu âm | 000735789 | S450H | Elma | Đức | 250000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, tạo dao động tần số siêu âm - Bảo dưỡng Đầu phát sóng siêu âm - Bảo dưỡng, Kiểm tra hệ gia nhiệt - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
99 | Thiết bị đồng hóa mẫu | 000735780 | T18 digital ULTRA TURRAX | IKA | Đức | 185000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng phần động cơ, bảo dưỡng nút khởi động, bảo dưỡng đầu đồng hóa - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
100 | Bể điều nhiệt | 000735792 | WNB 45 | Memmert | Đức | 210000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Hệ gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Cơ cấu bơm tuần hoàn - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
101 | Máy ly tâm | 000735793 | Rotina 380 | Hettich | Đức | 320000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống dẫn động cơ khí, các ổ trục, vòng bi động cơ ly tâm - Bảo dưỡng các sensor đo tốc độ, sensor cân bằng - Bảo dưỡng Bộ bảo vệ quá nhiệt động cơ - Bảo dưỡng Hệ thống lạnh, quạt dàn nóng - Bảo dưỡng Hệ cơ khí đóng mở nắp máy - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
102 | Máy ly tâm lạnh | 000735807 | Rotina 380R | Hettich | Đức | 480000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống dẫn động cơ khí, các ổ trục, vòng bi động cơ ly tâm - Bảo dưỡng ác sensor đo tốc độ, sensor cân bằng - Bảo dưỡng Bộ bảo vệ quá nhiệt động cơ - Bảo dưỡng Hệ thống lạnh, quạt dàn nóng - Bảo dưỡng Hệ cơ khí đóng mở nắp máy - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
103 | Máy lắc ống nghiệm tự động | 000735811 | Vortex 3 | IKA | Malaysia | 25000000 | 2017 | x | - Kiểm tra, bảo dưỡng mạch điện tử điều khiển - Kiểm tra, bảo dưỡng động cơ - Bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống truyền chuyển động - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
104 | Máy lắc ống nghiệm tự động | 000735810 | Vortex 3 | IKA | Malaysia | 25000000 | 2017 | x | - Kiểm tra, bảo dưỡng mạch điện tử điều khiển - Kiểm tra, bảo dưỡng động cơ - Bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống truyền chuyển động - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
105 | Máy lắc Erlen tự động | 000735813 | KS 260 Basic | IKA | Trung Quốc | 75000000 | 2017 | x | - Kiểm tra, bảo dưỡng mạch điện tử điều khiển - Kiểm tra, bảo dưỡng động cơ - Bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống truyền chuyển động - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
106 | Máy lắc Erlen tự động | 000735797 | KS 260 Basic | IKA | Trung Quốc | 75000000 | 2017 | x | - Kiểm tra, bảo dưỡng mạch điện tử điều khiển - Kiểm tra, bảo dưỡng động cơ - Bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống truyền chuyển động - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
107 | Máy lắc có ủ nhiệt | 000735816 | Thermoshaker TS-100 | Biosan | Latvia | 85000000 | 2017 | x | - Kiểm tra, bảo dưỡng mạch điện tử điều khiển - Kiểm tra, bảo dưỡng động cơ - Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống gia nhiệt - Bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống truyền chuyển động - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
108 | Máy lắc có ủ nhiệt | 000735799 | Thermoshaker TS-100 | Biosan | Latvia | 85000000 | 2017 | x | - Kiểm tra, bảo dưỡng mạch điện tử điều khiển - Kiểm tra, bảo dưỡng động cơ - Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống gia nhiệt - Bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống truyền chuyển động - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
109 | Bếp cách thủy có chức năng lắc ngang | 000735867 | WNB 29 + SV2945 | Memmert | Đức | 125000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Hệ gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng động cơ - Bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống truyền chuyển động - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
110 | Máy khuấy từ gia nhiệt | 000735874 | C-MAG HS 7 | IKA | Malaysia | 35000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Mạch điện tử - Bảo dưỡng, Kiểm tra hệ sinh từ trường - Bảo dưỡng, Kiểm tra hệ gia nhiệt - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
111 | Máy trộn (Vortex) | 000735881 | MS 3 Digital | IKA | Trung Quốc | 42000000 | 2017 | x |  |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
112 | Tủ mát trữ mẫu | 000735884 | BXC-V360M | BIOBASE | Trung Quốc | 32000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống lạnh - Bảo dưỡng Sensor nhiệt độ - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của Hệ thống bằng Biên bản, thông Báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
113 | Tủ lạnh trữ mẫu | 000735879 | BDF-25V328 | BIOBASE | Trung Quốc | 60000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống lạnh - Bảo dưỡng Sensor nhiệt độ - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
114 | Tủ lạnh trữ mẫu | 000735887 | BDF-25V328 | BIOBASE | Trung Quốc | 60000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống lạnh - Bảo dưỡng Sensor nhiệt độ - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
115 | Tủ lạnh đông sâu | 000735880 | BDF-86V398 | BIOBASE | Trung Quốc | 290000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống lạnh - Bảo dưỡng Sensor nhiệt độ - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
116 | Tủ hút khí độc | 000735891 | EFA-5UDRVW-8 | ESCO | Indonesia | 300000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng hệ thống quạt hút - Bảo dưỡng hệ thống đường ống, đường nước - Bảo dưỡng hệ thống đối trọng cửa kính - Bảo dưỡng hệ thống mạch điện, đèn chiếu - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
117 | Tủ hút khí độc | 000735903 | EFA-5UDRVW-8 | ESCO | Indonesia | 300000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng hệ thống quạt hút - Bảo dưỡng hệ thống đường ống, đường nước - Bảo dưỡng hệ thống đối trọng cửa kính - Bảo dưỡng hệ thống mạch điện, đèn chiếu - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
118 | Tủ hút khí độc | 000735902 | EFA-5UDRVW-8 | ESCO | Indonesia | 300000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng hệ thống quạt hút - Bảo dưỡng hệ thống đường ống, đường nước - Bảo dưỡng hệ thống đối trọng cửa kính - Bảo dưỡng hệ thống mạch điện, đèn chiếu - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
119 | Máy lọc nước Deion | 000735893 | Direct Q5 UV | Merck Millipore | Pháp | 350000000 | 2017 | x | - Kiểm tra, làm sạch toàn bộ hệ thống. - Kiểm tra nguồn UV - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
120 | Máy cất nước 2 lần | 000735905 | WSC/4D | Hamilton | Anh | 150000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống ống dẫn nước cấp, nước sinh hàn - Bảo dưỡng Thanh đốt - Bảo dưỡng Bộ bảo vệ quá nhiệt, thiếu mức nước - Vệ sinh bình đun '- Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
121 | Tủ sấy | 000735907 | UN260 | Memmert | Đức | 180000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Sợi đốt gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Bảo dưỡng quạt gió. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Hết bảo hành, đã bảo dưỡng cách đây >6 tháng |  |  |  | CC6
122 | Tủ sấy | 000735896 | UN260 | Memmert | Đức | 180000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Sợi đốt gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Bảo dưỡng quạt gió. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Hết bảo hành, đã bảo dưỡng cách đây >6 tháng |  |  |  | CC6
123 | Lò nung | 000735898 | LT 24/12 | Nabertherm | Đức | 420000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Bộ điện trở gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Hệ bảo vệ quá nhiệt - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Hết bảo hành, đã bảo dưỡng cách đây >6 tháng |  |  |  | CC6
124 | Cân phân tích 5 số | 000735930 | Secura 225D-1S | Satorious | Đức | 350000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Vệ sinh cơ cấu treo, hãm loadcell - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, hiển thị - Bảo dưỡng Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
125 | Cân phân tích 4 số | 000735933 | Secura 224D-1S | Satorious | Đức | 215000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Vệ sinh cơ cấu treo, hãm loadcell - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, hiển thị - Bảo dưỡng Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
126 | Cân phân tích 3 số | 000735920 | Secura 513-1s | Satorious | Đức | 156000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Vệ sinh cơ cấu treo, hãm loadcell - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, hiển thị - Bảo dưỡng Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
127 | Tủ cấy vi sinh | 000735577 | LVG-4AG-F8 | Esco | Indonesia | 281600000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng hệ thống quạt hút - Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, đèn UV - Bảo dưỡng hệ thống đối trọng cửa kính - Kiểm tra, bảo dưỡng màng lọc vi sinh - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
128 | Tủ ấm | 000735580 | IN110 | Memmert | Đức | 229900000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Sợi đốt gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
129 | Thiết bị hấp và khử trùng dụng cụ | 000735603 | MaXterile 80 | Daihan | Hàn quốc | 396000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng hệ thống gia nhiệt - Kiểm tra, bảo dưỡng bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng cơ cấu cơ khí đóng mở cửa - Kiểm tra đồng hồ áp suất, cacs van xả an toàn - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, ông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
130 | Buồng soi UV | 000735600 | WUV-L10 | Daihan | Hàn quốc | 48620000 | 2017 | x | - Kiểm tra, bảo dưỡng các kết cấu cơ khí - Kiểm tra hệ thống nguồn cấp cho đèn UV - Kiểm tra, bảo dưỡng đèn UV - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, ông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
131 | Hệ thống Kjeldah - Phân tích NI tơ | 000736143 |  | Buchi | Thụy Sỹ | 1120000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, thu thập dữ liệu, hiển thị kết quả - Bảo dưỡng Hệ chưng cất - Bảo dưỡng Hệ xử lý khí thải - Bảo dưỡng Hệ thống gioăng, ống dẫn dung dịch - Bảo dưỡng Các cơ cấu cơ khí - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
132 | Máy đo điểm chảy | 000769314 | SRX340 | Stanford Research Sytems |  | 649800000 | 2018 | x | - Bảo dưỡng Nguồn sáng - Bảo dưỡng Hệ thống quang học - Bảo dưỡng Cơ cấu nung mẫu - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
133 | Máy đếm khuẩn lạc | 000735610 | Scan 100 | Interscience | Pháp | 98120000 | 2017 | x | - Kiểm tra, bảo dưỡng các kết cấu cơ khí - Kiểm tra nguồn sáng, hệ thống quang học - Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện tử, các phím bấm - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, ông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
134 | Máy chiết béo tự động | 000769321 |  | Buchi |  | 909700000 | 2018 | x | - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, thu thập dữ liệu, hiển thị kết quả - Bảo dưỡng Hệ chiết tách - Bảo dưỡng Hệ thống gioăng, ống dẫn dung dịch - Bảo dưỡng Các cơ cấu cơ khí - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
135 | Hệ thống tách triết, tinh sạch DNA/RNA/PROTEIN tự động | 000735676 | croBEENA/16 | Geneproof | Séc | 1309000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng buồng đo mẫu - Kiểm tra bảo dưỡng nguồn điện - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
136 | Hệ thống Realtime PCR định lượng virus, vi khuẩn | 000735678 | Gene-Up | Biomerieux | Italia | 1793000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng buồn mẫu, bảo dưỡng nắp máy, bảo dưỡng bộ phận quang học, bảo dưỡng bộ peltier - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
137 | Tủ thao tác PCR | 000735636 | PCR-3A1 | Esco | Indonesia | 168300000 | 2017 | x | - Làm vệ sinh buồng làm việc - Kiểm tra, bảo dưỡng các kết cấu cơ khí - Kiểm tra bảo dưỡng phần nguồn điện cấp cho toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
138 | Tủ an toàn sinh học | 000735623 | AC2-4E8 | Esco | Indonesia | 196350000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng hệ thống quạt hút - Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, đèn UV - Bảo dưỡng hệ thống đối trọng cửa kính - Kiểm tra mạch điện tử, các phím bấm điều khiển - Kiểm tra, bảo dưỡng màng lọc vi sinh - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
139 | Máy soi và chụp ảnh GEL | 000735748 | WGD-20 | Daihan | Hàn quốc | 86680000 | 2017 | x | - Kiểm tra bảo dưỡng phần buồng làm việc - Kiểm tra hệ thống phát tia UV - Bảo dưỡng các kết cấu cơ khí - Kiểm tra bộ phận động cơ chụp ảnh - Bảo dưỡng kính lọc, kiểm tra bảo dưỡng cáp kết nối |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
140 | Máy điện di ngàng POLYACRYLAMIDE đứng | 000735637 | omniPAGE mini wide | Cleaver Scientific | Anh | 69850000 | 2017 | x | - Kiểm tra bảo dưỡng bộ phận nguồn cao thế - Kiểm tra làm vệ sinh buồng điện di - Kiểm tra bảo dưỡng đầu nối các điện cực - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
141 | Bộ điện di ARGAROSE ngàng | 000735646 | multi SUB midi | Cleaver Scientific | Anh | 48950000 | 2017 | x | - Kiểm tra bảo dưỡng bộ phận nguồn cao thế - Kiểm tra làm vệ sinh buồng điện di - Kiểm tra bảo dưỡng đầu nối các điện cực - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
142 | Thiết bị phá vỡ tế bào bằng sóng siêu âm | 000735631 | VCX 500 | Sonics | Mỹ | 160380000 | 2017 | x | - Kiểm tra bảo dưỡng nguồn công suất - Bảo dưỡng phần đầu phát siêu âm - Bảo dưỡng phím bấm nguồn - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
143 | Thiết bị phân tích xơ tự động | 000735726 | A2000I | Ankom | Mỹ | 542300000 | 2017 | x | - Kiểm tra bảo dưỡng buồng làm viêc - Kiểm tra bảo dưỡng nguồn điện - Kiểm tra bảo dưỡng phần bơm nạp chất lỏng - Bảo dưỡng phần gia nhiệt - Kiểm tra, bảo dưỡng buồng rung chứa mẫu - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
144 | Máy đo độ trắng, độ đục | 000769388 | MPA100 | Hunterlab |  | 1698000000 | 2018 | x | - Bảo dưỡng hệ quang học - Bảo dưỡng buồng mẫu - Bảo dưỡng mạch điện tử, phím bấm, màn hình hiển thị - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
145 | Máy đo độ bền xé theo phương pháp Elmendorf | 000769379 |  |  |  | 498200000 | 2018 | x | - Bảo dưỡng Cơ cấu giữ mẫu (gá kẹp, thanh đỡ) - Bảo dưỡng Các kết cấu cơ khí - Bảo dưỡng Vệ sinh toàn bộ thiết bị Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
146 | Máy đo độ bền kéo nén cho giấy vải | 000769356 |  |  |  | 2448900000 | 2018 | x | - Bảo dưỡng cơ cấu giữ mẫu (gá kẹp, thanh đỡ, cảm biến áp lực khí nén...) - Bảo dưỡng Mạch cấp nguồn, điều khiển van khí nén, hiển thị kết quả đo - Bảo dưỡng Công tắc hành trình điều khiển và bảo vệ hệ thống đo - Bảo dưỡng Cơ cấu tạo bục (động cơ, trục vitme, gioăng, phớt của hệ thủy lực) - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
147 | Máy đo độ bục | 000769383 |  |  |  | 795000000 | 2018 | x | - Bảo dưỡng cơ cấu giữ mẫu (gá kẹp, thanh đỡ, cảm biến áp lực khí nén...) - Bảo dưỡng Mạch cấp nguồn, điều khiển van khí nén, hiển thị kết quả đo - Bảo dưỡng Công tắc hành trình điều khiển và bảo vệ hệ thống đo - Bảo dưỡng Cơ cấu tạo bục (động cơ, trục vitme, gioăng, phớt của hệ thủy lực) - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
148 | Máy đo chỉ số sợi | 000769457 |  |  |  | 199000000 | 2018 | x |  |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
149 | Máy đo tỷ trọng | 000769376 |  |  |  | 849950000 | 2018 | x | - Bảo dưỡng Cơ cấu đo tỷ trọng - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  | Bảo dưỡng định kỳ hàng năm |  |  |  | CC6
150 | Cân phân tích | 000695151 | CPA224S | Sartorius |  | 35938000 | 2010 | x | - Bảo dưỡng Vệ sinh cơ cấu treo, hãm loadcell - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, hiển thị - Bảo dưỡng Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
151 | Khúc xạ kế (đo chiết suất) | 000695152 | DR6100T | Kruss |  | 204000000 | 2010 | x | - Vệ sinh thân máy - Kiểm tra, vệ sinh hệ quang - Hệ thống gá đỡ mẫu đo, nắp đậy khoang chứa mẫu đo: kiểm tra, vệ sinh - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế | [6 empty] | TTPT
152 | Máy cất quay chân không | 000695208 | R215 | Buchi |  | 390680000 | 2010 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống tạo chân không - Bảo dưỡng Hệ cơ khí tạo chuyển động quay - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, hiển thị - Bảo dưỡng Hệ gia nhiệt - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
153 | Tủ mát Sanyo SBC 337 lít | 000695212 | SBC 370 lit | Sanyo |  | 12390000 | 2011 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống lạnh - Bảo dưỡng Sensor nhiệt độ - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của Hệ thống bằng Biên bản, thông Báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
154 | Bếp cách thủy hẹn giờ (Bể điều nhiệt) | 000695217 | WNB22 | Memmert |  | 26000000 | 2011 | x | - Bảo dưỡng Hệ gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Cơ cấu bơm tuần hoàn - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
155 | Máy lắc ngang hiện số (lắc tròn) | 000695220 | 3017 | GFL |  | 80000000 | 2011 | x | - Bảo dưỡng động cơ - Kiểm tra hệ thống dẫn động cơ học - Bảo dưỡng hệ thống điện, phím bấm - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
156 | Lò nung chuyên dụng L9/11 Flap door | 000695287 | L9/F11 P330 | Nabertherm |  | 172634000 | 2012 | x | - Bảo dưỡng Bộ điện trở gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Hệ bảo vệ quá nhiệt - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
157 | Đo độ ẩm sữa bột | 000735689 | FD-720 | Kett |  | 69850000 | 2017 | x | - Vệ sinh thân máy - Kiểm tra, vệ sinh hệ gia nhiệt - Kiểm tra, bảo dưỡng loadcell - Kiểm tra bộ hiển thị, phím bấm - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
158 | Bể rửa siêu âm | 000735788 | S450H | Elma |  | 250000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, tạo dao động tần số siêu âm - Bảo dưỡng Đầu phát sóng siêu âm - Bảo dưỡng, Kiểm tra hệ gia nhiệt - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
159 | Máy lọc nước deion | 000735892 | Direct-Q5 UV | Merck Millipore |  | 350000000 | 2017 | x | - Kiểm tra, làm sạch toàn bộ hệ thống. - Kiểm tra nguồn UV - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
160 | Hệ thống Kjeldah - Phân tích NI tơ | 000736142 | K360-K415-K439 | Buchi |  | 1120000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, thu thập dữ liệu, hiển thị kết quả - Bảo dưỡng Hệ chưng cất - Bảo dưỡng Hệ xử lý khí thải - Bảo dưỡng Hệ thống gioăng, ống dẫn dung dịch - Bảo dưỡng Các cơ cấu cơ khí - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  | x | 1. Bộ hút và lọc hơi độc yếu |  | 1. Axial Gasket ring; P/N: 049485, số lượng 01 chiếc 2. Adapter piece for adsorption; 11057147, số lượng 01 chiếc 3. Gasket SVL 42x60 PTFE, P/N 003575, số lượng 01 chiếc 4. Stand with drip tray, P/N 11055216, số lượng 02 chiếc 5. Copper micro, P/N 11057985, số lượng 01 hộp |  | TTPT
161 | Tủ âm sâu bảo quản mẫu -20oC | 000736119 | BDF-40H300 | Biobase |  | 65000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng hệ thống lạnh - Kiểm tra sensor nhiệt độ - Kiểm tra, bảo dưỡng máy nén - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của Hệ thống bằng Biên bản, thông Báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
162 | Máy cắt kim loại | 000736161 | Mega-T400 | Pace Technologies |  | 1450000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng động cơ - Kiểm tra lưỡi cắt - Bảo dưỡng hệ thống điện, phím bấm - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
163 | Máy di và giữ mẫu tự động | 000736163 | Femto 1100 | Pace technologies |  | 770000000 | 2017 | x | - Vệ sinh tổng thể thiết bị. - Bảo dưỡng đầu mài. - Bảo dưỡng, kiểm tra cơ cấu kẹp giữ mẫu. - Bảo dưỡng hệ thống bơm phun dung dịch mài. - Kiểm tra cơ cấu bảo vệ an toàn. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
164 | Máy mài tinh sắt thép | 000736164 | Nano 1000T | Pace technologies |  | 410000000 | 2017 | x | - Vệ sinh tổng thể thiết bị. - Bảo dưỡng đầu mài. - Bảo dưỡng, kiểm tra cơ cấu kẹp giữ mẫu. - Bảo dưỡng hệ thống bơm phun dung dịch mài. - Kiểm tra cơ cấu bảo vệ an toàn. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  |  |  |  | 1. Dung dịch mài kim tương; P/N: GPC-1006-500 (1 lọ) 2. Dung dịch mài kim tương; P/N: GPC-1001-500 (1 lọ) 3. Dung dịch mài kim tương; P/N: GPC-1003-500 (1 lọ) |  | TTPT
165 | Máy mài thô | 736144 | Penta 7500 | Pace technologies |  |  | 2017 | x |  |  |  | 1. Giấy mài FANDELI, GRADE 80, 4x36; P/N: FANDELI SIC W-98 (10 cuộn) |  | 10 | cuộn | TTPT
166 | Máy đúc ép mẫu | 000736145 | Terapress TP-7001 | Pace technologies |  | 468000000 | 2017 | x | - Vệ sinh tổng thể thiết bị. - Bảo dưỡng hệ thống cấp khí, đo áp lực khí - Bảo dưỡng, kiểm tra cơ cấu kẹp giữ mẫu. - Bảo dưỡng hệ thống bơm mạch điện tử, phím bấm - Kiểm tra cơ cấu bảo vệ an toàn. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
167 | Tủ hút | 000695383 | EFA-5UDRVW | ESCO |  | 148500000 | 2016 | x | - Bảo dưỡng hệ thống quạt hút - Bảo dưỡng hệ thống đường ống, đường nước - Bảo dưỡng hệ thống đối trọng cửa kính - Bảo dưỡng hệ thống mạch điện, đèn chiếu - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  | Sửa hệ thống cấp và thoát nước |  |  |  |  | TTPT
168 | Tủ hút | 000695388 | EFA-5UDRVW | ESCO |  | 148500000 | 2016 | x | - Bảo dưỡng hệ thống quạt hút - Bảo dưỡng hệ thống đường ống, đường nước - Bảo dưỡng hệ thống đối trọng cửa kính - Bảo dưỡng hệ thống mạch điện, đèn chiếu - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  | Sửa hệ thống cấp và thoát nước |  |  |  |  | TTPT
169 | Tủ hút | 000695422 | EFA-5UDRVW | ESCO |  | 148500000 | 2016 | x | - Bảo dưỡng hệ thống quạt hút - Bảo dưỡng hệ thống đường ống, đường nước - Bảo dưỡng hệ thống đối trọng cửa kính - Bảo dưỡng hệ thống mạch điện, đèn chiếu - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  | Sửa hệ thống cấp và thoát nước |  |  |  |  | TTPT
170 | Tủ hút | 000695420 | EFA-5UDRVW |  |  | 148500000 | 2016 | x | - Bảo dưỡng hệ thống quạt hút - Bảo dưỡng hệ thống đường ống, đường nước - Bảo dưỡng hệ thống đối trọng cửa kính - Bảo dưỡng hệ thống mạch điện, đèn chiếu - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế.
171 | Tủ sấy | 000757611 | UN260 | Memmert |  | 180000000 | 2018 | x | - Bảo dưỡng Sợi đốt gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Bảo dưỡng quạt gió. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
172 | Tủ ấm (vi sinh) | 000735579 | IN110 | Memmert |  | 229900000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Sợi đốt gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
173 | Tủ ấm (vi sinh) | 000735595 | IN110 | Memmert |  | 229900000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Sợi đốt gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
174 | Tủ ấm (vi sinh) | 000735578 | IN110 | Memmert |  | 229900000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Sợi đốt gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
175 | Hấp và khử trùng dụng cụ (vi sinh) | 000735602 | MaXterile 80 | Daihan |  | 396000000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng hệ thống gia nhiệt - Kiểm tra, bảo dưỡng bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng cơ cấu cơ khí đóng mở cửa - Kiểm tra đồng hồ áp suất, cacs van xả an toàn - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, ông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
176 | Hệ thống cất nước vi sinh (vi sinh) | 735615 | Direct-Q5 UV | Merck Milipore |  |  | 2017 | x | [7 empty] | TTPT
177 | Máy ly tâm | 000735654 | EBA 21 | Hettich |  | 115500000 | 2017 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống dẫn động cơ khí, các ổ trục, vòng bi động cơ ly tâm - Bảo dưỡng các sensor đo tốc độ, sensor cân bằng - Bảo dưỡng Bộ bảo vệ quá nhiệt động cơ - Bảo dưỡng Hệ thống lạnh, quạt dàn nóng - Bảo dưỡng Hệ cơ khí đóng mở nắp máy - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
178 | Thiết bị định danh vi sinh vật tự động | 000735687 | Vitek 2 | Biomerieux |  | 1974500000 | 2017 | x | Máy chính: .... Thiết bị UPS - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống điện - Kiểm tra và vệ sinh quạt làm mát - Kiểm tra và vệ sinh pin lưu điện - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. |  |  |  |  | 1. 12 math kit; P/N: 6203116; số lượng 01 bộ 2. Reader short ledge; P/N: 6201211; số lượng 01 cái 3. Pipettor flex cable; P/N: 530878-1; số lượng 01 cái 4. Belt timing, P/N: 333612-2; số lượng 01 cái 5. ENG-9 card 10cái/bộ; P/N: 001025-1; số lượng 01 bộ 6. Optics test card, P/N: 001026-1; số lượng 01 bộ |  | TTPT
179 | Thiết bị nấu và tiệt trùng môi trường tự động | 000735686 | Masterclave 09 | Biomerieux |  | 838200000 | 2017 | x | [5 empty] | 1. Bộ kit vật tư cho máy- M10 CONSUMABLE PACKAGE; P/N: 423172 (2 bộ) 2. Ống phân phối môi trường (sử dụng kèm Pmi) - Pmi TUBING SET 4.8MM FOR M10; P/N: 423209 (2 cái) |  | TTPT
180 | Máy định tính vi khuẩn | 000735701 | Vidas PC | Biomerieux |  | 1474000000 | 2017 | x | Máy chính: - Kiểm tra, bảo dưỡng các kết cấu cơ khí '- Kiểm tra nguồn sáng, hệ thống quang học '- - Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện tử, các phím bấm Thiết bị UPS - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống điện - Kiểm tra và vệ sinh quạt làm mát - Kiểm tra và vệ sinh pin lưu điện - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. |  |  |  |  | 1. Seals kit (x6); P/N: 620007; số lượng 05 bộ 2. Section SPR block spring (x1); P/N 337021-1; số lượng 30 chiếc |  | TTPT
181 | Máy đếm khuẩn tự động | 000735703 | Tempo | Biomerieux |  | 2585000000 | 2017 | x | Máy chính: - Kiểm tra, bảo dưỡng các kết cấu cơ khí - Kiểm tra nguồn sáng, hệ thống quang học - Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện tử, các phím bấm Thiết bị UPS - Kiểm tra và vệ sinh hệ thống điện - Kiểm tra và vệ sinh quạt làm mát - Kiểm tra và vệ sinh pin lưu điện - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư tiêu hao cần phải thay thế. Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, ông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. |  | "- Valve EV2; code: 4511340A; 01 cái - Valve EV3; code: 4511341A; 02 cái |  |  | 1. FILTER BLOCK, MQI; P/N: 4510000082-1 (1 cái) 2. TUBE UV AGED; P/N: 6200806 (1 cái) 3. PARTICLE FILTER ; P/N: 4510000075-1 (1 cái) 4. ACTIVE COALS FILTER; P/N: 4530118A (1 cái) |  | TTPT
182 | Máy đồng hóa mẫu Smasher CKĐ | 000735624 | T18 digital ULTRA TURRAX | IKA | Đức | 198000000 | 2017 | x | [7 empty] | TTPT
183 | Máy pha loãng mẫu vi sinh | 000735626 | Dilumat Start2 | BioMerieux |  | 346500000 | 2017 | x | [5 empty] | 1. Ống hút mẫu DILUMAT TUBING SET FOR 1&2L BOTTLE; P/N: 423091 (3 cái) |  | TTPT
184 | Tủ lạnh trữ mẫu (Vi sinh) | 000769973 | VH-201K | Sanaky |  | 27940000 | 2018 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống lạnh - Bảo dưỡng Sensor nhiệt độ - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
185 | Máy phay đa năng | 000769012 | Spectral MM | Metkon |  | 2490000000 | 2018 | x | [7 empty] | TTPT
186 | Hệ thống phân phối môi trường vào chai lọ | 000757625 | Peristaltic pump | Biomerieux |  | 980000000 | 2018 | x | [7 empty] | TTPT
187 | Hệ thống nhuộm gram tự động | 000757626 | Previ Color | Biomeriuex |  | 930000000 | 2018 | x | [5 empty] | 1. Iodine solution; P/N: 29523; số lượng 02 lọ 2. Acetone safranin solution, P/N: 29519; số lượng 02 lọ 3. Crystal violet solution; P/N: 29524; số lượng 02 lọ |  | TTPT
188 | Máy Raman cầm tay | 000757630 | Inspector 300, Sci-Aps | Sci-Aps |  | 1830000000 | 2018 | x | [7 empty] | TTPT
189 | Máy Raman cầm tay | 000757629 | Inspector 300, Sci-Aps | Sci-Aps |  | 1830000000 | 2018 | x | [7 empty] | TTPT
190 | Bộ chuẩn bị mẫu màng mỏng polyme cho máy quang phổ hồng ngoại | 000768810 | Specac Mini-Film Maker Kit | Specac |  | 1287000000 | 2018 | x | [7 empty] | TTPT
191 | Hệ thống Realtime PCR định lượng virus, vi khuẩn | 000757628 | Gene-Up | Biomeriuex |  | 1720000000 | 2018 | x | - Bảo dưỡng buồn mẫu, bảo dưỡng nắp máy, bảo dưỡng bộ phận quang học, bảo dưỡng bộ peltier - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế | [6 empty] | TTPT
192 | Tủ thao tác PCR - TTPT | 000770246 | PCR-3A1 | Esco |  | 176000000 | 2018 | x | - Làm vệ sinh buồng làm việc - Kiểm tra, bảo dưỡng các kết cấu cơ khí - Kiểm tra bảo dưỡng phần nguồn điện cấp cho toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
193 | Tủ an toàn sinh học - TTPT | 000770237 | AC2-4E8 | Esco |  | 195800000 | 2018 | x | - Bảo dưỡng hệ thống quạt hút - Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, đèn UV - Bảo dưỡng hệ thống đối trọng cửa kính - Kiểm tra mạch điện tử, các phím bấm điều khiển - Kiểm tra, bảo dưỡng màng lọc vi sinh - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
194 | Máy ly tâm lạnh tốc độ cao | 000695144 | Z323K, Hermle | Hermle |  |  | 2010 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống dẫn động cơ khí, các ổ trục, vòng bi động cơ ly tâm - Bảo dưỡng ác sensor đo tốc độ, sensor cân bằng - Bảo dưỡng Bộ bảo vệ quá nhiệt động cơ - Bảo dưỡng Hệ thống lạnh, quạt dàn nóng - Bảo dưỡng Hệ cơ khí đóng mở nắp máy - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
195 | Máy ly tâm chân không | 000695145 | Unijet II/Univapor 100 ech | Uniequip |  |  | 2010 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống dẫn động cơ khí, các ổ trục, vòng bi động cơ ly tâm - Bảo dưỡng các sensor đo tốc độ, sensor cân bằng - Bảo dưỡng Bộ bảo vệ quá nhiệt động cơ - Bảo dưỡng Hệ thống lạnh, quạt dàn nóng - Bảo dưỡng Hệ cơ khí đóng mở nắp máy - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
196 | Kính hiển vi phân cực | 768791 | BX53M | Olympus |  |  | 2018 | x | - Vệ sinh thân máy - Kiểm tra, vệ sinh hệ quang và thay thế phụ tùng nếu cần. - Hệ thống vi chỉnh và giá cặp mẫu: kiểm tra, vệ sinh - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
197 | Kính hiển vi soi nổi | 768792 | SZX 16 | Olympus |  |  | 2018 | x | - Vệ sinh thân máy - Kiểm tra, vệ sinh hệ quang và thay thế phụ tùng nếu cần. - Hệ thống vi chỉnh và giá cặp mẫu: kiểm tra, vệ sinh - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
198 | Hệ thống Kjeldahl phân tích nitơ tổng số | 757596 | VAP450 | Gerhardt |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, thu thập dữ liệu, hiển thị kết quả - Bảo dưỡng Hệ chưng cất - Bảo dưỡng Hệ xử lý khí thải - Bảo dưỡng Hệ thống gioăng, ống dẫn dung dịch - Bảo dưỡng Các cơ cấu cơ khí - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
199 | Lò nung - CC1 | 770668 | LT24/12 | Nabertherm |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng Bộ điện trở gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Hệ bảo vệ quá nhiệt - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
200 | Lò nung nhiệt độ cao (1800 độ C) - CC1 | 770670 | HT 08/18 | Nabertherm |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng Bộ điện trở gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Hệ bảo vệ quá nhiệt - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
201 | Lò phá mẫu vi sóng - CC1 | 770655 | Mars6 | CEM |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống dẫn động cơ khí, các ổ trục, vòng bi động cơ xoay mẫu - Bảo dưỡng Các sensor đo tốc độ, nhiệt độ mẫu, áp suất - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển - Bảo dưỡng Đèn magnetron tạo vi sóng - Bảo dưỡng Hệ cơ khí đóng mở nắp máy, các công tắc hành trình - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
202 | Tủ hút khí độc | 757597 | EFA-4UDR-VW8 | Esco |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng hệ thống quạt hút - Bảo dưỡng hệ thống đường ống, đường nước - Bảo dưỡng hệ thống đối trọng cửa kính - Bảo dưỡng hệ thống mạch điện, đèn chiếu - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
203 | Tủ hút khí độc | 757598 | EFA-4UDR-VW8 | Esco |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng hệ thống quạt hút - Bảo dưỡng hệ thống đường ống, đường nước - Bảo dưỡng hệ thống đối trọng cửa kính - Bảo dưỡng hệ thống mạch điện, đèn chiếu - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
204 | Bể điều nhiệt - CC1 | 770525 | WNB45 | Memmert |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng Hệ gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Cơ cấu bơm tuần hoàn - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
205 | Máy đo điểm chảy CC1 | 769021 | MPA100 | Stanford Research Systems (SRS) |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng Nguồn sáng - Bảo dưỡng Hệ thống quang học - Bảo dưỡng Cơ cấu nung mẫu - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | tTPT
206 | Máy đo độ trắng độ đục CC1 | 769016 | ColorFlex EZ | HunterLab |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng hệ quang học - Bảo dưỡng buồng mẫu - Bảo dưỡng mạch điện tử, phím bấm, màn hình hiển thị - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
207 | Máy đo độ bục CC1 | 769043 | GT-7013-ADP | Gotech Testing Machine |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng cơ cấu giữ mẫu (gá kẹp, thanh đỡ, cảm biến áp lực khí nén...) - Bảo dưỡng Mạch cấp nguồn, điều khiển van khí nén, hiển thị kết quả đo - Bảo dưỡng Công tắc hành trình điều khiển và bảo vệ hệ thống đo - Bảo dưỡng Cơ cấu tạo bục (động cơ, trục vitme, gioăng, phớt của hệ thủy lực) - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
208 | Máy đo độ bền xé theo phương pháp Elmendorf CC1 | 769018 | TF140C | Testex |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng Cơ cấu giữ mẫu (gá kẹp, thanh đỡ) - Bảo dưỡng Các kết cấu cơ khí - Bảo dưỡng Vệ sinh toàn bộ thiết bị Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
209 | Máy đo chỉ số sợi CC1 | 769041 | GT-A06 | Gester |  |  | 2018 | x | [7 empty] | TTPT
210 | Cân phân tích 4 số - CC1 | 769968 | SecuraA224- | Sartorius |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng Vệ sinh cơ cấu treo, hãm loadcell - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, hiển thị - Bảo dưỡng Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
211 | Cân phân tích 5 số - CC1 | 769967 | ES 225SM-DR | Precisa |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng Vệ sinh cơ cấu treo, hãm loadcell - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, hiển thị - Bảo dưỡng Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
212 | Cân phân tích 3 số - CC1 | 769970 | ES 620M | Precisa |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng Vệ sinh cơ cấu treo, hãm loadcell - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, hiển thị - Bảo dưỡng Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
213 | Cân phân tích 5 số - CC1 | 769986 | ES 225SM-DR | Precisa |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng Vệ sinh cơ cấu treo, hãm loadcell - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, hiển thị - Bảo dưỡng Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
214 | Bể rửa siêu âm - CC1 | 770434 | S450H | Elma |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, tạo dao động tần số siêu âm - Bảo dưỡng Đầu phát sóng siêu âm - Bảo dưỡng, Kiểm tra hệ gia nhiệt - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
215 | Bể rửa siêu âm - CC1 | 770444 | S450H | Elma |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, tạo dao động tần số siêu âm - Bảo dưỡng Đầu phát sóng siêu âm - Bảo dưỡng, Kiểm tra hệ gia nhiệt - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
216 | Máy cất nước 2 lần - CC1 | 770253 | WSC/4D | Hamilton |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống ống dẫn nước cấp, nước sinh hàn - Bảo dưỡng Thanh đốt - Bảo dưỡng Bộ bảo vệ quá nhiệt, thiếu mức nước - Vệ sinh bình đun '- Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
217 | Máy lọc nước deion - CC1 | 770250 | Direct Q5 UV | Merck Millipore |  |  | 2018 | x | - Kiểm tra, làm sạch toàn bộ hệ thống. - Kiểm tra nguồn UV - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
218 | Máy đo tỷ trọng CC1 | 768808 | DDM 2911 plus | Rudolph Research |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng Cơ cấu đo tỷ trọng - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
219 | Máy chiết béo tự động CC1 | 768809 | SER 158-6 | VELP |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng Mạch điện tử cấp nguồn, điều khiển, thu thập dữ liệu, hiển thị kết quả - Bảo dưỡng Hệ chiết tách - Bảo dưỡng Hệ thống gioăng, ống dẫn dung dịch - Bảo dưỡng Các cơ cấu cơ khí - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
220 | Tủ sấy - CC1 | 770296 | UN260 | Memmert |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng Sợi đốt gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Bảo dưỡng quạt gió. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
221 | Tủ sấy - CC1 | 770276 | UN260 | Memmert |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng Sợi đốt gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng Cơ cấu cơ khí đóng mở cửa tủ, cửa gió - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Bảo dưỡng quạt gió. - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
222 | Máy ly tâm - CC1 | 770615 | Z 366 | Hermle |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống dẫn động cơ khí, các ổ trục, vòng bi động cơ ly tâm - Bảo dưỡng các sensor đo tốc độ, sensor cân bằng - Bảo dưỡng Bộ bảo vệ quá nhiệt động cơ - Bảo dưỡng Hệ thống lạnh, quạt dàn nóng - Bảo dưỡng Hệ cơ khí đóng mở nắp máy - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
223 | Bếp cách thủy có chức năng lắc ngang - CC1 | 770627 | WNB 29 + SV2945 | Memmert |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng Hệ gia nhiệt - Bảo dưỡng Bộ điều khiển nhiệt độ - Bảo dưỡng động cơ - Bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống truyền chuyển động - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
224 | Tủ lạnh đông sâu -80 độ C chuyên dụng bảo quản thực phẩm và hóa chất - CC1 | 770016 | ULF-480 PRO2 | Evermed |  |  | 2018 | x | - Bảo dưỡng Hệ thống lạnh - Bảo dưỡng Sensor nhiệt độ - Vệ sinh toàn bộ thiết bị - Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế. | [6 empty] | TTPT
*** Địa điểm cung cấp:
+ Trung tâm phân tích (TTPT): 162 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội.
+ Chi cục Kiểm định hải quan 2 (CC2): 22 Điện Biên Phủ, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.
+ Chi cục Kiểm định hải quan quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.G61
+Chi cục Kiểm định hải quan 4 (CC4): Số 10 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.
+Chi cục Kiểm định hải quan 5 (CC5): Khu công nghiệp Hồng Phong, phường Ninh Dương, Tp. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
+ Chi cục Kiểm định hải quan 6 (CC6): 52 Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn.